单采血浆站技术操作规程

（征求意见稿）

二〇〇九年六月

目      录

总则	5

第一章 血源管理	5

一 供血浆者管理	5

二 询问健康状况要求	8

三 体检	8

四 血液标本的采集及化验	9

五 供血浆者档案管理	10

六 暂时拒绝和永久淘汰供血浆者的步骤	10

七 供血浆者特异性免疫	10

八 供血浆者服务工作	10

九 紧急情况的处理	11

十 供血浆者的疫情报告	13

十一 原料血浆检疫期管理	14

第二章 单采血浆站实验室技术	14

一 实验室环境与设施要求	14

二 实验室人员资质要求	15

三 进入实验室人员（防护）要求	15

四 实验仪器、设备管理	15

五 检验器具要求	15

六 检测试剂与实验材料的管理	16

七 检验标本的准备与存放	17

八 检验后的清场及废弃物处理要求	18

九 实验室有效数值的确定、修约与计算	18

十 实验室文件、记录的管理	19

第三章 原料血浆单采技术	21

一 原料血浆采集基本要求	21

二 单采血浆机械的操作基本要求	21

三 原料血浆的采集	24

四 供血浆者的护理	25

五 原料血浆采集的清场	26

六 卫生控制	26

七 原料血浆采集的记录	29

第四章 原料血浆的冻结、包装、贮存与运输	31

一 原料血浆的冻结、包装与贮存的设施、设备基本要求	31

二 原料血浆的冻结前的检查	31

三 原料血浆的冻结和包装	31

四 原料血浆的贮存	32

五 原料血浆的运输	32

第五章 单采血浆站仪器设备管理	34

一 仪器、设备管理的基本原则	34

二 仪器、设备管理的主要内容	34

三 仪器设备的维护、保养及维修	35

四 计量器具校验	35

五 仪器、设备文件和档案管理	36

第六章 单采血浆站物料管理	37

一 物料管理的基本原则	37

二 供应商的管理	37

三 物料的购入管理	38

四 物料的验收管理	38

五 物料的抽样及检验	38

六 物料的入库	41

七 物料的储存管理	41

八 物料的发放及使用	41

九 不合格物料的管理	41

第七章 生物安全控制	42

一 危害程度分级及危害评估	42

二 实验室生物安全控制	42

三 血液标本及原料血浆采集生物安全控制	47

四 不合格血浆及血液标本管理、报废、销毁控制	47

五 废弃物的处理	47

六 消毒	48

第八章 原料血浆统计	50

一 建立原料血浆信息管理	50

二 供血浆者管理的统计	50

三 供血浆者体检、检验统计	51

四 供血浆者特异性免疫统计	51

五 供血浆者血浆采集统计	51

六 原料血浆质量统计	51

七 投诉与不良反应报告的统计	51

八 月报表	51

九 年报表	52

第九章 单采血浆站质量控制	53

一 质量保证体系的建立	53

二 自检	53

三  原料血浆质量检查	54

四 物料质量控制	54

五 实验室室内质量控制和室间质量评价	55

六 实验室质量控制方法及记录	56

附录	60

附录Ⅰ  ABO血型测定	60

附录Ⅱ 血红蛋白测定	61

附录Ⅲ 血清（血浆）蛋白质含量检测（双缩脲法）	64

附录Ⅳ 血清电泳检测	64

附录Ⅴ 丙氨酸氨基转移酶（ALT）检测（赖氏法）	66

附录Ⅵ 梅毒检测	68

附录Ⅶ 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）检测（酶联法）	69

附录Ⅷ 丙型肝炎病毒抗体（HCV抗体）检测（酶联法）	70

附录Ⅸ 人类免疫缺陷病毒1+2型抗体(HIV1+2型抗体) 检测（酶联法）	72

附录Ⅹ  pH值测定法	73

附录Ⅺ 不溶性微粒检查法	75

附录Ⅻ 环氧乙烷残留量检查法	78

附录ⅩⅢ 钠盐与氯化物的鉴别反应检查法	79

附录ⅩⅣ 重金属检查法	80

附录ⅩⅤ 可见异物检查法	81

附录ⅩⅥ 最低装量检查法	83

附录ⅩⅦ 细菌内毒素检查法	83

附录ⅩⅧ  无菌检查法	89

附录ⅩⅨ  沉降菌测试法	96

专业术语与名词解释	99

# 总则

为了加强单采血浆站管理，保证原料血浆的质量与安全，根据《单采血浆站质量管理规范》、《中华人民共和国药典》、《血液制品管理条例》、《实验室生物安全通用要求》、《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》，及《血站实验室质量管理规范》等法规要求，特制定本规程。

本规程是单采血浆站原料血浆采集管理的指导原则，适用于单采血浆站采集原料血浆的全过程。

# 第一章 血源管理

# 一 供血浆者管理

（一）供血浆者的招募

1单采血浆站应按规定在指定区域内组织、动员供血浆者，并进行相应的健康教育。

2 单采血浆站应在站内明显位置张贴国务院卫生行政部门颁布的《供血浆者须知》及宣传挂图，作为对供血浆者开展健康教育的窗口，并以多种形式积极开展以预防经血液途径传播疾病为中心的供血浆者健康教育宣传。

（二）供血浆者的选择

1供血浆者建档条件

1.1供血浆者必须是划定的采浆区域内具有当地户籍的18岁到55岁健康公民。

1.2在接待新供血浆者时，必须要求出示申请人本人有效证件（身份证、军人证、护照等）原件，并提交2年内免冠证件照或现场采集照片，并检查申请人双手手臂是否有遗留的针眼，排除不适宜者申请供血浆。

1.3在确定供血浆者之前，应由医师向申请供血浆者解释采集血浆的方法和过程，以及在采集血浆过程中可能发生的不良反应及危险，并征得书面同意。供血浆自愿书主要内容应包括：供血浆者被告知并理解了单采血浆的要求及过程、遵守单采血浆站的规章制度、有权同意或停止供血浆、单采血浆站有权接收或拒绝供血浆、按规定取得补贴等内容。

1.4供血浆者的确定，应通过对申请供血浆者进行询问健康状况、体检和化验，由有执业资格并经过专门培训的医师作出能否供血浆的决定，并对其负责。

2询问健康状况

体检医生应根据实际情况对供血浆者进行健康询问，以排除不能或暂时拒绝情况者供血浆。

2.1有下列情况之一者不能供血浆

2.1.1体弱多病，经常头昏、眼花、耳鸣、晕血、晕针、经常晕倒史及有美尼尔氏病者。

2.1.2.有性病、麻风病、艾滋病，以及HIV-1和HIV-2抗体阳性者。

2.1.3.有肝病史、经检测乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性、丙型肝炎病毒（HCV）抗体阳性。甲型肝炎临床治愈一年后，连续三次每次间隔一个月ALT化验正常者，可供血浆。

2.1.4.患反复发作过敏性疾病、荨麻疹、支气管哮喘、药物过敏者（患单纯性荨麻疹不在急性发作期者可以供血浆）。

2.1.5.有肺结核、肾结核、淋巴腺结核、骨结核等病史者。

2.1.6.有心血管疾病及病史，各种心脏病、高血压、低血压、心肌炎、血栓性静脉炎者。

2.1.7.呼吸系统病（包括慢性支气管炎、肺气肿、支气管扩张、肺功能不全）患者。

2.1.8.消化系统疾病（如较严重的胃及十二指肠溃疡、慢性胃肠炎、慢性胰腺炎）患者。

2.1.9.泌尿系统疾病（如急慢性肾炎、慢性泌尿系统感染、肾病综合征以及急慢性肾功能不全等）患者。

2.1.10.各种血液病（包括贫血、白血病、真性红细胞增多症及各种出血凝血性疾病）患者。

2.1.11.内分泌疾患或代谢障碍性疾病（如甲亢、肢端肥大症、尿崩症、糖尿病等）患者。

2.1.12. 器质性神经系统疾患或精神病（如脑炎、脑外伤后遗症、癫痫、精神分裂症、癔症、严重神经衰弱等）患者。

2.1.13.寄生虫病及地方病（如黑热病、血吸虫病、丝虫病、钩虫病、绦虫病、肺吸虫病、克山病、大骨节病等）患者。

2.1.14恶性肿瘤及影响健康的良性肿瘤者。

2.1.15.已做过切除胃、肾、胆囊、脾、肺等重要脏器手术者。

2.1.16.接触有害物质、放射性物质者。

2.1.17.易感染人免疫缺陷病毒的高危人群，如有吸毒史者、同性恋及有多个性伙伴者。

2.1.18. 克雅病（CJD）和变异克雅病（vCJD）患者及有家族病史者、接受过人和动物脑垂体来源物质（如生长激素、促性腺激素、甲状腺刺激素等）治疗者。接受器官（含角膜、骨髓、硬脑膜）移植者。现在或曾处于vCJD疫区的人群，包括：1980年至1996年底在英国累计居住或旅游达3个月以上（含3个月）者；1980年至今在法国累计居住或旅游达5年以上（含5年）者。

2.1.19.慢性皮肤病患者，特别是传染性、过敏性及炎症性全身皮肤病（如黄癣、广泛性湿疹及全身性牛皮癣等）患者。
2.1.20. 自身免疫性疾病及胶原性疾病（如系统性红斑狼疮、皮肌炎、硬皮病等）患者。

2.1.21. 被携带狂犬病病毒的动物咬伤者。

2.1.22. 医生认为不能供血浆的其他疾病患者。

2.2有下列情况者暂不能供血浆

2.2.1半月内曾作过拔牙或其他小手术者。

2.2.2妇女月经前后3天，月经失调、妊娠期、流产后未满6个月，分娩及哺乳期未满1年者。

2.2.3.感冒、急性胃肠炎患者病愈未满1周，急性泌尿系统感染病愈未满1月，肺炎病愈未满半年者。

2.2.4.来自某些传染病和防疫部门特定的传染病流行高危地区的供血浆者。痢疾病愈未满半年，伤寒、布氏杆菌病病愈未满1年，3年内有过疟疾病史者。

2.2.5.接受过输血治疗者，2年内不得供血浆。

2.2.6.被血液或组织液污染的器材致伤者或污染伤口以及施行纹身术后未满一年者。

2.2.7.与传染病患者有密切接触史者，自接触之日起至该病最长潜伏期。

2.2.8.接受动物血清制品注射未满4周者。

2.2.9.接受乙型肝炎免疫球蛋白注射者未满一年者。

2.2.10医师认为暂不宜供血浆的其他情况。

2.3供血浆者接受免疫接种后供血浆的规定

除特异性免疫血浆制备时的免疫接种外，近期接受过免疫接种的无症状供血浆者，经下列期限后方可供血浆：

麻疹、腮腺炎、黄热、脊髓灰质炎、甲型肝炎减毒活疫苗免疫者最后一次免疫2周后，风疹活疫苗、狂犬病疫苗最后一次免疫4周后可供血浆。

2.4 医师应告知供血浆者，如果对上述询问内容作不真实回答，将承担由此带来的风险和责任。

3供血浆者体格检查标准

3.1年龄：18～55周岁（含55周岁）。

3.2体重：男不低于50kg，女不低于45kg。

3.3血压：90 mmHg～140 mmHg／60 mmHg～90mmHg  (12.0 kPa～18.7kPa／8.0 kPa～12.0 kPa)；脉压差不低于30mmHg (不低于4.0kpa)。

3.4脉搏：节律规整，60-100次/分钟，高度耐力的运动员≥50次/分钟。

3.5体温：体温正常。

3.6皮肤：无黄染，无创面感染，无大面积皮肤病，浅表淋巴结无明显肿大。

3.7五官：无严重疾病，巩膜无黄染，甲状腺不肿大。

3.8四肢：无严重残疾、无严重功能性障碍及关节无红肿。双臂静脉穿刺部位无皮肤损伤，无静脉注射药物痕迹。

3.9胸部：心肺正常，无病理性呼吸音及病理性心脏杂音，心率60～100次/分钟。新供血浆者进行健康检查时，必须做X光胸片检查并存档；固定供血浆者每年做一次胸片检查并存档。

3.10腹部：腹平软、无肿块、无压痛、肝脾不肿大。

4供血浆者血液检验

下列检测项中，除另有规定外，单采血浆站应在每次采浆时对供血浆者进行检测。新供血浆者（包括第一次供血浆及两次供血浆间隔超过半年以上者）应在供血浆前检测，化验结果有效期14天。对固定供血浆者（系指半年内按照规定采浆间隔连续供浆2次及2次以上的供血浆者），可在采浆后留样检测，但血液检测时间应在供血浆后48小时内。

4.1血型

用经国家食品药品监督管理局批准的抗A抗B血型定型试剂测定。ABO血型以正反定型法鉴定。新供血浆者必须检测。

4.2血红蛋白

采用硫酸铜法，男不低于1.0520，女不低于1.0500（相当于男不低于120 g/L，女不低于110 g/L）。首次供血浆者应检测，固定供血浆者半年检测一次。

4.3丙氨酸氨基转移酶(ALT)

采用速率法应不高于40单位；采用赖氏法应不高于25单位。

4.4血浆/血清蛋白含量

采用附录Ⅲ 第三法或折射仪法测定，血清蛋白含量应不低于60g/L，血浆蛋白含量应不低于55g/L。

4.5乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)

用经批准的试剂盒检测，应为阴性。

4.6丙型肝炎病毒抗体(HCV抗体)

用经批准的试剂盒检测，应为阴性。

4.7艾滋病病毒抗体(HIV-1和HIV-2抗体)

用经批准的试剂盒检测，应为阴性。

4.8梅毒

用经批准的试剂盒检测，应为阴性。

4.9血清/血浆电泳

白蛋白应不低于50％，并与前次比较无明显变化。新供血浆者检测（可在采集血浆后检测），以后每年检测一次。

（三）新供血浆者管理

1 新供血浆者指第一次供血浆及两次供血浆间隔超过半年以上者，应在供血浆前进行血液检测。

2血源管理部门、血液标本采集处、采浆室工作人员在各自的工作环节应仔细确认供血浆者身份，严防冒名顶替。

3身份确认：核对申请人本人有效证件，并提交2年内免冠证件照。（与1.3重复）

4经健康询问、体检合格后采集血样进行化验。化验合格后填写填写供血浆者名册，报所在地县级人民政府卫生行政部门。

《供血浆证》内容至少应当包括：姓名、性别、年龄、民族、身份证号码、2年内免冠证件照、家庭住址、建卡日期和编号。
5将申请供血浆者的相关信息、照片、指纹、身份证号等录入计算机管理系统中，作为再次供血浆的身份核实依据。

6采集血浆前，工作人员应根据已录入的相关信息、指纹、照片等信息核实身份，无误后方可进行采浆操作。

7需进行特异性免疫的供血浆者，应告知特异性免疫的意义、作用、方法和步骤，取得书面同意，方可开展相应免疫疫苗的接种，填写供血浆者免疫注射记录，并向供血浆者支付有关费用。

8 应建立供血浆者健康询问、体检、化验及采血浆记录，内容至少应包括：

8.1 供血浆者姓名：应与有效证件使用姓名一致。

8.2供血浆者照片：供血浆者免冠近照（2年内的免冠照片）。

8.3供血浆者有效证件名称及号码。

8.4供血浆者的性别、民族。

8.5供血浆者的出生日期。

8.6职业：指农民、工人、军人、学生、职员、公务员、自由职业者等。

8.7现家庭地址、邮政编码、联系电话。

8.8供血浆者编号：一个供血浆者只有一个编号，不得重复使用。供血浆者编号是永久性的。该供血浆者停止供血浆时，供血浆者编号不得被其他供血浆者使用。

8.9建档日期：供血浆者初次到单采血浆站的登记日期。

8.10询问健康状况：询问项目见本章“一 供血浆者管理（二）供血浆者的选择”中的2项。

8.11血型：指ABO血型。

8.12血浆类型：普通血浆和特异性免疫血浆等。

8.13体检采血浆日期：供血浆者每次体检、采血浆日期。

8.14体检项目及结果：当日供血浆者体检项目见本章“三 体检”。

8.15检验编号：当日供血浆者检验编号，例如第一个采血样者编为1号。

8.16检验项目及结果：检验项目见本章“一 供血浆者管理 （二）供血浆者的选择”中的4项。

8.17采血浆记录：采血浆量，采血浆时间，循环次数，采浆耗材的生产厂家、批号，抗凝剂和氯化钠注射液（若使用）的生产厂家、批号及用量等。

8.18体检医师、化验操作者、采血浆操作护士签名：是指直接对供血浆者进行体检、血液样品化验或者采血浆的人员，在完成具体操作后，必须签本人的全名。

8.19血浆编号（或血浆条形码）：供血浆者每次所供血浆的编号。

9新供血浆者健康询问、体检、化验任何一项不合格，医生应在供血浆者健康询问、体检、化验记录上注明不合格的原因，并注明永久淘汰或暂时拒绝，登记在不合格供血浆者名册中，归入永久淘汰或暂时拒绝档案中。不合格供血浆者名册内容应包括：姓名、性别、民族、出生年月、有效证件号码、家庭住址或单位地址、建档日期、淘汰或暂时拒绝日期、原因、签名及备注栏等。

（四）固定供血浆者管理

1 固定供血浆者指半年内按照规定采浆间隔连续供浆2次及2次以上的供血浆者。

2 取得《供血浆证》的供血浆者，才可纳入固定供血浆者的管理。

3身份确认：供血浆者持有效证件和《供血浆证》到血源管理部门登记，核实身份后进行询问健康状况、体检、血标本采集。

4固定供血浆者可在采浆后留样检测，但检测时间应在供血浆后48小时内。

5除另有规定外，单采血浆站应在每次采浆时对供血浆者进行体格检查。

# 二 询问健康状况要求

1询问方式可根据情况采取单独询问或分批次询问，询问结束后需经供血浆者签名确认。

2为保证供血浆者身体健康和供血浆者队伍的稳定，涉及供血浆者隐私内容时，应充分尊重其隐私权，在单独房间内，由医师进行单独询问。

3 对首次供浆者应详细询问其健康状况，确保对高危行为者的有效屏蔽。

4如供血浆者有不能（或暂时不能）供血浆的病史或正在从事高危行业，医师应单独对其进行指导，劝其立即到医院进行诊断治疗，按程序将名单记入永久淘汰（或暂时拒绝）名册。

5体检医师应严格为供血浆者保密，不得向无关人员透露供血浆者不能继续供血浆的原因。

# 三 体检

1体检步骤

1.1目测一般健康情况，发育，营养，有无特殊体型和体质。

1.2观察五官，皮肤，触摸浅表淋巴结，甲状腺等有无异常。

1.3 体重：以千克为单位。记录供血浆者除去厚重衣服后的重量，如果供血浆者在二个月内重量增加或减少5千克，应询问原因。

1.4血压：用经检定合格的血压表，取坐位测量。如果供血浆者紧张或匆忙跑到体检室，应待其平静后再测量。血压不合格者，可休息30分钟后复查，如仍不符合要求，则作不合格记录。固定供血浆者血压不符合规定，可2周后复查，合格可恢复采浆，否则应淘汰。

1.5脉搏：三指放于腕部桡侧中等力度按压1分钟计数或其他适宜方法。

1.6体温：将体温计放于腋窝深处，放置5～10分钟后，读数。也可用其他适宜方法测体温。如果体温37.5℃以上已持续一周，体检医生应询问原因。

1.7心肺听诊，肝脾肋下触诊。

1.7.1保持诊室安静，温暖，舒适。心脏听诊以二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣顺序进行仔细辨别心率、心音、心律及杂音（心率至少听诊1～3分钟，心率异常者必要时可休息30分钟后复查）。允许生理性杂音。

1.7.2 肺部听诊应仔细辨别呼吸音是否清晰，有无干湿罗音、哮鸣音等，有疑问者可随时作X光胸片。

1.7.3 肝脏检查时受检者仰卧，两侧膝关节屈曲，放松腹肌，肋下触及注意肝脏大小，软硬等。

1.7.4脾脏正常情况下肋下不应触及。

1.8体检医师必须正确掌握体检标准，确保检查项目完整，记录清楚。

1.9以上检查完成后，体检医师应在体检记录上写明供血浆者体检是否合格，并签名（盖章）。

2体检区的基本要求

2.1体检区应能够保证对供血浆者进行保密性征询和正确的体检。

2.2体检室应有体检用床、手套、听诊器、体温计、血压表、体重身高测量仪、叩诊锤等综合体检设备。配有消毒物品、污物桶、洗手池等消毒隔离设施。设有屏风、诊察桌椅、室温控制设备。

2.3 所用的器材设备在每日工作结束后进行清洁消毒并记录。

3体检医师的基本要求

3.1体检医师应为具有中等专科以上学历，医学专业，具有执业医师资格的人员。

3.2体检医师需经血液安全、急救知识的培训，掌握常见急救知识并具备处理供血浆者不良反应的能力。

3.3应具备和供血浆者良好沟通的技巧。

# 四 血液标本的采集及化验

1操作人员应要求对供血浆者进行身份核实，确证无误方可采集血液标本。

1.1血液标本编号为登录计算机系统后自动生成的顺序号，标签应粘贴于一次性试管上2/3处。

1.2 采集血液标本时须严格执行无菌操作。须用有批准生产文号、经检定合格并在有效期内的一次性注射器（或真空采血管）。

1.3选择穿刺点时应尽量选取肘正中静脉。

1.4 以穿刺点为中心，用2%碘酒棉球（或其他适宜的有效消毒剂）由里向外涂拭消毒面积6×8cm2。待碘酒干后，再用75%酒精棉球擦拭脱碘。

1.5 对已经消毒的部位不得再用手指接触，否则必须重新消毒。

1.6 在消毒区域外，用左手绷紧供血浆者手臂的皮肤，使静脉相对固定不致滑动。

1.7 右手持注射器针筒（或真空采血管），使针筒刻度及针口斜面向上，沿静脉的一侧将针头平行刺入皮下，触及静脉管壁后将针刺入静脉管腔。

1.8 轻拉注射器活塞，取血到所需刻度处（采集标本血量为1.5～4ml），解除止血带并嘱供血浆者松开拳头，用消毒棉球轻轻覆盖针眼上，并立即拔出针头压住针眼1～2分钟，防止出血。

1.9 血液标本采集后立即按“ 附录Ⅱ 血红蛋白测定 第一法”进行全血比重测定。

1.10取掉注射器针头，并将其轻轻放入有消毒液的专用容器中浸泡。

1.11将注射器内的血液标本，沿着已贴好标签的空试管管壁徐徐注入（不可用力过大，防止溶血）。注射器放入有消毒液的容器中浸泡、毁形后处理。

1.12 按顺序将血液标本试管轻轻放在试管架中（防止试管碎裂）。

1.13填写血液标本采集记录和全血比重检测记录。

2血液标本的转运

2.1 检查血液标本，若发现有空缺、漏样等情况时，应逐一写明，重新采集血液标本。

2.2检查无误后及时把全血比重测定记录及血液标本试管置于带盖专用塑料箱（盒）内，按规定通道转运至化验室。

2.3做好血液标本转运交接记录。

3供血浆者供血浆前化验结果以单采血浆站结果为准，固定供血浆者可以采浆后作血液检测。

4清场

4.1 使用后的一次性无菌注射器采血针头、针筒（管）应毁形，其他与血液接触和已被血液污染的废弃物，放入专用垃圾袋内，送医疗废弃物暂存点，按要求进行处理。

4.2 未拆内包装的一次性无菌注射器归还原位。

4.3 对容器、桌面、地面应用有效消毒液消毒。若已知被感染性材料污染，应用2000～5000mg/L有效氯溶液或其他有效消毒液彻底消毒。

4.4填写清场记录，内容应包括：一次性无菌注射器使用量及毁形情况，清洁消毒的内容，消毒剂名称、配制批号及使用量等。

# 五 供血浆者档案管理

1申请供血浆者档案分为合格、永久淘汰和暂时拒绝三种。

1.1合格供血浆者档案至少包括：供血浆者基本信息、身份证（或其他有效证件）复印件、X光胸片报告单、供血浆自愿书、供血浆者健康询问、体检、化验及采血浆记录、特异性免疫自愿书、特异性免疫供血浆者记录、供血浆者采血浆过程中不良反应记录、供血浆者名册等。

1.2暂时拒绝供血浆者档案与合格供血浆者档案内容相同，但应在记录中注明暂时拒绝原因。

1.3永久淘汰供血浆者档案包括：加盖永久淘汰章的合格供血浆者档案、永久淘汰供血浆者名册、供血浆证。

2单采血浆站应当建立申请供血浆者档案管理制度和身份识别系统。记录其健康检查情况和供血浆情况等。

3建立申请供血浆者档案名册，采用计算机管理。

4须采取安全有效的措施，确保数据安全并定期备份，严控非授权人员进（侵）入计算机管理系统进行查询、录入和更改数据等。

5应专人专柜放置供血浆者档案，永久淘汰供血浆者档案应用专柜加锁保管。

6各类档案应分类编号、排序管理，便于查找。

7未经浆站或本部门负责人授权，任何人不得查阅、借阅、复制各类档案。

8永久淘汰供血浆者档案需永久保存，合格供血浆者的档案应当保存至该供血浆者达到规定的最大供血浆年龄期满后10年。

8除公安机关进行刑事侦查取证、行业监督管理、技术审查和本单位管理工作需要外，没有供血浆者签名的同意书，不能向任何人透露供血浆者的信息。

# 六 暂时拒绝和永久淘汰供血浆者的步骤

1血源管理部门接到供血浆者不合格报告单，应核对报告单上的不合格内容，并告知供血浆者。

2属暂时拒绝的，应记录暂时拒绝的原因，归入暂时拒绝档案中，并预约下次供浆时间。

3属永久淘汰的，应记录永久淘汰的原因，归入永久淘汰档案中，同时收回该供血浆者的供血浆证并加盖永久淘汰章，注明淘汰日期。

2.1在计算机系统的合格供血浆者名册中将该供血浆者的信息移至不合格供血浆者名册，注明淘汰原因、日期。

2.2 淘汰不合格供血浆者的工作应在接到不合格报告单的当天完成。

2.3不合格供血浆者名册应永久性地保存。

# 七 供血浆者特异性免疫

1应使用经批准的免疫用疫苗或其他免疫原，免疫操作应按产品使用说明书进行。

2接受特异性免疫的供血浆者应是合格的供血浆者。

3应事先详细告知有关注意事项，如可能发生的局部或全身性免疫注射反应等，特殊免疫的意义、作用、方法、步骤和注意事项等，并取得供血浆者的同意并签订特异性免疫自愿书，方可开展相应疫苗或免疫原接种，并向供血浆者支付有关的费用。

4免疫程序应尽可能采用最少剂量免疫原及注射针次。可以不同于疫苗的常规免疫程序，但采用的特定免疫程序须证明其安全性，并经批准。

5如需要对同一供血浆者同步进行1种以上免疫原的接种，应事先证明免疫接种的安全性。

6用人红细胞免疫供血浆者，必须有特殊规定和要求，并经批准。

7免疫注射应由有经验的护士在专用注射室进行。应熟悉免疫程序，严格按经批准的免疫程序、剂量、注射部位进行免疫注射。现场应配备相应的急救药品和设施，并有取得执业资格证的医护人员在场。医护人员应了解疫苗或免疫原免疫后可能发生的各种不良反应，并及时处理。

8在任何一次免疫接种后，应在现场观察供血浆者至少30分钟，确定是否有异常反应，以防意外。

9对免疫后出现的不良反应，按不同疫苗或免疫原接种后不良反应症状对症进行处理。出现严重不良反应，单采血浆站无法处理的，应及时送医院救治。

10应建立特异性免疫供血浆者记录，每次免疫注射记录内容包括：疫苗名称、规格、批号及生产厂家名称、注射剂量、针次、日期、供血浆者姓名及编号、免疫引起的不良反应及处理、注射者签全名等。

# 八 供血浆者服务工作

1单采血浆站应在大门值班室、供血浆者休息室、血源管理部门、标本采集处、采浆部、餐厅等各环节，为供血浆者提供相关的服务。

2供血浆者休息室应配有座椅，宽敞明亮，通风设施良好，墙面粘贴卫生部颁发的《供浆者须知》宣传图。配备影像设备及相关宣传资料。

# 九 紧急情况的处理

1供血浆者不良反应的处理

1.1 做好采浆前准备工作

1.1.1采集血浆人员在采浆前应做好设备器材等的安全检查，并做好供血浆者的心理咨询，消除其紧张情绪。

1.1..2 发现供血浆者在采集血浆时发生不良反应时应停止采浆，立即通知巡视医生并协助其采取相应措施。

1.2 不良反应及处理

1.2.1 昏厥反应

由饥饿造成血糖过低或恐慌、紧张等造成血管舒张反应，表现为头昏、无力、脸色苍白、恶心、出汗、脉率减慢、血压下降等症状。

1.2.1.1停止采浆，平卧，抬高下肢，解开衣服，冷敷，症状可自行缓解，喂适量糖水或静脉输注适量50％葡萄糖溶液。

1.2.1.2 使其处于良好的通风环境。

1.2.1.3 经以上处理症状部分缓解，可酌情补液（5％的葡萄糖生理盐水）。

1.2.2 恶心呕吐

1.2.2.1 尽可能使供血浆者感到舒适，给予心理支持，指压人中等；如果供血浆者想呕吐，应使患者头偏向一侧以防止呕吐物（及假牙）吸入气管，并提供呕吐袋，准备洗擦毛巾，冷敷前额或颈后。

1.2.2.2 如果供血浆者仅仅是恶心，指导其作深呼吸。

1.2.2.3 情况严重时应立即送医院救治。

1.2.3 枸橼酸钠过量反应

枸橼酸钠过量进入体内会产生嘴唇麻木的感觉。

1.2.3.1 发生反应时应立即停止采浆，休息一段时间该症状可自行缓解，同时可口服适量钙片。

1.2.3.2 症状较明显时，可静脉注射10％葡萄糖酸钙（或者5％氯化钙）。

1.2.3.3 症状严重时，应立即送医院处理。

1.2.4 痉挛

供血浆者在痉挛发病期间往往力气很大并且无自控能力，此时需多人协助，防止其自伤，尤其预防自嚼舌头。

1.2.4.1尽量使痉挛者平卧，不要限制其手足活动，但应防止自伤或伤人。

1.2.4.2痉挛严重且无法缓解者，应立即送医院处理。

1.2.5 呼吸困难或突发心脏病

1.2.5.1 气管异物堵塞

发生气管异物堵塞情况，应立即停止采浆，取出堵塞异物或立即送医院处理。

1.2.5.2 呼吸困难或突发心脏病应立即停止采浆，对其做心脏复苏并立即送医院急救处理。

1.2.6 血肿

若发生血肿，首先松开袖带，用3～5条已消毒无菌毛巾放在肿块上，用冰袋敷在毛巾面上，促进肿块吸收消散，按压毛巾7～10分钟，手臂位置应高于胸线以上。

1.2.7 过敏反应

表现为皮肤潮红、呼吸困难，支气管痉挛、肺部哮鸣音、咳嗽、气短等。

1.2.7.1 口服非拉根或皮下注射1：1000肾上腺素，或注射地塞米松。

1.2.7.2 尽量维持呼吸道通畅，必要时吸氧，严重时送医院急救处理。

1.2.8 发热反应

轻度者表现为不适、畏寒、头痛、胸闷；中度者除上述症状外发热明显；重度者为寒战，体温过高38～40℃，常发生在还输15分钟或1～3小时内，同时伴恶心、呕吐等症状，严重者可引起休克。

应停止还输、注意保暖，高热者给与物理降温，口服阿司匹林0.5～1g。严重者送医院救治，保留所有采浆耗材。

1.2.9 溶血反应

为红细胞破碎引起，此反应为迟发反应，表现为血尿、黄疸、体温升高、心前区、腰部疼痛等症状。

1.2.9.1应立即送医院急救处理。

1.2.9.2平卧、保持安静，高热者给与物理降温，给氧，开放静脉通道，给5％葡萄糖盐水，同时输入低分子右旋糖酐，5％碳酸氢钠溶液，甘露醇利尿，皮下或肌肉注射1：1000肾上腺素0.5～1mg/次等。

1.2.10 空气栓塞

空气进入静脉所致，症状为：呛咳、胸痛，心率不规则，血压下降，呼吸困难，神志不清，瞳孔放大。

应立即停止采浆，保持安静，使供血浆者左侧卧位、头低位；给氧；西地兰0.4mg加入50％葡萄糖20ml静脉缓慢滴注；肌注1：1000肾上腺素0.5～1.0g。

1.2.11对发生不良反应的供血浆者，无论轻重，都应保持联系，并将不良反应的性质及医护记录写在文件中，记录应有医务人员签名确认。

2突发疾病的救护

2.1当供血浆者突发疾病如心脏病、昏倒、外伤等发生时，不要轻易搬动伤者，应迅速叫救护车，并协助医护人员对其进行急救。

2.2 事故处理和报告

2.2.1 对受伤人员采取必要的急救措施时，应迅速叫救护车，送医院救治，不要轻易搬动伤者。

2.2.2 立即向单位负责人报告事故。

2.2.3 填写《事故报告表》。

2.3 火灾

2..3.1发生火灾时应立即发出火警报告，并拨打当地消防电话，同时及时通知建筑物内人员撤离。

2.3.2 接到火警报告后，立即关掉各种开关，如电源、仪器设备开关。

2.3.3 疏导供血浆者和其他人员迅速撤离火灾区，防止仪器设备着火后有爆炸的可能性，所有人员不能滞留在建筑物中。

2.4  地震

2.4.1 发生地震时，应保持镇静，不要跳楼和乘坐电梯，避免因惊慌失措逃离现场而发生拥挤踩踏致人二次受伤。

2.4.2 就近躲避，尽量使自己处于承重墙较多的环境中，如厨房、卫生间、墙角，或根据建筑物布局和室内状况，选择安全空间和通道进行躲避，减少人员伤亡。

2.4.3 地震时不要试图离开建筑物。发生火灾或严重塌方震动后，应立即撤离建筑物，离开外墙。

2.4.4 地震后单位负责人应立即清查人员，了解伤亡情况，组织抢救。

2..5  水灾

2.5.1 发生水灾时,应立即关闭所有电源和仪器设备开关。

2.5.2 疏导人员迅速转移到高处或楼顶层;组织救生设备(如木制品或其他漂浮救生物)，将设备、仪器和实验室药品等尽量转移到高处。

2.5.3如发现电击伤、溺水、窒息患者，应立即采取行之有效的抢救措施（如心脏按压，人工呼吸或药物抢救），维持有效循环与呼吸。

2.5.4 水灾后，应注意环境消毒, 采用疫源地消毒和预防性消毒措施，消除饮用水污染。同时采取有效措施切断传染病的传播途径。

2.5.5 水灾后，应请专业人员对各种仪器设备进行全面检查和维修，确保正常运行。

# 十 供血浆者的疫情报告

（一）供血浆者HIV抗体筛查阳性的确认及上报

1供血浆者HIV抗体筛查阳性的确认

1.1对初检呈阳性反应的样品，必须进行复检。

1.2对初检呈阳性反应的样品，分别用原有试剂和另外一种不同原理或不同厂家的检测试剂重复检测。

1.3两种试剂复检均呈阴性反应，则报告HIV抗体阴性；如均呈阳性反应，或一阴一阳，不能出阳性报告，可出具“HIV抗体待复查”报告，同时，根据有关规定送艾滋病病毒抗体检测确证实验室进一步确证。

2 HIV抗体筛查阳性样品的送样要求

2.1检测呈阳性反应的血清和血浆样品应在2～8℃条件下由专人运送。用于CD4+/CD8+T淋巴细胞测定的样品应在18～23℃条件下由专人运送。每一包装的体积以不超过50ml为宜。

2.2需送上级实验室进行复测或确认，需要填写“HIV抗体复测送检单”，经一名检验人员和一名具有中级以上技术职称的人员审核签字，送当地艾滋病筛查中心实验室，再转送艾滋病确证实验室，或在本实验室复检后直接送确证实验室。

2.3送样品的包装

2.3.1应采用世界卫生组织提出的三级包装系统

2.3.2第一层容器：装样品，要求防渗漏。样品应置于带盖的试管内，试管上应有明显的标记，标明样品的编号或供浆员姓名和采集时间。在试管的周围应垫有缓冲吸水材料，以免碰碎。随样品应附有“HIV抗体待确认送检单”，送检单应与样品分开放置。

2.3.3第二层容器：要求耐受性好、防渗漏、容纳并保护第一层容器，可以装若干个第一层容器。将试管装入专用带盖的容器内，容器的材料要易于消毒处理。

2.3.4第三层容器：放在一个运输用外层包装内，应易于消毒。在第三层容器外面要贴标签，标明数量，收、发件人等内容。

3 HIV抗体检测情况季报的时间和程序

3.1应于每季度首月5日前向当地艾滋病筛查中心实验室报告上季度检测情况。没有艾滋病筛查中心实验室的地区可直接向艾滋病确认中心实验室报告。

3.2实验室上报检测结果的同时，应随时报同级监测人员，以便及时随访。

3.3供血浆者血液标本检测中经HIV抗体检测两次初筛阳性结果或经艾滋病确证实验室确认HIV抗体为阳性的，单采血浆站必须根据阳性检测结果通知单及《传染病信息报告管理规范》要求，填写传染病报告卡。于24小时内向县级疾病预防控制机构进行网络报告；未实行网络直报的责任报告单位应于24小时内寄送出传染病报告卡。

（二） 供血浆者的疫情报告

体检医师在进行体检时，发现甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感病人或疑似病人时，或发现其他传染病和不明原因疾病暴发时，应于2小时内将传染病报告卡通过网络报告；未实行网络直报的责任报告单位应于2小时内以最快的通讯方式（电话、传真）向当地县级疾病预防控制机构报告，并于2小时内寄送出传染病报告卡。对其他乙、丙类传染病病人、疑似病人和规定报告的传染病病原携带者在诊断后，实行网络直报的责任报告单位应于24小时内进行网络报告；未实行网络直报的责任报告单位应于24小时内寄送出传染病报告卡。

（三）疫情报告管理

1疫情报告工作由分管业务的单采血浆站负责人直接管理，并指定一名责任疫情报告人。

2及时填写《传染病报告卡》及传染病报告记录、资料分析汇总。上述记录保存3年。

3作好传染病疫情的保密工作，不得向当事人以外的人员透露信息。

4不得漏报、少报、错报疫情，避免因此造成的传染病扩散、暴发、流行及传染他人。

# 十一 原料血浆检疫期管理

应协助所供原料血浆的生产企业实施原料血浆检疫期管理相关工作，如供血浆者的信息追踪、检疫期不合格供血浆者的淘汰管理等。

# 第二章 单采血浆站实验室技术

单采血浆站实验室包括血液检测实验室、艾滋病筛查实验室等，开展的检测项目应获省级卫生行政部门批准。

单采血浆站实验室应按国家相关法律法规中的有关规定，必须建立和持续改进实验室质量体系，并负责组织实施和严格监控。实验室质量体系文件应覆盖检测前、检测和检测后整个过程，包括质量手册、程序文件、标准操作规程和记录。

# 一 实验室环境与设施要求

单采血浆站实验室为二级生物安全防护实验室，其建筑与设施应符合《实验室生物安全通用要求》和《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》。

1实验室的实验用房、辅助用房应满足检测工作的需求，以保证安全有效地实施检测。

2实验室设置应与非控制区分开，有明显的警示标识，不得互相妨碍。

3实验室外应设挂衣装置，外衣应与实验室工作服分开。

4实验室应合理设置控制区和非控制区。

5实验室的墙壁、天花板和地面应平整、易清洁、不渗水、耐化学品和消毒剂的腐蚀。地面应防滑，不得铺设地毯。

6实验室应在靠近出口处设洗手池和洗眼装置。

7实验台面应牢固，防水、耐腐蚀、耐热。

8橱柜、实验台之间应有隔断，便于操作和清洁。

9应有适宜的温度、湿度和通风控制设备，如有可开启的窗户，应设置纱窗。

10应根据检测流程和检测项目分设检测作业区，至少包括样本接收、处理和储存区，试剂储存区，检测区。

11不同检测项目作业区，应有防止交叉污染的措施。其他特殊区域的布局和设施应符合相应的要求。

12应设置消毒设施，如高压灭菌锅、化学消毒装置等对废弃物进行处理。 
13实验室门可自动关闭，应有可视窗。 
14应有适宜操作的照明，避免反光和强光直射。

15紧急出口的标识应在黑暗中可明确辨认。

16对于易燃、易爆、剧毒和有腐蚀性等危险品，应有安全可靠的存放场所。库存量及库存条件应符合相关规定，并对储存危险化学品编制化学品安全数据简表(MSDS)。

17安全消防、污水处理、医疗废物处理等设施符合国家的有关规定。

18实验室入口处须贴上生物危险标志，内部显著位置须贴上有关的生物危险标志。

19设置与生物安全级别相适应的生物安全柜或规定HIV的相关检测操作应在生物安全柜中进行。

20在使用离心机处理感染性的样本时应采用安全离心杯。

# 二 实验室人员资质要求

实验室检测人员应经过国家相关法律法规及职业道德规范的培训，保证血液检测结果和结论的真实性、可靠性和保密性。血液检测人员必须接受血液检测岗位职责相关文件的培训和实践技能的培训，并经过相关的评估和考核，确保胜任相关工作。

1实验室负责人应具有医学或者检验专业大学专科毕业以上学历，5年以上血液检测实验室的工作经历，接受过血液检测实验室管理培训，能有效地组织和实施血液检测业务工作，对血液检测中有关问题能做出正确判断和处理，并能对血液检测过程、检测结果和检测结论承担全面责任。

2实验室负责人应组织对相关工作人员进行培训，并对培训情况进行记录和评估。

3检测人员均应具有医学专业大学专科毕业以上学历、经血液安全培训、经与工作相符的专业培训或进修3个月以上，具有基础理论知识和实际操作技能，掌握单采血浆站质量管理基本原理。HIV检测岗位应经过省级以上艾滋病实验室生物安全及实验操作技术培训。

4 检测人员必须结合工作实际接受相关签名的工作程序以及法律责任的培训，并且通过合格评估，才能在工作文件或记录上签名。

# 三 进入实验室人员（防护）要求

1实验室控制区仅限于该区域的工作人员进入。外来人员必须经许可、登记并穿戴防护服方能进入。

2必须穿戴适宜的防护工作服从事操作，防护工作服样式和材质的选定与所从事的工作相适应。工作帽应全部罩住头发。

3实验室应备有足够的清洁防护工作服。清洁的防护工作服应独立放置。污染的防护工作服应置于有标记的防漏袋中，及时消毒处理。

4接触感染材料、污染的表面或设备时应戴手套。如可能发生感染性材料的溢出或溅出，宜戴两副手套。不得戴着手套离开实验室。工作完全结束后方可除去手套。一次性手套必须先消毒后丢弃，不得清洗后再次使用。

5不得穿防护工作服离实验室控制区，使用后的防护工作服应按要求定期进行消毒清洗，当防护工作服已被污染应立即就地脱掉，浸泡于适宜消毒液中消毒后清洗。

6禁止在实验室控制区内佩戴首饰、使用化妆品和处理隐形眼镜等。

7进行感染性或潜在感染性材料极有可能溅出的操作时， 工作人员应穿戴塑料围裙或防水的长罩服。如必要，还应穿戴其他的个人防护装备，如手套、防护镜、面具、头部面部保护罩等。

# 四 实验仪器、设备管理

按“第五章 单采血浆站仪器设备管理”中的相关规定执行。

# 五 检验器具要求

检验器具应能满足实验室工作的需要，按国家相关法律法规中清洁消毒要求，制定符合实验室清洁消毒的书面规定、程序和使用指导。内容应包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂，器具存放方式和存放地点。

1常用玻璃器具如各种试管、烧杯、烧瓶、量杯、量筒、漏斗等，使用前应保持清洁，无酸、碱及其他残留物，保持干燥，无破损。

2防止各种容量吸管尖端破损而影响容量之准确，要求使用者熟练掌握使用方法。

3使用后的器具如接触感染性或潜在感染性材料应先消毒后清洗。

3.1将感染性或潜在感染性废弃液倒入指定容器中，经高压蒸汽消毒或适宜消毒剂消毒处理后进入污水处理系统。

3.2将器具置于适宜消毒液中浸泡或采用煮沸消毒后清洗、干燥，妥善保管备用。

4 凡列入《中华人民共和国计量法》中强制检定目录的计量器具，均应按国家有关规定由国家法定检定部门定期检定。根据国家相关法规及要求建立使用、维护、保养、校正等相关制度和标准操作程序。

4.1检验用计量器具的使用范围、准确度和精密度应符合相应的要求，必须定期检定和校准。检定和校准后的计量器具应有检定和校准合格标示，标示上应标明有效期，显示校验量具的准确性和可追朔性。

4.2使用的计量器具应建立使用、维护、保养、校准、报废等相关制度和标准操作程序，并建立相应的记录。

4.3计量器具使用中出现异常情况，须及时向质量管理部门报告，由质量管理部门协调相关部门重新进行校验，必要时，送国家法定部门进行检定。

5 检测用移液吸头的准备

5.1移液吸头是整个移液系统的有机组成部分，对其基本要求是：具有高机械、热力学和化学稳定性。移液吸头管壁有弹性，应大小均匀，吸头口无毛刺，内外光滑，无变形。吸头应与移液器上吸头套筒密封完好，防止由于空气泄漏而造成加样精度或准确度的误差。

5.2检测取样前检查移液吸头是否符合要求，有无断裂、裂缝或变形。

5.3检查移液吸头是否能在移液器上安稳不滑掉，不漏气。

5.4检查移液吸头内是否有异物。

# 六 检测试剂与实验材料的管理

1检测试剂管理

1.1标准建立、供应商审计等管理参照“第六章 单采血浆站物料管理”的相关规定执行。

1.2乙型肝炎表面抗原、丙型肝炎抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒等项目的检测试剂应有国家批批检合格报告和防伪标签。

1.3建立试剂的确认程序，包括实施确认的人员、方法、质量控制方法、接收标准。每批试剂投入使用前应进行确认。经确认符合要求的检测试剂方能投入使用。

1.4自配生化试剂应符合《中华人民共和国药典》相关规定，配制记录内容应包括：试剂名称和批号、配制方法、配制数量和过程、配制日期、有效期至、配制人及复核人签名等。

2 其他实验用材料

参照“第六章 单采血浆站物料管理”的相关规定执行。

2.1实验用水质量应符合“第二章 单采血浆站实验室技术”中的要求，并应规定有效期。

2.2 消毒剂

2.2.1应根据不同的消毒对象，使用适宜的消毒剂。

2.2.2消毒剂应定期更换。

2.2.3消毒剂应根据厂家检验报告中标示的浓度进行配制。

2.3 同一品种不同批次的实验材料不能混用。

2.4有特殊要求的实验材料，应按规定条件储存。

# 七 检验标本的准备与存放

建立标本采集、接收和处理程序，规定标本的质量要求，对标本采集前的准备、标本的标签、标本采集、登记、使用、保存和处理等过程实施有效控制，确保标本质量，并防止标本污染环境。

1建立和实施标本接收程序，应包括标本的质量要求、标本的接收时间和质量检查，标本标识和标本信息的核对，防止标本登记和标识发生错误，以及拒收标本的理由和回告方式。建立标本接收和处理记录。

1.1按标本接收程序要求对采集的标本进行标本标识和标本信息的核对。

1.1.1核对待检标本管标签是否齐全，内容是否包括供血浆者姓名、供血浆者编号、样品编号等。实验室工作人员检查标本符合要求后签收。

1.1.2检查标本是否符合质量要求，装量能否达到检测需要，是否有溶血、脂血等。

1.1.3对接收的标本进行登记，认真核对标本标识和标本信息，防止标本登记和标识发生错误。

2建立和实施标本运送程序，建立标本运送记录，确保标本运送安全和标本质量。

2.1标本运送过程应保证不对标本质量产生影响。

2.2标本运送过程中不能对他人及环境造成危害及污染。

3建立和实施标本检测前的处理程序，避免分样或加样过程中样品被污染或稀释。

3.1血清分离

3.1.1 待采集的血液标本凝固后，离心分离血清。

3.1.2刚采集的血液标本，不宜立即离心分离，应待血液凝固成块后，以一次性灭菌竹签沿着试管壁将粘附的血块拨离，随后进行离心分离血清。

3.2血浆标本的留取

3.2.1血浆标本的代表性：血浆标本应具有代表性，应在血浆采集完成后，充分混匀袋内血浆再进行留取。标本管内血浆与血浆袋内血浆应完全一致。

3.2.2标本管热合时不得破坏血浆袋和标本管的密封性，样品量能满足浆站和血液制品生产厂家检验和留样所需即可。

3.2.3供检验的血浆标本管应贴上标签，并与血浆袋标签及血浆检测装运表进行核对，做到准确无误。

3.3待检测标本应及时放入2～8℃冰箱保存。

3.4标本的分样过程中应轻拿轻放，避免标本之间交叉污染及对环境和工作人员的污染。

4血标本如需分样完成多项目检测，分次检测的部分标本应可追溯至最初原始标本。

5检测完毕，标本放在2～8℃冰箱内，以备复核使用。

6建立和实施标本的销毁程序，规定可销毁的标本和销毁方式、审批程序和相应责任人。建立标本的销毁记录。

7对标本采集和检测过程中所使用的材料进行安全处置，安全处置应符合本规程中“第七章 生物安全控制”要求。

# 八 检验后的清场及废弃物处理要求

应遵从《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《实验室生物安全通用要求》、《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》中的相关规定，建立和实施从标本采集、检测、清场到废弃物处理全过程的实验室安全与卫生管理程序。
1建立和实施实验室清洁消毒、检验后清场及废弃物处理程序。

2控制区和非控制区应分别进行常规清洁、消毒处理。

3沾染了感染性材料或潜在感染性材料的实验材料和器具，应先消毒后清洗或废弃。

4使用后的仪器、设备用洁净水浸湿后拧干的擦布擦净。当发生污染物喷溅污染设备时，应用75%乙醇或2%戊二醛或其它适宜消毒剂擦拭，再用洁净水浸湿后拧干的擦布擦净。

5仪器、设备经适宜消毒剂擦拭消毒再用洁净水浸湿后拧干的擦布擦净后方可运出控制区。

6 工作人员进行清洁消毒时应做好自身防护。

7废弃物处置

7.1执行医疗废弃物管理的有关规定，对医疗废弃物进行收集和处置。

7.2所有不再需要的样本和其它感染性或潜在感染性材料应弃置于有标记的危险废弃物专用容器内。生物废弃物容器的充满量不能超过其设计容量。

7.3不允许积存垃圾和实验室废弃物。已装满的容器应及时运走。在去污染或最终处置之前，应存放在指定的安全地方，通常在实验室区域内。

7.4所有弃置的感染性或潜在感染性废弃物在从实验室中取走之前，应进行无害化处理，达到生物学安全。

7.5生物学安全可通过高压灭菌或适宜消毒剂或其它有效技术达到。

# 九 实验室有效数值的确定、修约与计算

1有效数值的确定

将试验结果与标准中规定的数值比较，以判断是否规定的限度。试验结果在运算过程中，可比规定的有效数字多保留一位数，计算所得最后数值或测定读数值，均可按修约规则进舍至规定的有效位。

2 数值修约规则：

检定时测定和计算所得的各种数值，需修约时，应按国家标准GB30101-93进行，该规则可归纳为如下口诀。

| 修约规则 | 修约举例 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 修约前 | 修约后（设要求保留一位小数） |
| 四要舍 | 14.2432 | 14.2 |
| 六要入 | 26.4643 | 26.5 |
| 五后有数就进一 | 11.0512 | 11.1 |
| 五后为零看左方 |  |  |
| 左为奇数需进一 | 1.3500 | 1.4 |
| 左为偶数则舍光 | 1.4500 | 1.4 |
|  | 1.0500 | 1.0（零也作偶数对待） |
| 不论舍去多少位都应一次修订当 | 1.54546 | 1.5（不是1.5455→1.546→1.55→1.6） |

# 十 实验室文件、记录的管理

应建立实验室文件管理体系，包括质量手册、程序文件、标准操作规程和记录。文件管理体系应覆盖原料血浆检测的全过程。标准操作规程分为仪器操作规程和项目操作规程，内容一般应包括目的，职责，适用范围，原理，所需设备、材料或试剂，检测环境条件，步骤与方法，结果的判断、分析和报告等要素。
1标本的管理程序及记录。

1.1建立和实施标本采集程序，应对标本采集前的准备、标本的标识、标本采集、登记和保存过程实施有效控制，确保标本质量。

1.2建立和实施标本接收和处理程序，应包括标本的质量要求、标本的接收时间和质量检查，标本标识和标本信息的核对，标本的登记，标本的处理，以及拒收标本的理由和回告方式。建立标本接收和处理记录。
2 建立检测试剂的管理程序及记录。

2.1检测试剂的管理程序应包含对检测试剂的质量控制方法、接收标准。

2.2建立检测试剂确认程序，包括实施确认的人员及方法。

2.3每批试剂投入使用前进行确认后应出具确认报告。

2.3.1试剂确认报告应有检测人、复核人及批准人签名。

2.3.2试剂确认应保留原始记录。

3 根据相关法律、法规结合本实验室具体情况制订符合要求的检测标准操作规程和记录。

3.1每一检测项目均应制订标准操作规程和相应的检测记录。

3.2标准操作规程的起草、修订、审核及批准应按文件管理要求进行。

4 根据相关要求建立符合实验室实际检测情况的质量控制程序及记录。

4.1质量控制程序内容包括：采用质量控制方法、实施人员、质控品来源及常规使用前的确认等。

4.2质量控制记录包括建立质控图参数及绘制的质控图。

4.3实验室应建立质控图分析及失控情况处理程序及记录。

5 建立和实施检测报告签发的管理程序

5.1对检测报告的责任人及其职责、检测结果分析、检测结论判定标准和检测报告的时间、方式和内容等做出明确规定。
5.2检测报告应完整、明晰。检测报告至少应包括检测实验室名称、标本信息、标本送检日期、检测项目、检测日期、检测方法、检测结果、检测结论、检测者、复核者和检测报告者的签名和日期。

6 实验室安全与卫生、职业暴露的预防均应有控制程序及记录。

6.1建立对标本采集及检测过程中所使用的材料进行安全处置程序及记录。

6.2 建立废弃物消毒处理程序及记录。

6.3建立不合格样品处理程序及记录。
7 实验室记录管理

实验室的记录应由单采血浆站档案管理部门集中统一归档管理，至少保存10年。

8实验室文件管理

8.1文件是经审批的现行文本。
8.2文件应定期审核和修改。
8.3实行文件分发清单制，以控制多种版本。
8.4过期文件应及时全部收回。
8.5文件的修改、变更，必须由质量管理部门审核，站长或授权人签发后方可实施。必须使相关人员了解文件变更的内容。
8.6文件在正式实施前，应对相关的员工进行培训，保证员工能够获得与其岗位相关的文件信息并正确理解。

# 第三章 原料血浆单采技术

# 一 原料血浆采集基本要求

1 原料血浆采集区的基本要求

1.1 原料血浆采集区的面积应与原料血浆采集规模相适应。

1.2 工作人员、供血浆者通道和物流、污物通道应分开；流向合理，避免交叉。

1.3 原料血浆采集区的控制区（污染区、半污染区）与非控制区（清洁区）有明显界限和警示标识。

1.4 原料血浆采集区的地面和墙面应无裂缝、无孔、光洁、防滑，易清洁消毒。应避免使用木制材料，防止霉菌滋生。

1.5 原料血浆采集区和供血浆者休息区应分开，休息区的面积应与原料血浆采集规模相适应，保证供血浆者得到适当的休息。

1.6 原料血浆采集区应配备足够的照明设施。应有适宜的温度、湿度和通风控制设施。

1.7 原料血浆采集区应有防止昆虫和其他动物进入的设施，草木养殖仅限于管理区域。

1.8 应配备针对血浆采集过程出现不良反应的观察处理室。

1.9 每台单采血浆机械（含采血浆用床/椅）净使用面积不少于5平方米，并有单独专用电源插座。

1.10 原料采集血浆室应有医生巡视，并备有适当的急救设备和急救药品。

1.11 原料血浆采集区有相应的防震、防晒、防电子干扰、稳压、温度控制和消毒设备。

1.12 应有一次性无菌采浆耗材消毒毁形处理间。

1.13 应具有双路供电或安全有效的应急供电设施。电压稳定（200～250伏），电流稳定并能承受其负载。

2 原料血浆采集工作人员的基本要求

2.1 采血护士、体检医生、血源管理等等岗位工作人员应有中等专科专业以上学历，并经过相关专业的岗前培训。

2.2 采浆护士应具有护士执业资格，体检医师应具有执业医师资格。

2.3 传染病患者及经血液传播疾病病原体携带者、皮肤病患者、皮肤有伤口者不得从事采集血浆工作。

2.4 在采浆室内，一名熟练操作的护士最多负责2台采浆机，并保证任何时段都不高于此比例。

3 采浆耗材的要求

3.1直接接触血液的一次性无菌耗材，均应保证无菌、无热原。包括离心杯（或分离器）、管路、穿刺针、血浆收集袋或一次性成品套材(四件套)、注射用枸橼酸钠抗凝剂和氯化钠注射液。

4 原料血浆采集量的要求

4.1 必须使用单采血浆机械械采集原料血浆。

4.2 每人每次采集原料血浆量不得多于580ml（含抗凝剂溶液，以容积比换算质量不超过600g）。

4.3 采集原料血浆的频度

供血浆者应“一人一证（供血浆证）一档案”，每个供血浆者两次供血浆时间间隔不得少于14天。采集原料血浆必须明确并严格执行采集血浆间隔时间的规定，不得缩短限期，不得频繁采集血浆。

# 二 单采血浆机械的操作基本要求

1 单采血浆机设备要求

1.1工作原理

根据血液成分，采浆设备使用离心法将不同的血液成分分离，属间断分离式。单采血浆机采用一次性采浆耗材在全封闭系统中自动完成采血、抗凝剂注入、分离全血、血浆收集、血细胞还输全过程。本规程适用于重力离心型单采血浆机械的操作，膜分离型单采血浆机械的操作应按国家相关规定另行制定。

1.2 采血浆参数：

1.2.1  袖袋压力：50Kpa左右

1.2.2  采血速度：20～100ml/min（根据实际情况适当调整）

1.2.3  还输速度：20～100ml/min（根据实际情况适当调整）

1.2.4  每程采血浆量：≤ 300g

1.2.5  全血与抗凝剂比：16:1～12:1

1.2.6  离心速度：≤7000转/分

1.2.7  采血浆总量：≤600g

1.3 设备安全符合中华人民共和国国家标准《医用电气设备  第一部分：安全通用部分》的规定。

1.4产品注册号：经国家食品药品监督管理局批准。

1.5 产品执行标准：经国家食品药品监督管理局批准。

1.6 有产品生产者名称和地址。

2 单采血浆机械的操作基本程序：实际操作应按设备使用说明书进行。

2.1采浆前准备

2.1.1耗材检查：应包装完好，在有效期内（袋的有效期应包括血浆的储存期），管路应无破裂，接头无松动、脱节，离心杯内无异物，各保护套完整。

2.1.2采用非成套耗材，需进行耗材组装的，应在万级背景下局部百级进行。房间洁净区各设施在设计和安装时应避免出现不易清洁的部位。

2.2 单采血浆机械自检

2.2.1 揭开箱盖，打开电源开关。

2.2.2 按规定进行称重校正。

2.2.2.1 屏幕显示程序版本号后，进入计量称秤校准试验。

2.2.2.2 将1000g砝码置于秤臂上，屏幕显示出由其机械装置感受的重量。

2.2.2.3 显示的重量应在1000g±5g范围内。若超出范围，关机，再开机，重复校准试验。如果仍超出此范围，应对秤按规定进行校验，合格后才能使用。

2.2.2.4 记录显示的重量。

2.2.3 按“确认”键进入主操作画面，按键机器进行系统自检。

2.2.4 每一项目自检前打“？”号，该项通过自检后出现“﹡”号，如果自检未通过出现“？”号，并伴有报警声。

2.2.5 自检正常后，系统自动回到主操作画面，等待操作者进行血浆采集。

2.2.6 注意事项

2.2.6.1 电源必须接地。

2.2.6.2 操作人员必需经过培训合格。

2.3  血浆采集操作步骤

2.3.1 在主操作画面按键开始启动采集程序，如出现“去掉耗材”字样请将管路压力监测器重装。

2.3.2 根据画面提示开始安装耗材，安装流程如下：

2.3.2.1 将带管路的离心杯装入离心机。

2.3.2.2 盖上离心机观察板，顺时针旋紧盖开关。

2.3.2.3 按要求安装管路系统。

2.3.2.4 观察显示屏，离心机和管压两项前的“■”符号是否变为“﹡”。

2.3.2.5 按“灌洗”键开始执行自动装管程序，确认管路安装到位。

2.3.2.6 按“确认”键准备执行充液排气程序。

2.3.2.7 安装连接抗凝剂袋。

2.3.2.8 按“灌洗”键开始自动充液排气。

2.3.2.9 为供血浆者绑上压脉带，按“压脉带”键开始加压。

2.3.2.10 消毒、穿刺。

2.3.2.11 打开穿刺针管路管卡，按“采血”键。

2.3.2.12 机器自动采血，自动分离血浆，自动还输。

2.3.2.13 达到预定采集总量，结束采集过程。

2.3.3 注意事项

2.3.3.1 严格按说明书和操作规程采集血浆。

2.3.3.2 机器运行过程中，操作者不能离开现场。

2.3.3.3 根据供血浆者的状态，调节各项参数，保证供血浆者的安全。

2.3.3.4 采集血浆状态下不要碰撞或移动血浆袋。

2.4 结束工作

2.4.1 退出针头。

2.4.1.1 移开供血浆者袖袋。

2.4.1.2 用夹片夹住采血针管路。

2.4.1.3 退出针头。

2.4.2 取下耗材

2.4.2.1打开离心机盖，取出离心杯，取下管路和采浆袋。

2.4.2.2热合断离针头，将采浆袋中空气排至离心杯，混匀采浆袋内血浆并热合分离血浆袋远端，按规定留样。

2.4.2.3使用后采浆耗材按医疗废弃物有关规定处理。

3  单采血浆机的维护和保养

3.1 日常维护和保养

3.1.1 常规清洁时间安排

3.1.1.1 每日清洁

a) 所有外表面。

b) 血液管路压力探测器外面。

3.1.1.2每周清洁

a) 空气探测器槽。

b) 红细胞探测器槽

c) 离心机转鼓。

d) 离心机漏液传感器。

3.1.1.3 每月清洁

a) 泵转子和泵槽。

b) 滤网。

3.1.2 清洁所需用品

3.1.2.1 清洁液（84消毒液或其他有效消毒剂）。

3.1.2.2干净的温水（用于清洁外表面）

3.1.2.3 70～75%酒精（用于清洁槽内杂物）

3.1.2.4 不易脱落纤毛的绢布。

3.1.2.5 防护手套

3.1.2.6 十字、一字螺丝刀，内六角套筒。

3.1.2.7 棉签。

3.1.2.8 润滑油。

3.1.3 注意事项

3.1.3.1 清洁超声波空气探测器槽和红细胞探测器槽时，不能用水或清洁液，只能用酒精。

3.1.3.2 清洁键控板面膜时，不能使用酒精，否则将对面膜造成损伤。

3.2  单采血浆机每周专业维护

3.2.1 检查分离器下部支架是否正常工作，确定其在两个位置都能将分离器固定到位，如果在工作出现不正常震动，记录这一情况

3.2.2 打开开关上所有的泵，检查有无松动的部件，能否正常工作。

3.2.3 检查安装着光学血液探测器的贮血槽卡槽，这一区域在任何时候都要保持清洁。

3.2.4 检查血红蛋白探测器的门开关是否能顺利锁定，检查管路导引是否对准并且干净。

3.2.5 检查空气探测器是否干净，确定两个螺钉已将空气探测传感器固定牢靠。

3.2.6 检查重量称挂架是否完好并对准，与精确重量称器件的连接是否牢固。

3.2.7 检查电源开关是否工作正常，后面的盖板是否连接牢固。

3.2.8 检查脚轮的转动是否灵活，不能有弯曲和损坏。

3.2.9检查压力传感器的门工作是否正常，推拉此门，它的滑进、滑出，应有点轻微的阻力，在完全推入或拉出前不应有束缚和停止。

3.3及时准确填写单采血浆机的清洁、维护保养记录。

# 三 原料血浆的采集

1  原料血浆采集前的准备

1.1采集原料血浆前必须对供血浆者进行身份识别，确认系《供血浆证》本人。检查双臂肘静脉有无近期穿刺痕迹。核实无误后方可采集。严禁采集冒名顶替者的血浆。

1.2采集原料血浆前应对采浆耗材进行外观检查，确保其没有破损，在规定的有效期内，质量安全符合要求。

1.3血浆袋上应印有生产厂家、批号、批准文号、有效期等内容。

2原料血浆的采集

2.1严格采用无菌操作技术进行静脉穿刺。

2.2采浆工作人员手消毒：采浆工作人员工作前后清洗双手，并在消毒液（如84消毒液、500PPM爱尔施强氯杀星消毒液或其他有效消毒液）里浸泡足够时间，或取少量60%异丙醇涂满双手摩擦双手至干。

2.3供血浆者手臂清洁与消毒

2.3.1供血浆者的手臂应按要求清洁。

2.3.2手臂消毒

2.3.2.1应细心查看供血浆者两肘部的静脉。

2.3.2.2应以肘部静脉穿刺点为中心，用碘酒（或有效消毒剂）棉球由里向外呈螺旋形涂拭，消毒面积为6×8cm2。待碘酒干后，再用75%酒精棉球擦拭脱碘。

2.3.2.3如果使用碘酒消毒，碘至少在手臂上保留30秒，碘酒棉球不得反复使用，涂过的碘酒棉球不得再浸入碘酒中。

2.4静脉穿刺

2.4.1选择粗大、充盈的静脉。

2.4.2穿刺时针尖贴皮肤，以30～40度斜面向上进针，见回血后再进针少许，固定针头，用无菌棉球（或创口贴）敷盖穿刺点，按控制面板上的相应键开始采集血浆。

2.5原料血浆的采集

2.5.1单采血浆机的操作：见本章“二单采血浆机的操作基本要求”。

2.5.2原料血浆采集过程中必须对单采血浆机的参数（包括采集速度、回输速度、单程采集量和总采集量）加以控制，确保供血浆者安全和血浆质量。

2.5.3原料血浆采集完成后，将可反映该袋原料血浆基本信息的条形码或标签贴在血浆袋表面。基本信息至少应包括供血浆者姓名、供血浆者编号、血浆编号、采集日期、血浆重量、血浆有效期截止日期、贮存条件和单采血浆站名称。

2.6原料血浆采集工艺规程不得任意更改。如需要更改时，应按制定时的程序办理修订、审批手续。

2.7及时准确填写供血浆者采血浆记录。

# 四 供血浆者的护理

1血浆采集完毕，采浆护士应嘱咐供血浆者用消毒棉球按住针眼，如发现袖口紧窄，应给予放松，避免血肿或流血不止。

2应让供血浆者了解并注意，健康人供血浆后一般无明显不适应现象，采浆时偶有头晕、乏力、恶心、呕吐、心慌等现象；采浆时穿刺部位偶有血液渗出、青紫或轻微不适，需要几天才能被慢慢地吸收，极少数供血浆者因不注意清洁而引起静脉炎，极少数供血浆者会出现采浆不良反应等相关症状。

3在供血浆过程中，护理人员应观察供血浆者是否有不适反应，应及时询问并在必要时予以处理。

4供血浆者不良反应按“第一章 血源管理”中“紧急情况的处理”的相关规定进行处理。

# 五 原料血浆采集的清场

1 前清场

1.1 每次工作之前应对工作现场进行清场确认，应无前次操作的遗留物，使用的工具、容器、衡器等完整齐全，设备和工作间应为后清场合格状态。

1.2 工作间无前次遗留物品和与血浆采集无关的物品。

1.3设备清洁，无油垢或污垢，处于待运转状态。

1.4 室内环境清洁卫生。

2 后清场

2.1未拆内包装的一次性无菌采浆耗材归还原位。

2.2 使用后的一次性无菌注射器采血针头应毁形装入利器盒内，针筒（管）应进行消毒后毁形处理，其他与血液接触和已被血液污染的废弃物，放入专用垃圾袋内，送医疗废弃物暂存点待处理。

2.3 应及时将未移送的原料血浆转移至低温冷库并办理入库交接手续。

2.4 血浆采集区清洁消毒按本章“六 工艺卫生质量控制”相关要求执行。

2.5 清洁剂、消毒剂和清洁工具应收集至洁具间。

# 六 工艺卫生质量控制

1 原料血浆采集工艺卫生的基本要求

1.1 应根据公共卫生、环境保护和职业安全等相关法律法规，制定各项卫生管理制度，防止污染，并由专人负责。

1.2各部门、岗位均应按要求制定房屋、设备、容器、耗材等的清洁消毒规程，内容应包括：方法、程序、间隔时间；使用的清洁剂或消毒剂；工具的清洁、存放方式和存放地点等。

1.3 业务工作区仅限于该区域的工作人员进入。外来人员必须经许可、登记并穿戴防护服方能进入。

1.4必须穿戴适宜的防护工作服从事操作。防护工作服样式和材质的选定应与所从事的工作相适应。工作服应按要求进行清洗消毒。

1.5各工作区域及有关设备应定期清洁、消毒，使用的消毒剂不得对设备、物料和血浆造成污染或毁损，消毒剂品种应定期更换，防止产生耐药菌株。

1.6 低温冷库和冰箱应定期化霜和清洁，并有记录。

1.7 各工作区内不得存放与工作无关的物品和杂物。

1.8 食堂、更衣室、浴室、厕所等建筑设施及布局不得对工作区产生不良影响。

1.9应执行医疗废物管理的有关规定，对医疗废物进行收集和处置。

1.10应建立和实施职业暴露的预防和控制程序，包括职业暴露的预防和处理、职业暴露的登记、监控和报告。

1.11采取有效措施对供血浆者和员工进行防护；避免采集、检验、储存、运输等过程中原料血浆、血液标本、环境受到污染。

2手消毒

采血浆工作人员在各种操作前，应用抗菌皂液和流动水冲洗双手。进行各种操作后，应进行手的卫生消毒。

2.1各种操作前的消毒：进行各种操作前，采浆护士应用抗菌皂液和流动水洗手，如果手被感染性材料污染，应使用有效消毒剂搓擦2分钟后，用抗菌皂液和流动水洗净擦干后进行各种操作。

2.2常用手消毒剂

2.2.1醇类和胍类{醋酸氯己定等}复配的手消毒液。

2.2.2有效碘含量为5000mg/L的碘伏溶液。

2.2.3 75％乙醇溶液或70%异丙醇溶液。

2.2.4批准用于手消毒的其他消毒剂。

3血浆采集室清洁消毒

3.1 血浆采集室分为清洁区、半污染区和污染区。

3.1.1 清洁区包括办公室、休息室和储存室。

3.1.2 半污染区包括供血浆者通道、物流通道、更衣室、缓冲间、观察室、低温冷库、准备间、一次性采血器械组装室、拆包室。

3.1.3 污染区包括采浆室、医疗废弃物通道等控制区。

3.2 清洁区、半污染区和污染区应分别进行常规清洁、消毒处理。若清洁区和污染区无明显界限，按污染区处理。

3.3 清洁区清洁消毒

3.3.1 每天用对台面、地面消毒一次。

3.3.2 门把手、水龙头、门窗、洗手池、卫生间等物表面，每天用洁净擦洗处理，保持清洁。

3.3.3 当清洁区受到病原菌的污染时用含有效氯2000-5000mg/L的消毒剂溶液或其他消毒剂擦拭或喷洒物体表面、地面。

3.4 半污染区、污染区、供血浆者使用的采血躺椅、桌面、容器等清洁消毒

3.4.1 每天工作前应清洁地面、采血躺椅、桌面、容器等。

3.4.2 每天下班前应对地面、采血躺椅、桌面、容器等先消毒，后清洁。

3.5清洁区、半污染区和污染区的消毒方法可选择本节“3.9采浆室常用消毒方法”中的任意一种。若选择使用紫外灯的方法，则灯管表面应定期用酒精纱布或棉球擦拭保持清洁；房间内应保持清洁干燥，减少尘埃和水雾；温度低于20℃或高于40℃，相对湿度大于60%时应适当延长照射时间。

3.6所有清洁、消毒用具、物品严禁跨区域使用，且应有“清洁区使用”、“半污染区使用”和“污染区使用”标识。

3.7 清洁区、半污染区和污染区墙壁、地面及各类物品表面不得有残留血迹。

3.8使用后的一次性无菌采血器械装入含有2000～5000mg/L有效氯或其他消毒剂的塑料桶内浸泡消毒后，再送到一次性无菌采血器械处理间消毒、毁形；其他与血液接触和已被血液污染的废弃物，放入专用垃圾袋内，送医疗废弃物暂存点待处理。

3.9 采浆室常用消毒方法

3.9.1 循环风紫外线空气消毒器：这种消毒器由高强度紫外线灯和过滤系统组成，可以有效地滤除空气中的尘埃，并可将进入消毒器的空气中的微生物杀死。按产品说明书安装消毒器，开机器30分钟后即可达到消毒要求。以后每过15分钟开机1次，消毒15分钟，如此反复开机、关机循环至预定时间。该消毒器采用低臭氧紫外线灯制备，消毒环境中臭氧浓度低于0.2mg/m3，对人体安全，可在有人的房间内进行消毒。

3.9.2 静电吸附式空气消毒器：这类消毒器采用静电吸附原理，加以过滤系统，不仅可过滤和吸附空气中带菌的尘埃，也可吸附微生物。在一个20m2～30m2的房间内，使用一台大型静电式空气消毒器，消毒30分钟后，应达到国家卫生标准。可在有人的房间内进行消毒。

3.9.3 臭氧消毒：市售的管式、板式和沿面放电式臭氧发生器均可选用。要求达到臭氧浓度 ≥20mg/m3，在RH≥70%条件下，消毒时间≥30分钟。消毒时人必须离开房间。消毒后待房间内闻不到臭氧气味时才可进入（大约在关机后30分钟左右）。

3.9.4 紫外线消毒：可选用产生较高浓度臭氧的紫外线灯，以利用紫外线和臭氧的协同作用。一般按每m3空间装紫外线灯瓦数≥1.5W，计算出装灯数。考虑到紫外线兼有表面消毒和空气消毒的双重作用，可安装在桌面上方1米处。不考虑表面消毒的房间，可吸顶安装。也可采用活动式紫外线灯照射。上述各种方式使用的紫外线灯，照射时间一般均应大于 30分钟。

使用紫外线灯直接照射消毒，人不得在室内。

使用的紫外线灯，新灯的辐照强度不得低于90w/cm2，使用中紫外线的辐照强度不得低于70w/cm2，凡低于70w/cm2 者应及时更换灯管。

测定紫外线强度应采用经过计量部门检定的紫外线强度计【测定方法：普通30W 直管紫外线灯在距灯管1米处测定，特殊紫外线灯在使用距离处测定】；或用紫外线强度监测指示卡【测定方法：开启紫外线灯5分钟后，将指示卡置紫外灯下垂直距离1米处，有图案一面朝上，照射1分钟（紫外线照射后，图案正中光敏色块由乳白色变成不同程度的淡紫色），观察指示卡色块的颜色，将其与标准色块比较，读出照射强度】。

3.9.5 薰蒸或喷雾消毒：可采用化学消毒剂或中草药空气消毒剂喷雾或薰蒸消毒，常用的化学消毒剂有：

3.9.5.1 过氧乙酸：将过氧乙酸稀释成0.5%～1.0%水溶液，加热蒸发，在60%～80% 相对湿度，室温下，过氧乙酸用量按1g/m3 计算，薰蒸时间2小时。

3.9.5.2 过氧化氢复方空气消毒剂：市售品以过氧化氢为主要成份，配以增效剂和稳定剂等，一般用量按过氧化氢50mg/m3 计算，采用喷雾法，在相对湿度60%～80%，室温下作用30分钟。

3.9.5.3 季铵盐类消毒液：采用双链和单链季铵盐，配以增效剂和稳定剂制成的空气消毒剂。每m3喷1.2ml（折合药物浓度 10mg/m3 左右），作用30分钟。

3.9.5.4 中草药空气消毒剂喷雾消毒：按使用说明书操作。

3.9.6 注意事项

3.9.6.1 所用消毒器的循环风量 (m3/h) 必须是房间体积的8倍以上。

3.9.6.3 所用消毒剂必须有卫生许可批件且在有效期内。

3.9.6.4 用消毒剂消毒时室内应按要求留人。

3.9.6.5 不得用甲醛进行空气消毒。

4单采血浆机械清洁消毒

4.1 常规清洁频次：单采血浆机械外表面应每日清洁一次；空气监测器、管路监测器、离心机槽、液体监测器、离心杯光电传感器每周至少清洁一次；泵转子和泵槽、空气滤网每月至少清洁一次。

4.2 使用物品：清洁液（建议用针对血源性病菌的）、干净的温水、纯净水、70％酒精、不起毛的纱布垫和防护手套、十字螺丝刀、润滑油、棉签、废物袋。

5 采浆室其他物品的清洁与灭菌

5.1 采浆室使用物品的清洁：应建立采浆室使用的物品的清洁和灭菌标准操作程序（SOP），并严格执行。

5.2 灭菌物品的管理

5.2.1已灭菌物品，应有“已灭菌”标识，标明灭菌日期和储存有效期。

5.2.2已灭菌物品不得与未灭菌物品混放。已灭菌物品应放置在专用货架上，分类摆放，有防尘措施，并有明显标识。货架应与墙面、地面及天花板有适当的距离。无菌物品储存在密闭柜厨并有清洁与消毒措施，专室专用，专人负责，限制无关人员出入。

6采血浆工作人员和采浆室环境的监控

参考现行版国家标准《医院消毒卫生标准》规定，采浆室可划入医院环境类别第Ⅲ类。

6.1采浆护士手消毒效果检测

6.1.1 采样：在消毒后立即采样。被检人五指并拢，用浸有含相应中和剂的无菌洗脱液的棉拭子在双手指曲面采样，从指根到指端往返涂擦2次（一只手涂擦面积约30cm2），并随之转动采样棉拭子，剪去操作者手接触部位后，将棉拭子投入10ml含相应中和剂的无菌洗脱液试管内，立即送检。

6.1.2 检测方法

细菌总数检测：将采样管在混匀器上振荡20秒，或用力振荡80次，用无菌吸管吸取1.0ml待检样品接种于灭菌培养皿，每个样本接种2个培养皿，置35～37℃培养48小时后，计数菌落数。

6.1.3 结果计算

细菌总数（cfu/cm²）＝培养皿上菌落平均数（cfu/皿）×稀释倍数÷采样面积（cm²）。

6.2 空气消毒效果的监测按“附录ⅩⅨ 沉降菌测试法”进行。

6.3 采浆护士操作时需定期对手指进行细菌检查，每季度每人一次，手指细菌菌落数≤10cfu/cm2，且未检出金黄色葡萄球菌和大肠杆菌为消毒合格。采浆室的空气菌落检查每季度一次，菌落数≤500cfu/m3，无霉菌，且未检出金黄色葡萄球菌和大肠杆菌为消毒合格。

# 七 原料血浆采集的记录

1 记录任何影响正常操作的现象，如果问题不能解决，通知单采血浆机械设备生产厂家。

2 一次性无菌采浆耗材使用前检查数量、使用数量、生产厂家、生产批号、有效期及毁形、消毒数量、回收上交数量、工作人员签名。

3 清洁、消毒记录包括：清洁日期、消毒液的名称、浓度、使用数量、使用方式及使用范围；紫外线灯照射时间、累计照射时间、工作人员签名。

4 消毒液配制记录包括：消毒液的名称、配制数量、配制浓度、配制日期及配制人员。

5 在确认清场工作全部完成后，应详细填写清场记录并通知质量监督员进行检查；收集各种记录；清理有关设备、容器上的标识，使其处于相应状态。

6 清场检查合格后，检查人员应在清场记录上填写检查结果并签字（或签发清场合格证）。如不合格应重新清场，直至合格为止。

7 采血浆日统计报表

采血浆日统计报表应包括：当班工作人员以及所管床号、采血浆人次数、意外发生情况（换针、采血浆时间超长、离心杯漏液等）、少血浆量、脂血、红色浆、采集原料血浆日期、采集人次、未采集人次及原因、实际采集原料血浆数量、实际采集重量、入库数量等情况。

8 填写采血浆记录，采血浆数据填写完整。

9 签名。

# 第四章 原料血浆的冻结、包装、贮存与运输

# 一 原料血浆的冻结、包装与贮存的设施、设备基本要求

1 储存原料血浆的低温冷库的容积应与原料血浆采集规模相适应。

2低温冷库的制冷能力应达到-35℃以下。

3单采血浆站应配备速冻机或-70℃以下低温冰箱。

4储存原料血浆的低温冷库应有自动连续温度记录装置。低温冷库要有温度失控报警装置，并有专人记录。

5 具有双路供电或安全有效的应急供电设施。

6 采集后的原料血浆必须单人份在6小时内冻结成型，严禁混浆。

7 原料血浆储存的温度应按国家规定要求控制在-20℃以下。

8 原料血浆储存应有安全设施，保证原料血浆未被授权不得接近和挪动。

# 二 原料血浆的冻结前的检查

1血浆袋：应完好无破损。

2 原料血浆包装袋的标签要求

2.1粘性好，不易脱落。

2.2内容必须包括单采血浆站名称；供血浆者姓名、编号或条形码；、血浆重量、血浆类型、采集日期、血浆编号、有效期；储存条件。

2.3血浆标本管内血浆应与血浆袋内完全一致，标本管编号和条形码应与血浆袋一致。

2.4标签书写清晰。

3原料血浆的冻前检查完成后应及时填写检查工作记录。

# 三 原料血浆的冻结和包装

1 原料血浆的冻结

1.1 原料血浆冷冻前工作人员应严格核对每袋血浆的标签内容，确保标签内容完整，无误，避免出现供血浆者姓名、编号和标签的差错。

1.2血浆采集完成后应将血浆袋平放，每袋间须有间隔。

1.3除另有规定外，血浆采集后应单人份在6小时内速冻，层与层之间应有空间。

1.4原料血浆成品是单采血浆站的最终产品，应单人份独立包装，严禁一袋血浆中混装两人份及两人份以上的血浆。

1.5完全冻结的血浆才可包装。

2 原料血浆的包装

2.1原料血浆包装箱应结实，牢固。

2.2包装要求

2.2.1未完全冻结的血浆不可装箱。

2.2.2按血浆类型及血浆编号装箱。

2.2.3血浆包装箱上应贴有血浆装箱单，装箱单内容至少应包括单采血浆站名称（或代码）、装箱日期、箱号、血浆类型、血浆编号范围、血浆袋数、装箱人员。血浆箱号可以每年度（1月1日）开始从第一箱顺序编号，一直到12月31日。

2.2.4血浆装箱后应封口。

2.2.5血浆箱在-20℃以下摆放时应将贴有血浆装箱单的一侧向外。

2.2.6 血浆冻结和装箱完成后应及时填写相应的工作记录并签名。

# 四 原料血浆的储存

1包装好的原料血浆入冻存库时应及时填写记录，内容至少应包括入库时间、血浆数量、血浆编号范围、操作人和复核人签名等。

2 原料血浆的储存条件：除另有规定外，冻结的原料血浆应于-20℃以下贮存。

3 原料血浆的储存效期：除另有规定外，用于分离人凝血因子VIII的血浆，保存期自血浆采集之日起应不超过1年；用于分离其他血液制品的血浆，保存期自血浆采集之日起应不超过3年。

4冰冻血浆在低温贮存时不得反复冻融。如在贮存过程中发生温度升高，但未超过-5℃，时间未超过72小时，且血浆仍处于冰冻状态，仍可用于生产白蛋白和免疫球蛋白。

5温度检查

5.1应设有自动温度记录仪和普通温度计，测量温度范围应符合规定，自动温度记录仪的温度传感器和普通温度计应放置在冷库温度较高的位置。

5.2每日定时人工检查普通温度计温度值两次，并准确记录，应保证温度记录的可追溯性。

5.3若自动温度记录仪损坏，应增加人工检查温度次数。

5.4应装置报警系统，当温度高于-20℃时报警。

5.5如果温度出现异常，应查找原因，及时调整，并在记录中注明。如温度计或低温冷库经过维修，应在记录中注明。

5.6温度记录内容至少应包括日期、温度值、记录时间及记录者签名。

5.7温度记录和记录纸应至少保存10年。

6 血浆储存实行专人管理，其他人员非经许可不得进入库内。库内不得存放无关的杂物。

# 五 原料血浆的运输

1原料血浆出库前的准备

1.1 按血浆编号顺序打印原料血浆装运表。

1.2 原料血浆装运表的内容至少应包括：单采血浆站名称、供血浆者姓名、供血浆者编号、采血浆日期、血浆编号、血浆重量、血浆类型、化验合格单、使用检测试剂的生产厂家和批号、有效期，操作者签名并注明日期。

1.3 原料血浆装运表至少一式二份，其中一份留单采血浆站存档，一份随原料血浆一起交血液制品生产厂家。

1.4 原料血浆储存、运输装箱时，应附有血浆复检标本。

2 原料血浆的出库

2.1 准备运输的原料血浆必须已经冻结成型。

2.2 原料血浆应有出库记录，根据记录能追查每批血浆的出库情况，并能追溯到供血浆者。

2.3 由质量管理部门签发的产品签发合格证应一式二份，其中一份留单采血浆站存档，一份随原料血浆一起交血液制品生产厂家。产品签发合格证的内容至少应包括单采血浆站名称、血浆总数及编号范围、血浆采集起止日期、箱数、签发及签发人签名。

3原料血浆的运输

3.1 原料血浆运输时应有符合要求、完整的外包装。

3.2 原料血浆应由具备制冷条件的冷藏车运输。冷藏车装原料血浆时应留出制冷通风口。

3.3冰冻血浆应于-15℃以下运输，并有记录。运输车应达到规定温度范围。如果在低温储存或运输中发生温度升高，但未超过-5℃，时间未超过72小时，血浆仍处于冰冻状态，则仍可用于生产白蛋白和免疫球蛋白。

3.4运输温度记录

3.4.1记录频率：原料血浆在运输过程中每3小时检查并记录一次温度。

3.4.2做好《原料血浆运输温度记录》，内容至少包括单采血浆站名称、运输日期、血浆数量（箱数和人份数）、血浆状态、装车时间、到达时间、记录温度时间、温度情况及记录人签名。

# 第五章 单采血浆站仪器设备管理

# 一 仪器、设备管理的基本原则

1 仪器、设备的配置应能满足单采血浆站工作的需要。仪器设备的选择、安装应符合原料血浆采集和检测的要求，易于清洗、消毒，便于操作、维修和保养，并能防止差错和减少污染。

2 使用的仪器、设备应符合国家相关标准。仪器、设备的生产商和供应商应具有国家法律、法规所规定的相应资质。并应能够从市场上得到充足的仪器、设备所需耗材。

3 所有仪器、设备应有明显的状态标识，定期进行维护保养；计量器具应符合检定要求，有明显的定期检定合格标识。设备安装、维护保养、维修不得影响血浆质量。不合格仪器设备应搬离工作区域，未移出前应有明显标识。仪器、设备应有使用、维护保养、维修记录，并有专人管理。

4 用于供血浆者体检和采集、检验原料血浆的仪器、仪表、量具等的使用范围、准确度和精密度应符合相应的要求，有明显的合格标识，并定期校验。校验后的设备必须有校验标签及有效期，显示校验设备的准确性和可追朔性。

5 用于供血浆者体检和采集、检验原料血浆的计量仪器、仪表、量具等的使用应符合相应的要求，计量仪器在使用前必须进行检定或校准，并定期检定或校准。检定或校准合格的计量设备应有检定或校准合格标识，标识应标明下次检定或校准日期。

6 有特殊要求的仪器、设备，应放置于专门区域，并配备防止静电、震动、潮湿或其他相关因素影响的设施。

7 需要温度控制的仪器、设备应配备温度记录装置。储存原料血浆的低温冷库应有自动连续温度记录装置。低温冷库要有温度失控报警装置，并有专人记录。

8若需提供用于提取不稳定蛋白质的原料血浆，单采血浆站应配备速冻机或-70℃以下低温冰箱。

9 原料血浆袋条形码使用前应确认有关信息准确、可靠，条形码读数器必须定期检查并记录结果。

10对设备选择、安装、使用、维护、清洁消毒应有明确的书面规定、程序和使用指导。

# 二 仪器、设备管理的主要内容

1 根据各级各类使用手册（或使用说明书）的相关要求建立仪器设备使用、维护、保养、校验等相关制度和标准操作程序（SOP）。

2 仪器设备应明确使用部门、责任人。部门负责人应负责本部门仪器设备管理工作，建立管理制度；使用人员应负责日常校验、维护、清洁、保养工作及相关记录的填写。

3 质量管理部门负责对设备检定、校验、消毒清洁等工作的监督。

4 单采血浆机械由血浆采集部门指定专人管理，统一调配。

5 计量器具必须按规定定期送检，持有效合格证。使用时应遵守相关操作规程，做好使用记录；电子天平等精密计量器具应有专人保管和操作。应严格遵守《中华人民共和国计量法》和《计量法实施细则》。日常校验单采血浆机械的计量，发现问题立即纠正或与厂方联系，

6 各类专业人员必须熟练掌握专业相对应的仪器、设备使用方法。详细阅读使用说明书，了解技术性能，掌握使用方法及安全常识，严格按操作规程使用。

7仪器设备的状态标识

7.1 仪器设备必须有明确的标识。标识内容包括：设备名称、设备型号、设备编号、使用部门、启用时间和责任人等。

7.2 工作现场仪器设备的状态标识分为：运行、准运、待修(停运)三种；已坏或停运设备不得长期留在工作现场。

7.2.1 正在使用或运行的仪器设备，应挂“运行”状态标识牌。

7.2.2 能正常运行和使用，暂时没有使用的仪器设备，应挂“准运”状态标识牌。

7.2.3 有故障等待维修的仪器应挂“待修（停运）”状态标识牌。

7.3 盛装试剂、化学药品的容器应有内容物标识卡；容器应分区域放置，未清洁消毒的容器应挂“未清洗”或“未消毒”标识牌；已清洁、消毒的容器，应挂“已清洗”或“已消毒”标识牌并标明效期。

8对有温度要求的各类冷藏设备、低温冷库，应根据要求记录温度。低温冷库应有化霜记录。

9仪器设备应在使用后及时填写设备使用记录，内容应包括：使用时间、工作内容、使用人等。

10使用后需立即清洁、消毒的仪器设备，应做好相应工作并填写完整记录，内容应包括：仪器设备名称、清洁消毒时间、清洁方法、消毒剂名称、消毒剂配制批号、消毒剂使用量、使用人等。

# 三 仪器设备的维护、保养及维修

1 根据各类仪器设备的特性正确选用清洁剂、消毒剂和润滑油。

2 日常维护保养项目

2.1 设备紧固件的调整。

2.2 安全附件及仪表系统的调整。

2.3 传动装置的调整。

2.4 磨损及腐蚀零件的修理更换。

2.5 更换及调整密封圈与填料。

2.6 定时定量加油，保持运转部分的润滑。

2.7发现电气系统异常或可疑时立即与电工联系，及时维修。

2.8 巡回检查动力设备，发现异常，及时维修。

3 仪器、设备使用期间发现异常情况(异响、异味、烟雾等)必须关机、断电并挂上“停运”标识牌。由责任人向部门负责人汇报。严禁仪器设备带“病”运行。

4 在使用过程单采血浆机械中，要密切观察其运行情况。

5 长时间不使用的仪器设备如单采血浆机械、酶标仪、电子天平、电脑、电子沉淀器等，须关闭电源并拔下电源插头，并注意防尘、防潮。

6 仪器设备应定期进行维护保养。

7维护保养和维修结束后应如实填写仪器设备维护保养记录和仪器设备维修记录。仪器设备维护保养记录内容应包括：设备名称、维护保养时间、维护保养项目、操作人、复核人等；仪器设备维修记录内容应包括：设备名称、维修时间、维修项目、操作人、复核人等。

# 四 计量器具校验

1 各部门对采浆、检验用计量器具的校验和管理须按国家计量法和有关规定执行。

2 凡列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》中的工作用计量器具，包括天平、酸度计、温度计、流量表、压力表、分光光度计、比色计、密度仪、酶标仪及各类容量器具等，均应由国家国家法定计量检定部门定期检定合格后方能使用。

3 计量器具检定周期表（参照《中华人民共和国计量器具检定规程》）

| 序号 | 计量器具名称 | 检定周期（月） | 序号 | 计量器具名称 | 检定周期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分光光度计 | 12 | 9 | 压力表 | 6 |
| 2 | 酶标仪 | 12 | 10 | 液体玻璃温度计 | 12 |
| 3 | 酸度计 | 12 | 11 | 压力式温度计 | 12 |
| 4 | 电导率仪 | 12 | 12 | 温度控制仪表 | 12 |
| 5 | 测汞仪 | 12 | 13 | 温度记录仪 | 12 |
| 6 | 衡 器 | 12 | 14 | 热源测试仪 | 12 |
| 7 | 天 平 | 12 | 15 | 玻璃器具 | 36 |
| 8 | 砝 码 | 12 | 16 | 移液器 | 12 |

4 新购置的计量器具，必须有CMC标志（计量器具制造许可证标示），首次使用前必须由法定计量检定部门进行检定后，方可投入使用。

5 对于非强制检定的计量器具，应根据不同的特性及使用情况确定各自的校准精度及频度。

6 计量器具的使用，应严格按照标准操作程序（SOP）要求进行。

7计量器具使用中出现异常情况，须及时向质量管理部门报告，由质量管理部门协调相关部门进行维修，维修后需送国家法定计量检定部门重新进行检定后，方可投入使用。

8应填写计量器具检定情况登记表，至少包括以下内容：送检单位、检品名称、规格/型号、生产厂家、送检日期、检定机构、检定结论、检定证书编号、有效期、下次安排检定日期、记录人。

# 五 仪器、设备文件和档案管理

1建立仪器、设备管理的相关制度和标准操作程序（SOP）

1.1根据仪器、设备的使用手册（或使用说明书）建立仪器设备使用、维护、保养、校准等相关制度和标准操作程序（SOP）。

1.2文件中应明确仪器设备使用部门、责任人。部门负责人应负责本部门设备管理工作，建立本部门仪器设备的管理制度；使用人员应负责日常校准、维护、清洁、保养工作及相关记录的填写。

2建立仪器、设备档案

2.1各类仪器设备的基础资料（若为进口设备应有国家有关部委的进口批文）、使用说明书、验证材料、使用记录、维护保养记录、维修记录、校正资料等由设备管理部门建档保存。

2.2财务文件及招标文件由财务部门建档设定相应管理帐目。

# 第六章 单采血浆站物料管理

# 一 物料管理的基本原则

1必须使用符合国家相关标准的物料。

2对重要物料应进行评估，评估内容至少包括生产商和供应商资质、生产能力、产品性能和产品质量标准等。

3采集原料血浆所用物料的购入、储存、检定、发放、使用应有记录，内容包括购入物料的名称，购入、发放、使用日期，物料的数量、批号、有效期、供应商名称及物料生产的资质证书等。

4物料按规定的使用期限使用，使用顺序遵循先进先出的原则。未规定使用期限的，其储存期限及有效期自设为入库之日起，一般为一年，最多不超过三年，并贴上标识。

5应有与血浆采集规模相适应的库房，物品分类存放，标识明显。采浆耗材应与其他物品分开存放。

6对有特殊要求的物料，应按规定条件储存。

7采集原料血浆所用的物料危及原料血浆质量或供血浆者时，必须及时处理，并同时向当地卫生行政部门报告。

# 二 供应商的管理

应建立供应商管理制度。每年度应对主要物料供应商进行审计。

1.供应商选择

1.1符合性原则：供应商资质符合国家相关法律、法规要求；产品应符合相应的质量标准。

1.2适用性原则：供应商提供的产品应满足单采血浆技术的要求。

2.供应商现场审计

供应商审计包括资质审核、样品检验和现场审计。

2.1资质审核：供应商资质审核的主要内容包括：合法证照、GMP或GSP证书、产品注册证、其他有效证件以及产品质量标准。

2.2样品检验：供应商首次提供产品、产品质量标准发生变化或产品工艺发生改变时，供应商应提供连续三批的样品，按照相应质量标准进行检验；必要时进行验证。

2.3现场审计：企业应定期（每两年至少一次）按照企业制定的审计程序和审计内容对定点供应商进行现场审计。审计内容至少应包括：质量保证体系、工艺过程控制、环境卫生控制等内容的审计。通过审计，建立供应商档案，由质量管理部门存档。

3供应商分类管理

3.1供应商可分为新增供应商、认可供应商、备用供应商和定点供应商。

3.1.1新增供应商：指第一次提供产品的供应商。

3.1.2认可供应商：指经过质量管理部门资质审核，样品检验合格的供应商。若有必要还需进行验证和现场审计。

3.1.3备用供应商：指认可供应商通过企业招标，但暂时没有业务往来的供应商。备用供应商需经过每年一次的质量审计，合格后才能成为次年度的认可供应商。

3.1.4定点供应商：已有业务往来的供应商经年度审计合格后方能成为定点供应商。

3.2对定点供应商出现以下情况之一，应按规定重新审计。

3.2.1供应商产品出现较严重的质量问题；

3.2.2供应商的质量体系发生变动；

3.2.3物料质量标准发生变更。

3.3通过年度评审的定点供应商，才能作为年度的定点供应商。

3.4供应商提供的产品连续3 批出现不合格或其他情况 （企业倒闭、管理机构发生重大问题等）应终止其供应商资格。

4 供应商的变更管理：应制定供应商的变更程序。有下列因素之一，应变更供应商。

4.1 供应商因多种原因已失去所供应物料的生产经营资格。

4.2 供应商停止所供应物料的生产或停止供货。

4.3 所生产的物料连续出现质量问题并经现场审计不合格的供应商。

4.4 其他原因：国家法律、法规的修订；单采血浆技术的改进等。

# 三 物料的购入管理

1 必须从经过质量管理部门审计合格的定点供应商处购进物料。

2 必须按质量标准的要求采购物料。

3 供应商提供产品的同时必须提供该批产品的质量检验报告。

# 四 物料的验收管理

- 应建立物料验收管理制度。

- 物料必须按批或批次进行验收。

- 物料应按照验收管理制度规定的内容逐项进行验收。

- 验收合格的物料，需要检验的移到待验区；不需要检验的移到合格区。

- 验收不合格的物料移到不合格区，按不合格品处理。

# 五 物料的抽样及检验

采浆耗材和检测试剂若由单采血浆站控股公司统一配送，可由控股公司统一实施样品抽取、检验、发放检验报告。

1 样品抽取

1.1应制定主要物料取样制度。

1.2取样过程应能够能防止物料的污染和混淆，取样应具有代表性。

1.3取样由质量管理部门负责。

2 检验

2.1应制定主要物料的质量标准和检验操作程序。经检验的物料，由质量管理部门发放检验报告、合格证或不合格证。

2.2主要物料质量标准

2.2.1注射用枸橼酸钠抗凝剂

参照现行版《中华人民共和国药典》三部执行，至少应检测溶液澄明度、细菌内毒素含量、无菌检查、可见异物、含量5个项目。

本品为枸橼酸钠的灭菌水溶液，含枸橼酸钠（C6H5Na3O7·2H2O）3.9％～4.1％

【性状】  本品应为无色澄明液体。

【检查】  pH值  依法测定（ 附录Ⅹ），pH值应为7.2～7.6。

溶液澄清度  取供试品25ml，移入纳氏比色管中观察，溶液应澄清。

装量  取供试品1袋，开启时注意避免损失，将内容物全部倾入预经标化的干燥量筒中，读出容器内容物的装量，装量误差应不大于标示量的5%。如装量不符合规定，则另取2个复试，每袋装量误差均应不大于标示量的5%。

不溶性微粒  依法测定（ 附录Ⅺ），应符合规定。

细菌内毒素  取本品，依法测定（ 附录ⅩⅦ 第一法），每1ml中含细菌内毒素量应小于5.56EU。

无菌  依法测定（ 附录ⅩⅧ），应符合规定。

可见异物  依法测定（ 附录ⅩⅤ），应符合规定。

【含量测定】  精密量取供试品1.0ml，在水浴上蒸干，置105℃、30分钟烘干，取出放冷，加冰醋酸5.0ml，水浴加热，溶解后放冷，加醋酐10.0ml，再加结晶紫指示液1滴，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定至蓝色，记录消耗的高氯酸滴定液的体积数，一式两份。同时做空白试验。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于9.803mg的C6H5Na3O7·2H2O。含量取两次滴定结果的平均值。

计算公式：

| 式中：C―高氯酸滴定液浓度，mol/L； 枸橼酸钠含量A= | C÷0.1×（V－V0）×9.803 | ×100% |
| --- | --- | --- |
|  | 1×1000 |  |

V―供试品所消耗的高氯酸滴定液的体积数，ml；

V0―空白试验所消耗的高氯酸滴定液的体积

2.2.2氯化钠注射液

参照现行版《中华人民共和国药典》二部执行。

本品为氯化钠的等渗灭菌水溶液。含氯化钠（NaCl）应为0.850％～0.950％(g/ml)。

【性状】 本品为无色的澄明液体；味微咸。

【鉴别】 依法测定（ 附录ⅩⅢ），本品显钠盐与氯化物的鉴别反应。

【检查】 pH值  依法测定（ 附录Ⅹ），pH值应为4.5～7.0。

重金属  取供试品50ml，蒸发至约20ml，放冷，加醋酸盐缓冲液(pH3.5)2ml与实验用水适量使成25ml，依法测定（ 附录ⅩⅣ），含重金属应不高于0.00003%。

可见异物  依法测定（ 附录ⅩⅤ），应符合规定。

最低装量检查  依法测定（ 附录ⅩⅥ），应符合规定。

不溶性微粒  依法测定（ 附录Ⅺ），应符合规定。

细菌内毒素  取本品，依法测定（ 附录ⅩⅦ 第一法），每1ml中含细菌内毒素量应小于0.5EU。

无菌  依法测定（ 附录ⅩⅧ），应符合规定。

【含量测定】  精密量取本品10ml，加实验用水40ml，2％糊精溶液5ml与荧光黄指示液5～8滴，用硝酸银滴定液(0.1mol/L)滴定。每1ml硝酸银滴定液(0.1mol/L)相当于5.844mg的NaCl。计算公式：

| 氯化钠含量A= | C÷0.1×V×5.844 | ×100% |
| --- | --- | --- |
|  | 10×1000 |  |

式中：C―硝酸银滴定液浓度，mol/L；

V―样品所消耗的硝酸银滴定液的体积数，ml；

2.2.3一次性使用血浆分离器（四件套）包括：分离杯、管路、采血器、血浆袋

参照国家标准《医用输液、输血、注射器具检验方法 第一部分 化学分析方法》和《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法》现行版执行，至少应检测细菌内毒素、无菌和环氧乙烷残留量3项安全性指标。

【细菌内毒素】  每套器材用100ml氯化钠注射液通过，依法测定（ 附录ⅩⅦ  第一法），检查流过液的细菌内毒素含量，每1ml中含细菌内毒素量应小于0.5EU。

【无菌】  依法测定（ 附录ⅩⅧ），应符合规定。

【不溶性微粒】  依法测定（ 附录Ⅺ），应符合规定。

一次性使用血浆分离器（四件套）不溶性微粒检查判定标准

| 产品名称 | 不溶性微粒标准 |
| --- | --- |
| 分离杯 | 15～25µm的微粒数不应超过3.00个/ml；大于25µm的微粒数不应超过2.00个/ml |
| 采血器 | 15～25µm的微粒数不应超过1.00个/ml；大于25µm的微粒数不应超过0.50个/ml |
| 血浆袋 | 15～25µm的微粒数不应超过1.00个/ml；大于25µm的微粒数不应超过0.50个/ml |
| 管路 | 每平方厘米内表面上15～25µm的微粒数不应超过1.00个/ml； 大于25µm的微粒数不应超过0.50个/ml |

【环氧乙烷残留量】  依法测定（ 附录Ⅻ），应符合规定。

血浆分离器（四件套）环氧乙烷残留量检查判定标准

| 产品名称 | 环氧乙烷残留量标准 |
| --- | --- |
| 分离杯 | 不大于1.0mg/套 |
| 采血器 | 不大于0.5mg/套 |
| 血浆袋 | 不大于1.0mg/套 |
| 管路 | 不大于1.0mg/套 |

2.2.4供血浆者检验用检测试剂

| 试剂名称 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂 | 现行国家标准 |
| 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂 | 现行国家标准 |
| 人类免疫缺陷病毒1+2型抗体诊断试剂 | 现行国家标准 |
| 梅毒螺旋体检测试剂 | 现行国家标准 |

注：上述检测试剂的生产厂家必须提供中国药品生物制品检定所的批批检报告。

2.2.5消毒剂

参照卫生部颁发的现行版《消毒技术规范》中含量测定方法进行有效含量的测定。

# 六 物料的入库

- 入库原则：需要检验的物料，只有经质量部门检验合格后，才能入库。

- 合格物料移到合格区；不合格物料移到不合格区，不得使用，按不合格品处理。

- 物料入库应建立相应的台帐，应做到帐、物相符，具有可追溯性。

# 七 物料的储存管理

1. 仓库分区管理

1.1仓库应实行分区管理，至少应包括：待验区、合格区、不合格区。

2.2固体物料与液体物料应分开储存。

2.3仓库物料的储存应能防止物料的污染、混淆和差错。采浆耗材应单独存放。

# 八 物料的发放及使用

1 物料发料原则

按照先进先出原则发放物料。不合格物料不得发放。

2 物料发放程序

应建立物料发放管理程序。该程序能应能保证物料的去向明确，防止物料的混淆，具有可追溯性。

# 九 不合格物料的管理

企业应建立物料发放管理程序。该程序能应能保证物料的去向明确，防止物料的混淆，并具有可追溯性。

# 第七章 生物安全控制

# 一 危害程度分级及危害评估

1根据生物因子对个体和群体的危害程度将其分为4级。

1.1危害等级I(低个体危害，低群体危害)：不会导致健康工作者和动物致病的细菌、真菌、病毒和寄生虫等生物因子。

1.2危害等级Ⅱ(中等个体危害，有限群体危害)：能引起人或动物发病，但一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不会引起严重危害的病原体。实验室感染不导致严重疾病，具备有效治疗和预防措施，并且传播风险有限。

1.3 危害等级Ⅲ(高个体危害，低群体危害)：能引起人类或动物严重疾病，或造成严重经济损失，但通常不能因偶然接触而在个体间传播，或能使用抗生素抗寄生虫药治疗的病原体。

1.4 危害等级IV(高个体危害，高群体危害)：能引起人或动物非常严重的疾病，一般不能治愈，容易直接、间接或因偶然接触在人与人，或动物与人，或人与动物，或动物与动物间传播的病原体。

2根据所操作的生物因子的危害程度和采取的防护措施，将生物安全防护水平(bio-safety level，BSL)分为4级，I级防护水平最低，IV级防护水平最高。

3单采血浆站应根据生物因子对个体和群体的危害等级，建立生物安全危害评估体系，对本浆站的生物安全危害进行评估。

# 二 实验室生物安全控制

1设施和设备要求

实验室所用设施、设备和材料(含防护屏障)均应符合国家相关的标准和要求。血清或血浆检测实验室应符合实验室生物安全Ⅱ级防护水平（BSL-2）的要求。

1.1无需特殊选址，普通建筑物即可，但应有防止节肢动物和啮齿动物进入的设计。

1.2实验室应合理设置清洁区、半污染区和污染区。

1.3应设洗手池及洗眼装置，宜设置在靠近出口处。

1.4在实验室门口处应设挂衣装置，个人便装与实验室工作服分开放置。

1.5实验室的墙壁、天花板和地面应平整、易清洁、不渗水、耐化学品和消毒剂的腐蚀。地面应防滑，不得铺设地毯。

1.6实验台面应防水，耐腐蚀、耐热。

1.7实验室中的厨柜和实验台应牢固。厨柜、实验台彼此之间应保持一定距离，以便于清洁。

1.8 实验室如有可开启的窗户，应设置纱窗。

1.9实验室内应保证工作照明，避免不必要的反光和强光。

1.10 实验室门应带锁并可自动关闭。实验室的门应有可视窗。

1.11应有足够的存储空间摆放物品以方便使用。

1.12应配备高压蒸汽灭菌器，并按期检查，以保证符合要求。

1.13应在实验室内配备生物安全柜。

2个人防护要求

2.1 实验室防护服

2.1.1实验室应确保具备足够的符合实验室BSL-2要求的清洁防护服可供使用。

2.1.2不用时，只应将清洁的防护服置于专用存放处。污染的防护服应置于适当标记的防漏袋中。

2.1.3防护服应按相应的要求定期消毒、清洗。若防护服已被危险材料污染，应立即更换。离开实验室区域之前应脱去防护服。

2.2 面部及身体保护

2.2.1进行易产生含生物因子的气溶胶的操作（如处理样品时），应在Ⅱ级生物安全柜或其他物理抑制设备中进行。

2.2.2在处理危险材料时应戴防护眼镜、面部防护罩或其他的眼部面部保护装置。

2.3 手套

2.3.1应按所从事操作的需要，选用舒服、合适、灵活、握牢、耐磨、耐扎和耐撕的手套，并应对所涉及的危险提供足够的防护。应对实验室工作人员进行手套选择、使用前及使用后的配戴及摘除等的培训。

2.3.2应保证所戴手套无漏损。戴好手套后可完全遮住手及腕部。

2.3.3在撕破、损坏或怀疑内部受污染时及时更换手套。

2.3.4手套为实验室工作专用。在工作完成后应摘掉并安全处置。

2.4鞋

鞋应舒适，鞋底防滑。在从事可能出现渗漏的工作时应穿一次性防水鞋套。

3 管理要求

3.1管理责任

3.1.1实验室负责人对所有员工和来访者的安全负责，并任命一名有适当资质和经验的实验室安全负责人协助负责安全事宜。

3.1.2实验室工作人员应当阻止不安全的活动。

3.1.3应建立相关制度和程序，确保实验室设施、设备、个人防护、物料、耗材等符合安全要求，并定期检查、维护、更新，确保不降低其设计性能。

3.1.4应根据生物危害程度，制定相应的标准操作规程、实验室管理制度和应急预案，形成书面文件并严格遵守执行。针对实验室所涉及的任何危险，制定详细的作业指导书，尽量将风险控制到最小。负责工作区活动的管理责任人应定期对这些程序进行评审和更新。

3.1.5 非工作人员不得进入污染区。外来人员需经同意方可进入，并按要求穿戴防护用品。

3.2 员工健康管理

3.2.1新员工上岗需经过全面体检，包括：病史回顾、X光透视、全身体检、检验（乙肝两对半、丙肝抗体、艾滋抗体、梅毒及转氨酶）等检查。

3.2.2员工工作期间一年一次全面体检。

3.2.3凡HBsAg、HCV抗体和HIV-1/HIV-2抗体等传染性疾病标志物检测阳性的员工不得参与采血室、实验室的工作。

3.2.4应要求所有人员根据可能接触的生物危险源接受免疫以预防感染，并保存免疫记录。

3.2.5应建立和实施职业暴露的预防和控制程序，包括职业暴露的预防和处理、职业暴露的登记、监控和报告。

3.3 安全设计

3.3.1在考虑新建实验室或对现有实验室进行改造时，应遵守有关国家、地方建筑法规和对实验室相关安全标准。未得到实验室负责人或其指定代表的许可禁止进行建筑或工程作业。

3.3.2实验室技术区域中的生物、化学危害水平应符合安全要求，并防止风险进人周围社区。通向出口的走廊和通道应无障碍。

3.3.3实验室的出口和入口应有标识，标识应包括国际通用的生物危险标志（标明级别）以及其他有关规定的标识。应设紧急出口并有显著标识。紧急撤离路线应确保在黑暗中可以明确辨认。

3.3.4实验室入口应可锁闭。门锁设置安装不得妨碍紧急疏散。实验室的进入应仅限于经授权的人员。

3.3.5应根据检测流程和检测项目分设检测作业区，至少包括样本接收、处理和储存区，试剂储存区，检测区。不同类型检测项目作业区，应采取措施防止交叉污染。其他特殊区域的布局和设施应符合相应的要求。

3.3.6存放高危险样品、化学试剂或供应品，应有安全可靠的存放场所。还需采取其他的安保措施，如可锁闭的门、可锁闭的冷冻箱、特殊人员的进入限制等。库存量及库存条件应符合相关规定，并对储存危险化学品编制化学品安全数据简表(MSDS)。
3.3.7实验室内温度、湿度、照明度、噪声和洁净度等内环境应符合工作要求和有关规定。

3.4安全计划的审核及检查

3.4.1 安全计划的审核

应由受过适当培训的人员对安全计划进行审核和检查，每年至少一次。

3.4.2 生物安全检查

应有专职人员负责生物安全日常检查和年度检查，以确保应急装备功能及状态符合要求、可传染性和有毒物质的存放有专人负责并加锁管理、去污染和废弃物处理程序符合要求、实验室设施设备状态正常，并做好生物安全检查记录。如有生物安全事故的发生应记录事故责任人、发生原因、处理措施、处理结果、对人员或环境有无后续影响等。

3.4.3 安全手册

3.4.3.1要求所有员工阅读的安全手册应在工作区随时可用。手册应针对实验室的需要。主要包括生物危险、消防、电气安全、化学品安全、危险废弃物处理和处置。

3.4.3.2安全手册应对从工作区撤离和事件处理规程有详细说明。实验室管理层应至少每年对安全手册评审和更新。

3.5 培训

3.5.1实验室负责人应制定人员安全培训计划并组织实施。培训计划应包括对新员工的岗前培训和对有经验员工的继续教育。

3.5.2培训对象包括管理人员、技术人员、运输和清洁员工等。

3.5.3培训内容应包括生物危险、传染病预防、化学安全、紧急医学处置措施、消防和预备状态等，重点强调安全工作行为。。

3.5.4应要求员工在某一领域工作前掌握相应的安全手册。员工应书面确认其已接受适当的培训，阅读并理解安全手册。

3.6 个人责任

3.6.1食品只应在非实验室区域中的指定位置准备和食用。

3.6.2实验室内禁止吸烟。

3.6.3禁止在工作区内使用化妆品和处理隐形眼镜。

3.6.4长发应束在脑后，工作帽应完全遮盖头发。在工作区内不应配戴戒指、耳环、手镯、项链和其他首饰。

3.6.5所有实验室工作人员应接受免疫以预防其可能被所接触的生物因子感染。应按有关规定保存免疫记录。对一特定实验室的免疫计划应根据文件化的实验室传染危害评估和地方公共卫生部门的建议制定。

3.6.6个人物品、服装和化妆品应存放在指定区域内。

4良好内务行为

4.1应指定专人监督保持良好内务的行为。工作区应时刻保持整洁有序。禁止在工作场所存放可能导致阻碍和绊倒危险的大量一次性材料。

4.2所有用于处理污染性材料的设备和工作台表面在工作结束、有任何漏出或发生了其他污染时应使用适当的消毒剂消毒并清洁。每个工作日至少消毒一次工作台面。

4.3对漏出的样品或化学品应在风险评估后清除并对涉及区域去污染。清除时应使用经核准的安全预防措施、安全方法和个人防护装备。

4.4内务行为改变时应报告实验室负责人以确保避免发生无意识的风险或危险。实验室行为、工作习惯或材料改变可能对内务和(或)维护人员有潜在危险时，应报告实验室负责人，并书面告知内务和维护人员的管理者。

4.5应制定在发生事故或漏出导致生物或化学污染时专用规程以及设备保养或修理之前对每件设备去污染和净化的专用规程。

5 安全工作行为

5.1洗手

5.1.1工作人员离开工作区域前应洗手。

5.1.2摘除手套后、使用卫生间前后、进食或吸烟前应例行洗手。

5.2接触生物源性材料的安全工作行为

5.2.1处理、检验和处置生物源性材料的规定和程序应具有良好的安全性，能有效降低污染风险。

5.2.2如果样品在收到时有损坏或泄漏，应由专职人员穿着个人防护装备在生物安全柜内开启样品以防止漏出或产生气溶胶。如果样品污染过量或损坏严重而不宜使用，则应将样品安全地废弃而勿开启。

5.2.4所有有潜在传染性或毒性的质量控制和参考物质在存放、处理和使用时应按未知风险的样本对待。

5.2.5在所有可能产生潜在感染性物质喷溅的操作中，操作人员应将面部、口、眼、鼻和耳遮住或采取其他防护措施。

5.2.6应培训实验室工作人员安全操作尖利器具及装置。

5.2.7禁止用手直接对任何利器剪、弯、折断、重新戴套或从注射器上移去针头。安全工作行为应尽可能减少使用利器并尽量使用替代品。针头、玻璃等尖锐物应在使用后立即放在耐扎容器中，装量不能超过容器的三分之二。

5.2.8对不合格血浆进行操作时，应做好个人防护，取样时须戴双层乳胶手套，并避免被注射器针头刺伤。

5.2.9所有检验用过的用具，应先消毒再清洗。

5.2.10需要带出工作区的物品，必须采用适宜的方法进行消毒处理。

5.3气溶胶

5.3.1 实验室工作行为的设计和执行应能减少人员接触化学或生物源性有害气溶胶。

5.3.2为防止气溶胶的产生，样品应在有盖安全罩内离心。

5.3.3在可能出现有害气体和生物源性气溶胶的地方应有局部排风措施。

5.4 生物安全柜

5.4.1有下列情况之一时，必须对Ⅱ级生物安全柜进行现场检测

5.4.1.1Ⅱ级生物安全柜被移动位置后。 
5.4.1.2对Ⅱ级生物安全柜进行检修后。 
5.4.1.3Ⅱ级生物安全柜更换高效过滤器后。 
5.4.1.4Ⅱ级生物安全柜一年一度的常规现场检测。

5.4.2Ⅱ级生物安全柜的安装位置应远离实验间入口，避开工作人员频繁走动的区域，且有利于形成由“清洁”区域向“污染”区域的气流。

5.4.3Ⅱ级生物安全柜内的空气在排放前只要通过高效过滤器可以再循环。

5.4.4对于新安装的生物安全柜和安全罩及其高效过滤器的安装与更换，应由有资格的人员进行。

5.4.5实验室应时常监测生物安全柜以确保其设计性能符合相关要求。应保存检查记录和任何功能性测试结果。在安全柜上应有作为检查证明的标记。

5.4.6所用生物安全柜的放置、设计和类型应符合安全工作所要求的风险防护级别。

5.4.7生物安全柜的使用方式应避免降低其功能。

5.4.8生物安全柜、化学安全罩的通风应符合微生物和(或)化学的风险级别及符合安全要求。

5.5 样品的运送

5.5.1所有样品的运送方式应防止污染工作人员或环境。

5.5.2.样品应置于被承认的、本质安全、防漏的容器中运输。

5.5.3样品在机构所属建筑物内运送应遵守该机构的安全运输规定。样品运送到机构外部应遵守有关运输可传染性和其他生物源性材料的规定。

5.5.4样品和其他生物材料在实验室间或其他机构间的运送方式应符合相应的安全规定。应遵守国际和国家关于道路、铁路和水路运输危险材料的有关要求。

6意外情况的紧急处理措施

6.1 在操作过程中，如遇工作人员皮肤被刺伤，应立即采取局部处理措施。

6.1.1 皮肤用肥皂液和流动水清洗，粘膜用生理盐水冲洗。

6.1.2 伤口冲洗后，应用适宜消毒液进行消毒，并包扎伤口；对暴露的粘膜，应当反复用0.9％氯化钠溶液冲洗干净，再用刺激性较轻的含氯创伤消毒剂浸泡创口；样品或检测试剂溅入眼内应立即用饮用水冲洗；溅入嘴内，先吐出残留的液体后，用水反复漱口。

6.2当HIV抗体阳性、HCV抗体阳性或HBsAg阳性样品溅入眼内或刺伤皮肤时，除按6.1处理外，可立即抽取血液样品进行该项检测，将血样置-20℃以下保存；并分别于3个月和6个月后采血进行该项检测，观察是否受到感染。

6.3 若有感染性材料溢出或打翻，应先将其用吸水纸或其他吸水物质覆盖。用适宜消毒剂倒在溢出区周围，然后再倒在吸水材料上。10分钟后，用吸水材料将溶液擦净，倒入污物桶，最后用消毒剂擦洗现场。

6.4在操作过程中，遇意外事故，应立即报告。

# 三不合格血浆及血液标本管理、报废、销毁控制

1制定不合格血液标本管理、报废、销毁程序，明确报废或销毁的方式、审批程序和责任人。

2建立和填写不合格血液标本管理台帐、销毁申请表、处理记录。内容包括：血浆批号、姓名及编号、份数、累计份数、申请部门、申请日期、申请人、复核人、审批意见、销毁处理记录、日期、方法、操作人等。

3接触不合格血液标本时，必须做好个人防护。

4不合格血液标本应有专人负责保管，并填写不合格血液管理台帐。

5根据有关规定，将人类免疫缺陷病毒抗体（抗-HIV）检测呈反应性的血液标本送人类免疫缺陷病毒抗体检测确证实验室确证。无论确认结果为阳性或阴性，血浆和血液标本均按不合格处理。

6由相关部门提出对不合格血液标本的处理申请，填写不合格血液标本销毁申请表并签字。处理时应有相关人员在场，并由不合格血液标本保管人员填写不合格血液标本处理记录，各方人员在处理记录上签字。

7不合格血液标本未经消毒不得任意丢弃，消毒后按医疗废弃物处理。

# 四 废弃物的处理

1单采血浆站在原料血浆采集、检验、保存、搬运等过程中产生的废弃物的处理应符合有关要求。

2废弃物的管理

2.1废弃物管理的目的

2.1.1将操作、收集、运输、处理及处置废弃物的危险减至最小。

2.1.2将其对环境的有害作用减至最小。

2.2 单采血浆站应当及时收集本单位产生的废弃物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。废弃物专用包装物、容器应当有明显的警示标识。

2.3废弃物的暂时贮存设施、设备，应当远离工作区、生活区以及生活垃圾存放场所，设置明显的警示标识，应防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及防止儿童接触。暂时贮存的时间不得超过2天。暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

2.4单采血浆站应当使用防渗漏、防遗洒的专用运送工具，按照本单位确定的内部废弃物运送时间、路线，将废弃物收集、运送至暂时贮存地点。用适宜消毒剂消毒擦拭或喷洒废弃物的暂时贮存设施、设备、运送工具，再用饮用水浸湿后拧干的擦布擦净。

2.5单采血浆站应当根据就近集中处置的原则，及时将废弃物交由医疗废物集中处置单位处置。废弃物中不合格血浆（或血液标本）、质控品、一次性耗材等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。

2.6单采血浆站产生的污水应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。

2.7实验室废弃物可通过高压蒸汽消毒处理。注意：应尽量将同一类物品一批消毒；用于预真空和脉动真空压力蒸气灭菌的物品包，体积不得超过30cm×30cm×50cm；物品捆扎不宜过紧；装填量不得超过柜室容积90%，同时预真空和脉动真空压力蒸气灭菌器的装填量又分别不得小于柜室容积的10%和5%，以防止“小装量效应”，残留空气影响灭菌效果。

2.8危险废弃物记录

危险废弃物处理和处置记录应是安全计划的一个组成部分。危险废弃物处理和处置、危害评估、安全调查记录和所采取的相应行动记录应按有关规定的期限保存并可查阅。

# 六 消毒

1不同区域、物品的消毒

1.1实验室工作台面、地面、水槽、门、把手、窗、墙

用适宜消毒剂每天擦拭工作台面、地面、水槽，再用饮用水浸湿后拧干的擦布擦净。门、把手、窗、墙每周至少擦拭一次。

1.2接触感染性材料或潜在感染性材料的器具采用适宜消毒剂或采用沸水煮沸30分钟进行消毒。然后取出洗净、烤干备用。

1.3仪器、设备

1.3.1使用后的仪器、设备用饮用水浸湿后拧干的擦布擦净。当发生污染物喷溅污染设备时，应用适宜消毒剂擦拭消毒，再用饮用水浸湿后拧干的擦布擦净。

1.3.2仪器、设备运出控制区前须用适宜消毒剂擦拭消毒，再用饮用水浸湿后拧干的擦布擦净。

1.4防护用品

操作人员穿戴的工作服等防护用品应先消毒后清洗。先用适宜消毒剂浸泡，再用专用洗衣机漂洗、脱水去除残留的消毒剂后，用液体洗涤剂按常规洗衣方法进行清洗。

1.5清洁用具

工作区的擦布、拖布等清洁、消毒用具，使用后应用适宜消毒剂浸泡消毒、清洗后晾干置于洁具柜内备用。

1.6不同区域、物品的消毒应填写消毒记录，内容包括：所消毒的对象、具体消毒方法、消毒剂名称、配制批号、使用量、消毒日期、工作人员等。

2消毒剂的配制、使用和更换

2.1消毒剂的配制

按消毒剂使用说明或有效含量计算配制。填写配制记录，内容包括：需要配制的消毒剂的名称、配制批号、所采用原料的名称、生产厂家、等级、检验单号、有效含量、配制步骤、配制人、配制日期、复核人、复核日期等。

2.２消毒剂的使用

2.２.1根据工艺卫生和生物安全要求，合理选用消毒剂。

2.２.2根据污染微生物的种类、状态和数量确定消毒剂使用剂量：对受到危险程度大的病毒污染的物品，选用高效消毒方法并加大消毒剂用量；杀灭被有机物保护的微生物时，应加大消毒剂的使用剂量；消毒物品上微生物污染特别严重时，应加大处理剂量和延长消毒时间。

2.2.3根据消毒物品的理化性质选择合适的消毒剂，要保护消毒物品不受损坏。

2.2.４消毒剂的使用必须填写使用记录：所使用消毒剂的名称、配制批号、使用日期、使用量、用途、使用人等。

2.３消毒剂的更换

2.4.1消毒剂种类需定期更换。

2.4.2每次使用后的消毒剂均应废弃。

2.4.3消毒剂的更换应记录：更换前后使用的消毒剂品种、开始和结束使用的日期、责任人、数量等。

# 第八章 原料血浆统计

原料血浆统计是对原料血浆采集的有关数据进行搜集、整理、分析与推断。原料血浆统计的对象包括供血浆者状况、血浆采集及检测数据。根据统计资料，可以跟踪调查单采血浆站的发展、管理、供血浆者健康、流行病学、质量控制等情况。单采血浆站统计主要内容包括基本数据的输入和统计数据的输出。

# 一 建立原料血浆信息管理体系

1  供血浆者基本数据包含的内容：供血浆者编号、建档日期、姓名、性别、出生年月、有效证件号码、地址、联系电话、照片、职业、供血浆者分类（如新供血浆者、固定供血浆者、合格供血浆者、暂时拒绝供血浆者，永久拒绝供血浆者等）等数据。同时应建立供血浆者计算机管理身份识别系统，如指纹识别系统，防止冒名顶替。

2  供血浆者体检数据输入内容：国家规定的体检项目结果、体检医师和体检日期；每次采血浆前的体检结果，如体重、体温、血压和脉搏的测定结果和日期。

3  检测数据输入及核对内容：实验室名称、标本采集日期、标本送检日期、检测编号、供血浆者编号、检测项目、检测结果、检测者、检测日期、复核人、复核日期以及所使用试剂的厂家、批号、有效期等。

4  供血浆者特异免疫数据输入：供血浆者编号，免疫程序，注射剂量，免疫源名称、批号、生产厂家，免疫日期，副反应，执行护士和医师等。

5  室内质控数据输入：实验时除应加入试剂的空白对照、阴性对照和阳性对照数据之外，还应将室内质控品室内质控数据输入并保存，以保证每次实验的有效性。

6  采浆耗材、抗凝剂和氯化钠注射液等的信息输入：名称、生产商名称、生产资质情况、批号、购入时间、购入数量、入厂检定结果、储存情况、发放数量、发放日期、使用情况、库存情况等。

7  血浆数据输入：血浆编号、供血浆者编号、采集日期、血浆重量、血浆人份（袋）数、血浆特免类型、使用耗材的名称、批号、生产厂家及有效期至等。

8  供血浆者不良反应数据输入：供血浆者编号、不良反应情况、发生时间、处理方式、处理结果、评价、随访。

9  原料血浆出入库数据输入：血浆批号、入库日期、入库数量、出库日期、出库数量。

10不合格血浆处理数据输入：不合格项目、不合格数量、不合格血浆编号、采集日期、供血浆者编号、销毁日期、销毁数量、销毁人员、监督人员。

# 二 供血浆者管理的统计

1 通过统计，可以了解供血浆者在划定区域内的分布和发展状况；男女比例和年龄分布情况等；永久拒绝、暂时拒绝供血浆者数量及其分布区域。

2 统计在册总人数、永久拒绝供血浆者人数、暂时拒绝供血浆者人数、合格供血浆者总数、合格供血浆者职业分布情况。

3 统计各时间段（每日、每月、每季、每年）新供血浆者、固定供血浆者数量。

4 供血浆者参加特异性免疫情况的统计。

# 三 供血浆者体检、检验统计

1 结合体检、检验数据的统计，可以发现新供血浆者和固定供血浆者的健康状况，甚至可以发现供血浆者中间的流行病学现状和规律，对于发展和保护供血浆者，起指导性作用。

2 通过检验情况统计，发现和分析：供血浆者发展、淘汰状况；供血浆者不合格分布及差异，为单采血浆站招募供血浆者提供指导。

3 对质控数据进行统计，确保所实施的质控满足单采血浆站所建立的室内质量控制程序要求。

# 四 供血浆者特异性免疫统计

统计供血浆者免疫程序进展情况、特异性免疫血浆采集、特异性免疫血浆抗体效价检测情况，统计出免疫人数及其分布抗体效价检测合格率，根据抗体效价消长情况比较优劣，为选择合适的免疫源、免疫程序提供数据，供管理者和技术人员改进免疫工作。统计供血浆者前期特异性免疫血浆抗体效价或自然免疫抗体效价检测结果，并根据实际需求，筛选免疫敏感供血浆者，作为免疫接种供血浆者，提高采集血浆特异免疫原料抗体效价合格率。

# 五 供血浆者血浆采集统计

供血浆者血浆采集频率和采集量的统计，为单采血浆站按有关规定安排供血浆者提供了依据。亦对稳定供血浆者队伍有利。

# 六 原料血浆质量统计

原料血浆的质量统计数据是血浆内在质量的客观反映。

1 原料血浆不合格率统计：按检测项目分时间段进行原料血浆不合格率的统计。将统计数据与历史不合格率进行比较分析，有利于提高单采血浆站检测水平和原料血浆质量。

2 原料血浆其他统计：对血液制品厂家反馈的其他问题（如破袋、装量、样品量等）进行统计。对比历史统计数据，追溯影响原料血浆质量因素，有助于单采血浆站原料血浆采集、存储、装运等工作。

# 七 投诉与不良反应报告的统计

1异常情况的统计：本年度对采浆投诉发生的次数、原因和解决情况进行统计。

2传染病报告：按传染病防治法等要求报告的经血传播疾病的传染病和可疑例数进行统计。

# 八 月报表

各科室应每月将统计数据报站领导，便于管理层进行决策分析。

1 物料月报表

1.1耗材当月入库数及来源，当月耗材使用数，上月耗材结存数，本月耗材库存数。

1.2试剂当月入库数及来源，当月试剂使用数，上月试剂结存数，当月试剂库存数。

2 检测情况月报表：检测总人数、检测合格总数、检测不合格总数、新供血浆者检测总数、新供血浆者检测合格数、新供血浆者检测不合格数、固定供血浆者检测总数、固定供血浆者检测合格数、固定供血浆者检测不合格数、各检测项目不合格数。

3 供血浆者情况月报表：在册总人数，合格供血浆者人数及所从事的职业的人数，暂时拒绝供血浆者人数及拒绝原因，永久拒绝供血浆者人数及拒绝原因，新增供血浆者人数及所从事的职业的人数，暂时拒绝的新供血浆者人数及拒绝原因，永久拒绝的新供血浆者人数及拒绝原因，参加特异性免疫的人数及免疫类型。

4 血浆采集情况月报表：血浆采集总量，血浆采集总人次，免疫血浆采集类型及人次。

5 血浆报废情况月报表：报废血浆总数，报废原因及数量。

6 血浆出入库情况月报表：上月结存人份数，本月入库人份数，本月出库人份数，本月结存人份数。

# 九 年报表

1 每年单采血浆站应统计：采血浆总量、检验总人次数、供血浆者建卡总数等等可以应用一些图表，例如：采血浆量柱形图，检验合格率柱形图等等。

2 财务收支情况年报表：总收入，总支出，人员工资支出，耗材购买支出，试剂购买支出，供血浆者补贴支出，供血浆者其他支出，单份血浆价格，供血浆者补贴价格。

# 第九章 单采血浆站质量控制

# 一 质量保证体系的建立

1 单采血浆站法定代表人为质量管理的第一责任人。单采血浆站应设置质量管理部门，全面负责质量保证和质量控制。质量负责人须向法定代表人直接报告质量管理体系工作情况。

2 应建立和持续改进质量保证体系，并监控实施情况。质量保证体系应覆盖所开展的采集原料血浆的全过程，确保与采供原料血浆相关的所有活动符合法律、法规、标准和规范的要求。

3 质量管理部门必须定期接受与其签订质量责任书的血液制品生产单位的质量监督和质量审核，至少每半年一次。

4 质量管理部门应定期抽检血浆、监督生产过程并实施自检（内部质量审核），每半年至少一次，应覆盖供血浆者的检查、原料血浆采集、制备、保存、运输及检测全过程的各个环节。

# 二 自检

单采血浆站应建立完善的质量管理自检体系，根据《单采血浆站质量管理规范》等相关法律法规及企业制度，通过对供血浆者管理及体检检验、原料血浆采集、冻结、包装、贮存与运输等各个环节的自查、纠正和预防等措施，达到浆站质量规范的持续性、符合性、有效性的改进，确保原料血浆质量。

1 自检的组织机构

单采血浆站应建立包括负责质量的企业负责人、质量管理部门、业务管理部门负责人及其骨干等组成的自检管理机构。

2 自检人员要求

自检人员应具有丰富的工作经验，善于沟通、观察，具有判断、分析和解决问题的能力。并熟知和理解单采血浆相关的法律法规，结合本单位管理制度，能够全面、客观、准确地对各部门在原料血浆采集过程中的各项工作做出评价。

3 自检应有自检计划、实施方案、检查表格、自检报告（结果、评价结论以及不合格项的改进措施、建议和改进结果）等。

4自检的频率

应定期组织自检。自检应按预定的程序，对原料血浆采集管理全过程的各环节进行重点检查或全面检查。至少每半年一次。

5自检的内容至少应包括

5.1人员及组织机构

5.2厂房、设施、设备及其维护、保养

5.3原料和辅助材料的管理

5.4质量控制、仪器及仪表的校准
5.5文件及记录
5.6卫生管理

5.7不合格血浆和医疗弃物管理
5.8供血浆者管理

5.9血浆采集及贮存管理

5.10血浆运输及追溯

5.11投诉、不良反应及疫情管理

5.12上次自检及整改的结果

# 三 原料血浆质量检查

对原料血浆进行质量抽查，确保其质量符合要求。

1每天对采集的血浆进行随机抽样进行外观、标签及重量等项检查。每次检查按当日采集数的1%～5%抽样，但不少于1袋。

2检查方法：于光线明亮处，肉眼检查。

3外观应为淡黄色、黄色或淡绿色澄明液体，无乳糜、无纤维蛋白析出、无溶血及可见异物。

4血浆包装袋完好，无破损，血浆标本管中样品量能满足检测和留样所需。标本管内血浆与血浆袋内血浆连通并完全一致。

5标签内容完整，书写工整，粘贴牢固，完好无破损。血浆袋的有效期应包括血浆的储存期。

6重量

6.1血浆（含抗凝剂溶液）净重（含标本）不大于600g/袋。
6.2检测方法

将抽取的血浆，用感量为1g的天平分别称各袋重量，然后按下列公式计算出各袋血浆的重量。

血浆重量（g ）=采浆后血浆袋重量（g）－采浆前空血浆袋重量（g）

7血浆采集后应在1小时内放置于-20℃以下冰冻，在6小时内冻结成型后放入-20℃冰箱内贮存。

8 质量检查应由质量管理部门组织，相关部门协作，并做好质量检查记录

# 四 物料质量控制

1按符合性、适应性和有效性的原则建立主要物料质量标准

1.1符合性：应当根据现行的国家法律、法规和行业标准建立内控标准。

1.2适应性：内控标准的建立应以保证供血浆者的安全和血浆质量为目的，并能与单采血浆过程相适应。

1.3有效性：内控标准应能有效地保证原料血浆的质量，并具有良好的重现性和可操作性。

2主要物料供应商的控制

应建立供应商选择、评价、审计和供应商管理制度。由质量管理部门负责会同相关部门进行供应商选择、评价、审计和工作。

3主要物料的购入的控制

3.1 必须按质量标准的要求采购物料。

3.2 必须从经审计合格的供应商处购进物料。

3.3供应商提供的每批产品必须有检验报告。

4主要物料的验收的控制

制定物料验收标准，必须按批或批次验收。

5主要物料的抽样及检验的控制

制定主要物料的抽样标准并抽样检验。

6不合格物料的控制

制定不合格物料管理制度，不合格的物料不得投入使用。

7特殊物料的控制

7.1实验用水

7.1.1实验用水应符合要求。

7.1.2实验用水应规定有效期。

7.2消毒剂

7.2.1应根据不同的消毒对象，使用相应的消毒剂。

7.2.2 消毒剂应定期更换。

7.2.3消毒剂应根据厂家检验报告中标示的浓度进行配制。

# 五 实验室室内质量控制和室间质量评价

1实验室室内质量控制

1.1单采血浆站实验室应按卫生部颁发的《单采血浆站质量管理规范》及国家相关的法律法规要求，建立及实施原料血浆检测项目和方法及实验室质量控制的程序。检测方法和检测程序必须经过确认后投入使用。确认应包括人员、设备、试剂、检测条件、检测结果判读和检测结论判定，确保其符合预期的要求。
1.2严格遵从既定的检测程序，对检测过程进行监控，确保检测条件、人员、操作、设备运行、结果判读以及检测数据传输项目等符合既定要求。

1.3 建立和实施与检测适应的室内质量控制程序，以保证检测结果达到预期的质量标准，应包括：

1.3.1质控品的技术要求。

1.3.2质控品常规使用前的确认。

1.3.3实施质控的频次。

1.3.4质控品检测数据的适当分析方法。

1.3.5质控规则的选定。

1.3.6实验有效性判断的标准。

1.3.7失控的判定标准、调查分析、处理和记录。

1.3.8应建立初次反应性标本进一步复检的程序和结果判定规则。

1.4 建立和实施检测报告签发的管理程序，对检测报告的责任人及其职责、检测结果分析、检测结论判定标准和检测报告的时间、方式和内容等做出明确规定。

1.4.1检测结果的分析和检测结论的判定应由经过培训和评估可以胜任并得到授权的技术人员进行。
1.4.2签发报告前，应对签发的每批标本的检测过程以及关键控制点进行检查，以确定该批检测的正确性和有效性。

1.4.3应根据既定的检测结论判定标准，对每一份检测标本做出检测结论的判定。
1.4.4检测报告应完整、明晰。检测报告至少应包括标本信息、标本送检日期、检测项目、检测日期、检测方法、检测结果、检测结论、检测者、复核者和检测报告者的签名和日期。
1.4.5应对检测报告进行最后审核和签发，以保证检测报告正确和完整。签发者应签署姓名和日期。
1.4.6建立和实施检测报告收回、更改和重新签发的管理程序，明确规定应收回、更改和重新签发的检测报告和责任人，以及补救程序和事故处理程序。
1.5建立和实施标本的销毁程序，规定可销毁的标本和销毁方式、审批程序和相应责任人。建立标本的销毁记录。

1.6 根据有关规定，将艾滋病病毒抗体（HIV-1/HIV-2抗体）检测呈反应性的血液标本送交艾滋病病毒抗体检测确证实验室进一步确证。

1.7 建立和实施差错的识别、报告、调查和处理的程序，确保及时发现差错，分析其产生的原因，采取措施消除产生差错的原因，以防止类似差错的再次发生。

1.8建立和实施实验室内部质量审核程序。至少每年进行一次。内部质量审核应覆盖实验室所有工作。

1.8.1应预先制定计划，规定审核的准则、范围和方法。

1.8.2审核后应形成报告，包括审核情况及评价、不合格项及其纠正措施和预防措施。

1.8.3应对纠正措施和预防措施的实施及其效果进行追踪、验证和记录。

2 实验室室间质量评价

2.1室间质量评价概述

室间质量评价简称室间质评，应在具有室内质控的基础上进行。由于室内质控是实验室内部对某项检验的精密度和准确性进行控制，但有些恒定的误差不容易发现，因此需要在不同的实验室之间进行对比，用同一份样品在不同的实验室内做检测（样品可以是已知的，也可以是未知的），然后进行统计学分析，以找出各实验室存在的问题，减少实验室之间的误差，提高本系统或本地区的质量水平。

室间质量评价通常是由一个国家或一个地区的质量中心规定某项试验的评价标准，提供标准品或参比品，统一分发质量调查血清，在规定的时间内将各实验室检测的结果返馈给质量中心，进行统计处理，通常由电脑将资料贮存，数据处理，按评价标准计算出各室的得分成绩和总成绩，用图表列出，然后把各实验室的成绩通知参加室间质量评价单位的主管部门。

单采血浆站试验室应参加卫生主管部门规定的室间质量评价，或由血液制品生产厂家组织开展的系统内室间质评，使本实验室结果具有可比性。

2.2 单采血浆站实验室应参加省级以上临床检验中心实验室室间质量评价，建立和实施相关程序，质量评价的结果应符合要求。

2.2.1用与日常检测相同的方式对室间质评的样品进行检测和判定。

2.2.2应全面分析室间质评结果和实验室所存在的差距，并制定和实施改进计划。

2.2.3实验室应建立对质评结果的监控机制，评价改进措施的成效。

# 六 实验室质量控制方法及记录

检测实验室应按国家相关标准建立和实施与检测项目相适应的室内质量控制程序及质量控制记录，以保证检测结果达到预期的质量标准。

1 统计学质量控制

统计学质量控制是指使用室内质控物与常规标本同时检测，然后根据室内质控物的测定结果，采用统计学的原理方法判断所进行的常规标本检测是否在控的一种质量控制措施。

1.1质控图的建立及应用

x 质控图是把检测数据与已确定的（计算出的）“控制限”进行比较的图，包含一条中心横线和其上、下两条平行的控制线，并按时间顺序点入本实验室每次试验质控物的测定值。最常用的质控图是Levey-Jennings质控图。

1.1.1 建立质控图参数

外部对照质控物的平均值和标准差应建立在实验室常规使用方法对质控物重复测定的基础上。一般采用在不同批次检测取得至少20个数据；如果仅做少量批次的检测，也至少做5个批次的检测，每个批次中不少于4个质控物测定结果，以建立一个临时性的平均值和标准差，当达到20批次数据后，替代临时性的平均值和标准差。

1.1.1.1 算术平均值（  ）： 代表一组S/CO值的平均值。为了统计学上有显著性意义，应该采用至少20次(天)所测得的质控物S/CO值结果计算出平均值。
1.1.1.2标准差(s)：是描述样品与均数之间离散程度的一个指标，是与对照质控物S/CO值均值有关的预期范围。一组S/CO值的标准差以s表示。
1.1.1.3 变异系数(cv)：是反映各次S/CO值相对于均值离散程度的一个指标，可以用来衡量检测的重复性或精密度。

1.1.1.4 控制限：由实验室根据对质控物检测结果的平均值和标准差来确定。例如12S质控规则的控制限为质控物检测结果S/CO平均值加减2个标准差；13S质控规则的控制限为质控物检测结果S/CO平均值加减3个标准差

1.1.2质控图的绘制步骤

xx1.1.2.1在常规条件下，对同一批质控物连续测定20次（天）或以上，获得一组S/CO值，求均数( )和标准差(s)， 超出2s或3s的数据不应删除。
1.1.2.2 将均值(   )和标准差(s)分别在质控图中标示出来。以S/CO值作纵座标(Y轴)，每一次(天)试验作横座标(x轴)，绘制质控图。

1.1.2.3从第21次起，将每次质控物的检测结果依次点入该质控图中，检验进入质控状态。

1.1.3 质控规则及使用

x目前许多质控规则已被采用，常用的是12S和13S规则。
1.1.3.1 告警（12S）：当质控物的S/CO值超出±2s范围时，系统处于告警状态，应予注意，是否可以继续检测需要进一步观察。

1.1.3 .2失控（13S）：当质控物的S/CO值超出±3s范围时，系统处于失控状态，本次实验结果不能被接受，可能是系统误差、随机误差或质控物滴度下降造成。
1.1.3.3位移：连续几次（3～5次）质控物S/CO值都落在均值的一侧则称为位移，提示实验条件发生了较大的变化。
xx1.1.3.4 趋势：连续几次（5～7次）质控物S/CO值几乎按一个方向分布时称为趋势，通常由参数的缓慢改变引起。
1.1.3.5质控规则的使用应检出随机误差和系统误差，即具有高的检出分析误差的能力，同时应具有较低的假失控概率。考察试验系统的可靠性应采用多标准质控方案，多规则质控方法能提高误差检出，并具有低的假失控概率。其要点为：
1.1.3.5.1出现一次2s范围的变化时，系统处于告警状态，应予注意，是否可以继续检测需要进一步观察。
1.1.3.5.2出现下列情况时，应暂停检测查找原因：出现一次3s范围的变化、连续两次出现同一方向2s范围的变化、连续四次出现同一方向的1s范围的变化、连续10次结果都在1s范围内，但落在均值线的同一侧。
1.1.4质控图的分析及失控处理
1.1.4.1实验室应建立质控图分析及失控情况处理程序。
1.1.4.2当质控已有计划并恰当地执行时，要求可靠的平均值和标准差用于计算质控限，将假失控概率降到最低。

x1.1.4.3当出现失控时进行重复质控测定或重新分析新的质控物不是最有效的方法，必须找出问题原因，找出解除故障的方法，并消除原因，防止将来出现同样的问题。
1.1.5绘制和分析质控图的要点
1.1.5.1 要在常规条件下建立质控图参数，用S/CO比值绘制质控图。对同一批质控物连续测定得到20个数据，求均值（  )和标准差(s)， 超出2s或3s的数据不应删除。

1.1.5.2 由专人负责建立质控图，每月定期召开质控分析会，讨论本月的质量控制情况。
1.1.5.3 建议长期和稳定地使用一种质量好的试剂盒，更换不同厂家的试剂盒后，必须重新绘制质控图。改用新批号试剂盒也应重新制作质控图。使用新批号或不同厂家的试剂盒必须在质控图上注明使用日期。 
1.1.5.4 发现质控结果失控，应填写报告单，上交质量负责人，分析原因并决定是否发出检测报告。
1.1.5.5 使用新批次的外部质控物时，必须重新绘制质控图。变异系数(cv)小于20％，表示质控物处于稳定状态。
1.2 “即刻法”质控

“即刻法”质控方法是在对同一批外部质控物连续测定3次后，即可对第3次检验结果进行质控。具体计算方法如下：

1.2.1 将质控血清的测定值从小到大排列：x1，x2，x3……xn(x1为最小值，xn为最大值)。

xxx1.2.2  计算   和s。

1.2.3  计算SI上限值 和SI下限值。

| SI上限= | X最大值- |
| --- | --- |
|  | s |

| SI下限= | -X最小值 |
| --- | --- |
|  | s |

1.2.4  将SI上限、SI下限与SI值表（表7）中的数字比较。

表7  SI值表

| n | n3s | n 2s | n | n3s | n2s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.16 | 1.15 | 12 | 2.55 | 2.29 |
| 4 | 1.49 | 1.46 | 13 | 2.61 | 2.33 |
| 5 | 1.75 | 1.67 | 14 | 2.66 | 2.37 |
| 6 | 1.94 | 1.82 | 15 | 2.71 | 2.41 |
| 7 | 2.10 | 1.94 | 16 | 2.75 | 2.44 |
| 8 | 2.22 | 2.03 | 17 | 2.79 | 2.47 |
| 9 | 2.32 | 2.11 | 18 | 2.82 | 2.50 |
| 10 | 2.41 | 2.18 | 19 | 2.85 | 2.53 |
| 11 | 2.48 | 2.23 | 20 | 2.88 | 2.56 |

（1）当SI上限和SI下限<n2s时表示处于控制范围内，可以继续测定。继续重复以上各项计算。

（2）当SI上限和SI下限有一值处于n2s~n3s值之间时说明该值在2s～3s范围，处于“告警”状态。

（3）当SI上限和SI下限有一值> n3s值时说明该值已在3s范围之外，属“失控”。数值处于“告警”和“失控”状态应舍去，需重新测定该质控血清和病人样品。舍去的只是失控的这次数值，其他测定值仍可继续使用。

2 质量控制记录

建立和实施与检测相适应的室内质量控制记录。

2.1建立质控物管理台账，内容包括：质控物来源、数量、批号、效期等。

x2.2在起用新批号检测试剂或新批次质控物时要建立质控图参数及记录。

x2.2.1对同一批质控物连续测定得到20个数据，求均值（  )和标准差(s)， 超出2s或3s的数据不应删除。

2.2.2质控图中应包括检测项目、使用试剂及批号、质控物批号、制图者、复核者、制图日期。

2.3绘制质控图，将每日检测质控数值如实地反应在质控图上。

2.4应建立质控图分析及失控情况处理程序及记录。

# 附录

# 附录Ⅰ  ABO血型测定

原理

根据红细胞上有或无A抗原或/和B抗原，将血型分为A型、B型、AB型及O型四种。可利用红细胞凝集试验，通过正（血清试验）反（细胞试验）定型准确鉴定ABO血型。所谓正定型是用已知抗A或抗B血型试剂来测定红细胞上有无相应的A抗原或/和B抗原；所谓反定型是用已知A型细胞和B型细胞来测定血清中有无相应的抗A或抗B。

材料

（1）经批准的抗A(B型)、抗B(A型)、及抗A、B(O型)血型试剂，效价1:128。

（2）3～5％A、B及O型试剂红细胞悬液。

（3）受检者血清。

（4）受检者3～5％红细胞悬液。

（5）玻片或白瓷板。

（6）试管（内径10mm×16mm）。

（7）离心机

第一法 玻片法

取清洁玻片一张（或白瓷板一块），标明抗A、抗B、及抗A、B，分别用滴管滴加抗A、抗B、及抗A、B血型试剂1滴，再加受检者3～5％红细胞悬液1滴，混合。另取清洁玻片一张（或白瓷板一块），标明A型细胞、B型细胞和O型细胞，用滴管各滴加受检者血清1滴，再分别用滴管滴加A、B和O型试剂红细胞悬液1滴。将玻片（或白瓷板）不断轻轻转动（在室温18～22℃），使血清与细胞充分混匀连续约2分钟。以肉眼观察有无凝集（溶血）反应，也可用低倍镜观察结果。

第二法 试管法

取洁净试管（内径10mm×16mm）3支，分别标明抗A、抗B、及抗A、B，用滴管分别滴加抗A、抗B、及抗A、B血型试剂2滴于试管底部，再以滴管分别滴加受检者3～5％红细胞悬液1滴，混合。另取洁净试管（内径10mm×16mm）3支，标明A型细胞和B型细胞和O型细胞，用滴管分别加入受检者血清1～2滴于试管底部，再分别用滴管滴加A、B和O型试剂红细胞悬液1滴，混匀。用离心机以分离因数120g，离心1分钟或分离因数1300g，离心15秒钟。将试管轻轻摇动，使沉于底部的红细胞浮起。先以肉眼观察有无凝集（溶血）现象，如肉眼不见凝集，将反应物倒在玻片上，以低倍镜检查。

结果判断

观察结果时既要看有无凝集，更要注意凝集强度，此有助于A、B亚型、类B，或cisAB的发现。

ABO血型检测结果

| 红细胞的凝集反应 |  | 血型结果 | 血清的凝集反应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗A抗体 | 抗B抗体 |  | A型红细胞 | B型红细胞 |
| ＋ | － | A | － | ＋ |
| － | ＋ | B | ＋ | － |
| － | － | O | ＋ | ＋ |
| ＋ | ＋ | AB | － | － |
| 注：“＋”表示凝集；“－”表示不凝集。 |  |  |  |  |

# 附录Ⅱ 血红蛋白测定

第一法  硫酸铜比重法

原理将全血滴入已

知标准硫酸铜溶液中，即可形成一层蛋白质铜盐，包围在全血滴外层。观察全血在不同相对密度（比重）的硫酸铜溶液中沉浮或停留不动情况，即可测得其相对密度（比重）。根据血液比重与血红蛋白含量对应关系，即可知血红蛋白含量。

血液比重与血红蛋白含量对应表

| 比重 | 1.048 | 1.049 | 1.050 | 1.051 | 1.052 | 1.053 | 1.054 | 1.055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血红蛋白（g） | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 13.4 | 14.2 | 15.2 |

硫酸铜溶液的配制

（1）硫酸铜贮存标准液（比重1.1000）配制

称取硫酸铜结晶（CuSO4·5H2O，分析纯）170.0g置于大试剂瓶中，在1000ml容量瓶加入实验用水至刻度，测量此实验用水的温度；从下表中查出与温度相应实验用水毫升数，不足的容量用滴定管补加入容量瓶，将容量瓶中的实验用水全部倾入盛硫酸铜的大试剂瓶中，摇动试剂瓶使硫酸铜完全溶解即得比重为1.1000的硫酸铜贮存标准液。

配制比重1.1000硫酸铜贮存标准液需用实验用水的容量

| 实验用水温度℃ | 需用实验用水量（ml） | 实验用水稳定℃ | 需用实验用水量（ml） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1003.6 | 26 | 1006.5 |
| 12 | 1003.8 | 28 | 1007.0 |
| 14 | 1004.0 | 30 | 1007.7 |
| 16 | 1004.3 | 32 | 1008.3 |
| 18 | 1004.7 | 34 | 1008.9 |
| 20 | 1005.1 | 36 | 1009.6 |
| 22 | 1005.5 | 38 | 1010.4 |
| 24 | 1006.0 | 40 | 1011.2 |

（2）不同比重硫酸铜应用标准液的配制

配制100ml不同比重的硫酸铜应用标准液所需硫酸铜贮存标准液的量，见下表。

| 比重 | 需比重1.1000硫酸铜贮存标准液容量（ml） | 比重 | 需比重1.1000硫酸铜贮存标准液容量（ml） | 比重 | 需比重1.1000硫酸铜贮存标准液容量（ml） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.035 | 34.30 | 1.049 | 48.20 | 1.063 | 62.30 |
| 1.036 | 35.30 | 1.050 | 49.20 | 1.064 | 63.35 |
| 1.037 | 36.30 | 1.051 | 50.20 | 1.065 | 64.40 |
| 1.038 | 37.25 | 1.052 | 51.25 | 1.066 | 65.40 |
| 1.039 | 38.20 | 1.053 | 52.25 | 1.067 | 66.40 |
| 1.040 | 39.20 | 1.054 | 53.30 | 1.068 | 67.40 |
| 1.041 | 40.20 | 1.055 | 54.30 | 1.069 | 68.40 |
| 1.042 | 41.20 | 1.056 | 55.30 | 1.070 | 69.40 |
| 1.043 | 42.20 | 1.057 | 56.30 | 1.071 | 70.40 |
| 1.044 | 43.20 | 1.058 | 57.30 | 1.072 | 71.45 |
| 1.045 | 44.20 | 1.059 | 58.30 | 1.073 | 72.50 |
| 1.046 | 45.20 | 1.060 | 59.30 | 1.074 | 73.50 |
| 1.047 | 46.20 | 1.061 | 60.30 | 1.075 | 74.50 |

取100ml容量瓶一个，按表中所示容量用滴定管精密量取1.1000比重的硫酸铜溶液加入容量瓶内，再慢慢加入实验用水，边加边摇匀，以消除硫酸铜溶液加水后容量缩减的影响，待加至瓶颈时，缓慢加入实验用水至100ml刻度处，混合均匀，即得表中相应比例的标准液，将其倒入125ml的试剂瓶中，贴上标准溶液标签。配制时，硫酸铜贮存标准液与实验用水的温度应相同。在10℃至40℃的温度范围内，硫酸铜溶液的膨胀系数较实验用水的膨胀系数略高，但此种影响不大。

硫酸铜溶液比重的校正

用韦氏天平校正，按照说明书安装韦氏天平并调节天平，使横梁平衡。反复测定其比重，准确达到需要的标准值。

测定法

将相对密度（比重）为1.050、1.052的硫酸铜应用标准液分别倒入两个100ml量杯内，贴上密度标签（比重标签）。将男献浆员血液1滴滴入1.052量杯内，女献浆员血液1滴滴入1.050量杯内。滴血时距硫酸铜液面约1cm，15秒内观察血滴下沉情况。

结果判定

供试品相对密度（比重）若大于硫酸铜溶液相对密度（比重），则血滴很快下沉，判定合格。

供试品相对密度（比重）若等于硫酸铜溶液相对密度（比重），则血滴在液面中段悬浮10～15秒后下沉，判定合格。

供试品相对密度（比重）若小于硫酸铜溶液相对密度（比重），则血滴上浮，15秒内不下沉，判定不合格。

【附注】

（1）所用器材必须清洁。

（2）每100ml硫酸铜溶液测定血滴不能多于80滴。

（3）滴入的血滴不能含有气泡。

（4）硫酸铜应用标准液必须临用新配，使用前必须用韦氏天平校正。

第二法  氰化高铁血红蛋白（HiCN）法

原理

血红蛋白被高铁氰化钾氧化成高铁血红蛋白，再与氰离子（CN-）结合，生成稳定的氰化高铁血红蛋白（hemoglobin  cyanide，简写HiCN）。氰化高铁血红蛋白在波长540nm处有吸收峰，可用校准的高精度分光光度计进行直接定量测定，或用HiCN参考液进行比色法测定。

试剂

HiCN试剂  氰化钾50mg，高铁氰化钾200 mg，无水磷酸二氢钾140 mg，Triton X - 100（或其他非离子型表面活性剂如乳化剂OP，Tween80等）1.0ml，加实验用水至1000ml，纠正pH至7.1～7.4。此液为淡黄色透明溶液，用实验用水调零，波长540nm的吸光度应为零。贮存在棕色瓶中，放冰箱保存一般可用数月。

测定法

取全血20μl，加到5ml HiCN试剂中，充分混合，静置5分钟。分光光度计（带宽应小于8nm），波长540 nm处，光径（比色杯内径）1.000cm以HiCN试剂或实验用水为空白，测定吸光度（A）。按下式计算：

| 血红蛋白（g/L）= | 测定管吸光度 × | 64458 | × 251 = 测定管吸光度 × 367.7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 44000 |  |

式中

64458是目前国际公认的血红蛋白平均分子量。

44000是1965年国际血液学标准化委员会（ICSH）公布的血红蛋白摩尔吸光度。

251是稀释倍数

由于仪器的差异，性能不一，仍以采用HiCN参考标准液绘制标准曲线的方法为妥，以血红蛋白参考值为横坐标，以吸光度为纵坐标，绘制曲线，实际应用比较方便。

【附注】

（1）血红蛋白测定方法很多，但无论采用哪种方法，都必须以HiCN法为标准，绘制标准曲线。

（2）HiCN 法结果准确可靠，操作也简便，但试剂中KCN为剧毒药，用于日常大量标本，应注意废液处理，可用除毒液除毒：取硫酸亚铁（FeSO4·7H2O）二份加NaOH一份，在研钵中研细，配成100g/L的悬液每1000ml废液加上述除毒液5ml，放置3小时，不时搅拌，使剧毒的氰化钾成为无毒的亚铁氰化钾。

（3）本法可用纯净结晶氯化血红素（纯度为99~100%）进行一级标定。

# 附录Ⅲ 血清（血浆）蛋白质含量检测（双缩脲法）

原理

本法系依据蛋白质肽键在碱性溶液中与铜离子形成紫红色络合物，其颜色深浅与蛋白质含量成正比，利用标准蛋白质溶液作对照，采用紫外-可见分光光度法测定供试品的蛋白质含量。

试剂

双缩脲试剂  称取硫酸铜（CuSO4·5H2O）3.0g、酒石酸钾钠（KNa C4H4 O6·4H2O ）9.0g、碘化钾5.0g、氢氧化钠240g，加实验用水溶解并稀释至1000ml，摇匀。

标准蛋白质溶液的制备  精密量取人血白蛋白标准品适量，用实验用水定量稀释成每1ml含50mg的溶液。

供试品溶液的制备  精密量取适量的供试品，加实验用水制成每1ml约含50mg的溶液。

测定法

（1）试管法

分别精密量取供试品、实验用水(空白对照)和标准蛋白质溶液各0.10ml置试管中，分别加双缩脲试剂4.0ml，混匀，置37℃水浴中30分钟，在波长540nm处测定吸光度(OD)。

（2）微量法

分别精密量取供试品、实验用水(空白对照)和标准蛋白质溶液各10μl于微孔板中，分别加双缩脲试剂250μl，混匀，置37℃水浴中30分钟，置酶标仪在波长540nm处测定吸光度(OD)。

按下式计算

蛋白质含量（g/L）=供试品OD值÷标准蛋白质溶液OD值×标准蛋白质浓度。

【附注】  本法的测定范围为1～10mg。

# 附录Ⅳ 血清电泳检测

第一法 醋酸纤维素薄膜电泳法

原理

以区带电泳为基础在一种合适的支持介质——醋酸纤维素薄膜上进行的电泳。

试剂

（1）巴比妥缓冲液(pH8.6)   称取巴比妥2.76g，巴比妥钠15.45g，加实验用水溶解使成1000ml。

（2）氨基黑染色液  称取氨基黑10B 0.5g，溶于甲醇50ml、冰醋酸10ml及实验用水40ml的混合液中。
（3）漂洗液  量取乙醇45ml、冰醋酸5ml及实验用水50ml，混匀。

（4）透明液  量取冰醋酸25ml，加无水乙醇75ml，混匀。

测定法

取醋酸纤维素薄膜，裁成2cm×8cm的膜条，将无光泽面向下，浸入巴比妥缓冲液(pH8.6)中，待完全浸透，取出夹于滤纸中，轻轻吸去多余的缓冲液后，将膜条无光泽面向上，置含巴比妥缓冲液(pH8.6)电泳槽架上，通过滤纸桥浸入巴比妥缓冲液(pH8.6)中。于膜条上距负极端2cm处，条状滴加蛋白含量约5％的供试品溶液2～3μl，在0.4~0.6mA/cm〔总电流量=电流量（mA/cm） ╳每条膜的宽度（cm）╳膜条数〕电流条件下电泳。同时取人血清作对照，电泳时间以白蛋白与丙种球蛋白之间的电泳展开距离约2cm为宜。电泳完毕，将膜条取下浸于氨基黑染色液中，2～3分钟后，用漂洗液浸洗数次，直至脱去底色为止。将洗净并完全干燥的膜条浸于透明液中，待全部浸透后，取出平铺于洁净的玻板上，干燥后即成透明薄膜，可供测定纯度和作标本长期保存。将干燥的醋酸纤维素薄膜用色谱扫描仪通过反射 （未透明薄膜） 或透射（已透明薄膜）方式在记录器上自动绘出各蛋白组分曲线图，横坐标为膜条的长度，纵坐标为吸收度，以人血清作对照，按峰面积计算各蛋白组分的含量（％）。

【附注】  也可用自动、半自动设备及配套试剂，按其使用说明书操作。

第二法  琼脂糖凝胶电泳法

原理

以区带电泳为基础在一种合适的支持介质——琼脂糖上进行的电泳。

试剂

（1）巴比妥缓冲液(pH8.6)   称取巴比妥4.14g，巴比妥钠23.18g，加实验用水适量，加热使之溶解，放冷至室温，再加叠氮钠0.15 g，溶解后，加实验用水稀释成1500ml。

（2）5%琼脂糖溶液  称取琼脂糖1.5 g，加实验用水50ml和巴比妥缓冲液(pH8.6)50ml，加热使之完全溶解。

（3）0.5%氨基黑溶液  称取的氨基黑10B 0.5g，溶于甲醇50ml、冰醋酸10ml及实验用水40ml的混合液中。

（4）脱色液  量取乙醇45ml、冰醋酸5ml及实验用水50ml，混匀

（5）溴酚蓝指示液  称取溴酚蓝50mg加实验用水使之溶解，并稀释成100ml。

对照品  正常人血清或其他适宜的对照品

供试品溶液制备  供试品原样或用生理氯化钠溶液将供试品稀释成蛋白质浓度为1％～2％的溶液。

测定法

趁热将琼脂糖溶液倾倒于大小适宜的水平玻板上，其厚度约3mm，静置，待凝胶凝固成无气泡的均匀薄层后，于琼脂板负极端的1/3处打孔，孔径2~3mm。置含有巴比妥缓冲液(pH8.6)的电泳槽架上，测定孔加适量供试品溶液和一滴溴酚蓝指示液。用3层滤纸搭桥与巴比妥缓冲液(pH8.6)接触，100v恒压条件下电泳2小时（指示剂迁移到前沿）。电泳结束后，用0.5%氨基黑溶液溶液染色，再用脱色液脱色至背景无色。

【附注】  也可用自动、半自动设备及配套试剂，按其使用说明书操作。

# 附录Ⅴ 丙氨酸氨基转移酶（ALT）检测（赖氏法）

原理

本法系依据丙氨酸氨基转移酶（Alaurine Transaminase 缩写为ALT）与由丙氨酸及α-酮戊二酸组成的底物缓冲液产生丙酮酸及谷氨酸。丙酮酸与2，4-二硝基苯肼作用，生成丙酮酸2，4-二硝基苯腙，在碱性溶液中显红棕色。通过比色测定可以了解血浆中丙氨酸氨基转移酶的活力。

试剂

（1）0.1mol/L磷酸盐缓冲液（pH7.4）  准确称取磷酸氢二钠二水合物15.04g、磷酸二氢钾1.09g溶于实验用水中，补加实验用水至500ml。然后用1mol/L HCl溶液或1mol/L NaOH溶液调整pH至7.4，密封保存。

（2）底物缓冲液（200mmol/L DL-丙氨酸；2mmol/Lα-酮戊二酸）  精确称取DL-丙氨酸1.79g和α-酮戊二酸29.2mg，用0.1mol/L磷酸盐缓冲液溶解并稀释至100ml，用1mol/L氢氧化钠（约0.5ml）调节pH值至7.4，密封保存。

（3）1mmol/L2，4-二硝基苯肼溶液  称取2，4-二硝基苯肼19.8mg，用1mol/L浓度的盐酸溶液溶解，并稀释至100ml。

（4）0.4mol/L氢氧化钠溶液  称取氢氧化钠16.0g，用实验用水溶解至1000ml。

（5）2mol/L氢氧化钠溶液  称取氢氧化钠80g，用实验用水溶解至1000ml。

（6）2mmol/L丙酮酸标准液  精确称取丙酮酸钠22.0mg，置于100ml称量瓶中，加0.05mol/L的硫酸溶液溶解，然后移入100ml容量瓶中，再用0.05mol/L的硫酸溶液洗涤称量瓶三次，将洗涤液并入容量瓶中，补加0.05mol/L的硫酸溶液至容量瓶刻度，摇匀。

（7）1mmol/L丙酮酸标准液  取2mmol/L丙酮酸标准液用0.05mol/L的硫酸溶液作1:1稀释

测定法

（1）试管法(单点定量)

试验前将除氢氧化钠外检测试剂预热至37℃后使用。按下表顺序分别加入样品、试剂。

| / | 样品管 | 标准管 | 空白管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供试品（ml） | 0.1 | － | － |
| 0.1mol/L（pH7.4）磷酸盐缓冲液（ml） | － | － | 0.1 |
| 丙酮酸标准液（ml） | － | 0.1 | － |
| 预热后的底物缓冲液（ml） | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 充分混匀，置37℃恒温水浴箱中30分钟 |  |  |  |
| 2，4-二硝基苯肼（ml） | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 充分混匀，置37℃恒温水浴箱中20分钟 |  |  |  |
| 0.4mol/L氢氧化钠溶液(ml) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 振荡混匀，室温静置5～10分钟，在505nm波长，1cm比色皿，空白管调零进行比色，读取各管OD值。 |  |  |  |

样品酶活力按下式计算

样品酶活力（单位）＝样品管吸光度值÷标准管吸光度值×标准的单位

（2）试管法(标准曲线)

试验前将除氢氧化钠外检测试剂预热至37℃后使用。按下表顺序分别加入标准液、试剂。

| 试管号 | 1＃ | 2＃ | 3＃ | 4＃ | 5＃ | 空白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2mmol/L丙酮酸标准溶液(ml ) | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.00 |
| 相当于酶活力（单位） | 28 | 57 | 97 | 150 | 200 | 0 |
| 预热后的底物缓冲液(ml ) | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.50 |
| 0.1mol/L(pH7.4)磷酸盐缓冲液(ml) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 充分混匀，置37℃水浴箱中5分钟 |  |  |  |  |  |  |
| 2，4－二硝基苯肼溶液(ml) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 充分混匀，置37℃水浴箱中20分钟 |  |  |  |  |  |  |
| 0.4mol/L氢氧化钠溶液(ml) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 振荡混匀，室温静置5～10分钟，在505nm波长下，用1cm比色皿，空白管调零进行比色，读取OD值。 |  |  |  |  |  |  |

用标准酶活力单位和对应的吸光度值作直线回归，得直线回归方程，将供试品吸光度值代入此回归方程，计算出供试品酶活力单位。用标准酶活力单位和对应的吸光度值绘制标准曲线，查标准曲线求出相应酶活力单位。

（3）微量法(单点定量)

试验前将除氢氧化钠外检测试剂预热至37℃后使用。按下表顺序分别加入样品、试剂。

| / | 样品管 | 标准管 | 空白管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供试品（μl） | 10 | － | － |
| 0.1mol/L（pH7.4）磷酸盐缓冲液（μl） | － | － | 10 |
| 丙酮酸标准液（μl） | － | 10 | － |
| 预热后的底物缓冲液（μl） | 50 | 50 | 50 |
| 充分混匀，置37℃恒温箱中30分钟 |  |  |  |
| 2，4-二硝基苯肼（μl） | 50 | 50 | 50 |
| 充分混匀，置37℃恒温箱中20分钟 |  |  |  |
| 2mol/L氢氧化钠溶液（μl） | 100 | 100 | 100 |
| 振荡混匀，室温静置5～10分钟，在492nm测定波长，630nm参考波长下，空白孔调零在酶标仪上比色，读取各孔OD值。 |  |  |  |

样品酶活力按下式计算

样品酶活力（单位）＝样品管吸光度值÷标准管吸光度值×标准的单位

（4）微量法(标准曲线)

试验前将除氢氧化钠外检测试剂预热至37℃后使用。按下表顺序分别加入标准液、试剂。

| 酶标板孔号 | 1＃ | 2＃ | 3＃ | 4＃ | 5＃ | 空白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2mmol/L丙酮酸标准溶液(μl) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0.0 |
| 相当于酶活力（单位） | 28 | 57 | 97 | 150 | 200 | 0 |
| 预热后的底物缓冲液(μl) | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 50 |
| 0.1mol/L(pH7)磷酸盐缓冲液(μl) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 充分混匀，置37℃恒温箱中5分钟 |  |  |  |  |  |  |
| 2，4—二硝基苯肼溶液(μl) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 充分混匀，置37℃恒温箱中20分钟 |  |  |  |  |  |  |
| 2mol/L氢氧化钠溶液(μl) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 振荡混匀，室温静置5～10分钟，492nm测定波长，630nm参考波长下，空白孔调零在酶标仪上比色，读取各孔吸光度。 |  |  |  |  |  |  |

用标准酶活力单位和对应的吸光度值作直线回归，得直线回归方程，将供试品吸光度值代入此回归方程，计算出供试品酶活力单位。用标准酶活力单位和对应的吸光度值绘制标准曲线，查标准曲线求出相应酶活力单位。

# 附录Ⅵ 梅毒检测

第一法 非特异性血清学测定法

[甲苯胺红不加热血清试验（TRUST法）和快速血浆反应素环状卡片试验（RPR法）]

原理

本法系依据梅毒螺旋体与机体相互作用产生抗心磷脂抗体（简称反应素），该反应素在体外可与含心磷脂的VDRL（性病研究试验室）抗原发生抗原-抗体凝集反应。

试剂

试剂盒应为有正式批准文号且经国家批批检定合格的诊断试剂，并贴有防伪标签，在有效期内使用。

仪器设备

转动器、定量移液器。

测定法

实际操作以试剂盒说明书为准。

取供试品50μl均匀涂满于试验纸卡漆圈内，一份样品涂在一个漆圈内。按梅毒诊断试剂说明书设置阴、阳性对照。用专用针头、滴管吸取摇匀的试剂，垂直滴加一滴于每一份供试品及对照中。将试验纸卡放在转动器上按100转/分，实验室温度23~29℃，转摇8分钟。然后3分钟内在光线充足处肉眼观察结果。

定量试验

将供试品用0.9％氯化钠溶液做2倍系列稀释后，对每一稀释度的样品按上述方法进行测定。

结果判定

阴性反应：肉眼可见均匀的沉淀物，无凝集物。

阳性反应：肉眼可见凝集块。

第二法 酶联免疫法

原理

用梅毒抗原包被微孔反应板，加入供试品，再加入酶标记物。供试品中如存在梅毒抗体，则形成抗原-抗体-酶标记抗原复合物，加入底物产生显色反应。

试剂

试剂盒应为有正式批准文号且经国家药品生物制品检定机构检定合格的诊断试剂，并贴有防伪标签，在有效期内使用。

测定法

按试剂盒操作说明书进行

【附注】

（1）试剂盒应置于2℃~8℃中避光保存，在有效期内使用。不同批号的试剂不可混用。

（2）试剂盒内全部瓶装试剂及供试品所需微孔反应条应置37℃平衡30分钟后方可使用，余者应及时封存于冰箱中备用。在平衡试剂的同时，供试品需室温平衡30分钟后再进行检测。

（3）封板膜不能重复使用。

（4）结果判断须在反应终止后10分钟内完成。

（5）供试品不可用NaN3防腐，如需稀释供试品，请用0.9%氯化钠溶液稀释。

# 附录Ⅶ 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）检测（酶联法）

原理

用抗-HBs单克隆抗体包被的酶标反应板，加入供试品，同时加入多克隆抗-HBs-HRP。供试品中存在HBsAg时，该HBsAg与包被的抗-HBs抗体结合并与抗-HBs-HRP结合形成抗-HBs-HBsAg-抗-HBs-HRP复合物。加入底物产生显色反应，颜色深浅与样品中HBsAg含量成正比，在酶标仪上读取各孔的光吸收OD值。根据供试品的OD值进行结果判定。

试剂

乙肝表面抗原检测试剂盒应为有正式批准文号，且经国家药品生物制品检定机构检定合格的体外诊断试剂，并贴有防伪标签，在有效期内使用。

仪器设备

洗板机、酶标仪、恒温孵育箱。

测定法

操作步骤按试剂盒说明书进行。以某公司生产的《酶免疫法测定乙型肝炎表面抗原试剂盒》的测定步骤为例。

（1）每孔加入供试品50μl，设阴、阳对照各2孔，每孔加入阴性对照(或阳性对照)各50μl，并设空白对照1孔。每孔加入酶结合物50μl (空白对照孔除外)，充分混匀，取新封板膜覆盖微孔板，置37℃孵育60分钟。洗涤液用实验用水稀释25倍。孵育完毕，撕弃封条，用配制好的洗涤液洗板。每孔注满洗涤液（不少于300μl），静置5秒钟吸干，反复洗涤5次(如有需要可适当增加洗涤次数)，拍干。

（2）每孔加底物液100μl（底物溶液配制：将每瓶显色剂溶解于5ml底物缓冲液中，混匀避光存放，用前应检查溶液是否变黄，若发生变色应重新配制），取新封板膜覆盖微孔板，置37℃孵育15分钟。孵育完毕，撕开封条，每孔加入终止液50μl，混匀。

（3）在酶标仪上，取波长492nm，参考波长630nm比色，先用空白对照孔校零，然后读取各孔OD值。打印检测结果

结果判断

样品OD值/阴性对照平均OD值≥2.1判断为阳性，否则为阴性。阴性对照OD值低于0.05作0.05计算，高于0.05按实际OD值计算。

复检

初检阳性的样品需用同厂家、同批号的检测试剂进行双孔复检。操作步骤按试剂使用说明书操作。按试剂使用说明书进行复检结果判断。复检孔均为阴性则判为阴性，结果以复检孔平均OD值计算；复检孔有1孔或1孔以上为阳性，则判为阳性，结果以阳性孔的平均OD值计算。

【附注】

（1）试剂盒应置2～8℃中避光保存，在有效期内使用。不同批号的试剂不可混用。

（2）试剂盒和供试品在使用前应置室温平衡30分钟。

（3）使用前试剂应摇匀，显色剂在加底物缓冲液后应充分混匀。显色剂启封后一次用完。

（4）封板膜不能重复使用。

（5）配制的底物液若显淡黄色，不得使用。

（6）结果判断须在反应终止后20分钟内完成。

（7）供试品不可用NaN3防腐。如供试品需稀释，应用小牛血清稀释。

（8）孵育反应板温度和时间应严格控制。

# 附录Ⅷ 丙型肝炎病毒抗体（HCV抗体）检测（酶联法）

原理

将合成多肽或基因重组的丙型肝炎病毒抗原吸附在固相载体（酶标板孔）的表面上，加入被检样品，当被检样品中有相应抗体时，产生特异性结合，再与酶标记的抗人IgG结合，形成抗原-抗体-酶标抗体复合物，加入底物产生显色反应，颜色深浅与被检测样品中抗-HCV含量呈正比，通过酶标仪读取光吸收OD值进行结果判定。

试剂

丙型肝炎抗体检测试剂盒应为有正式批准文号、且经国家药品生物制品检定机构检定合格的体外诊断试剂，并贴有防伪标签，在有效期内使用。

仪器设备

洗板机、酶标仪、恒温孵育箱。

测定法

操作步骤参照试剂盒说明书进行。以下为某公司生产的《酶免疫法测定丙型肝炎抗体检测试剂盒》的测定步骤。

（1）将100μl样品稀释液加入各个反应孔中（预留空白对照1孔、阳性对照2孔及阴性对照2孔）。将10μl供试品加入加有样品稀释液的反应孔中，混匀。在预留孔中分别加入阳性对照、阴性对照和空白对照，加样量为100μl，两种对照样品均不需稀释，空白对照为样品稀释液。取新封板膜覆盖微孔板，置37℃孵育30分钟。孵育完毕，撕弃封条，用稀释的洗涤液洗板（用实验用水稀释25倍）。每孔注满洗涤液（不少于300μl），静置5秒钟，吸干，反复洗涤5次(如有需要可适当增加洗涤次数)，拍干。

（2）每孔加酶结合物100μl，取新封板膜覆盖微孔板，置37℃孵育30分钟。孵育完毕，撕弃封条，用稀释的洗涤液洗板（用实验用水稀释25倍）。每孔注满洗涤液（不少于300μl），静置5秒钟，吸干，反复洗涤5次(如有需要可适当增加洗涤次数)，拍干。每孔加入100μl底物溶液（底物溶液配制：将每瓶显色剂溶解于5ml底物缓冲液中，混匀避光存放，用前应检查溶液是否变黄，若发生变色应重新配制），充分混匀，取新封板膜覆盖微孔板，置37℃孵育10分钟。孵育完毕，撕开封条，每孔加入终止液50μl，混匀。

（3）在酶标仪上，取波长492nm，参考波长630nm比色，先用空白对照孔校零，然后读取各孔OD值，）打印检测结果。

结果判断

（1）阳性对照OD值应大于或等于0.6，若大于2.5时，按2.5计算。阴性对照OD值不得大于0.05。

（2）Cutoff Value的计算，COV＝0.1×阳性对照平均OD值＋阴性对照平均OD值。

（3）供试品的OD值＜COV则为HCV抗体阴性。

（4）供试品的OD值≥COV则为HCV抗体阳性。

复检

初检阳性的样品需用同厂家、同批号的检测试剂进行双孔复检。双孔均为阴性则判为阴性，结果以复检孔平均OD值计算；双孔呈阳性反应或一阴一阳，则判为阳性，双孔呈阳性反应的结果以阳性孔的平均值计算，一阴一阳的结果以阳性孔算。

【附注】

（1）试剂盒应置2～8℃中避光保存，在有效期内使用。不同批号的试剂不可混用。

（2）试剂盒和供试品在使用前应置室温平衡30分钟。

（3）样品稀释液为绿色，加入血清或血浆时变成蓝紫色；当加入非血清或血浆样品时不变色或变为其他颜色，不影响检测结果。样品稀释液不宜长时间暴露于空气中，每次使用样品稀释液后，应尽快盖好瓶盖。

（4）使用前试剂应摇匀，显色剂在加底物缓冲液后应充分混匀。显色剂启封后一次用完。

（5）封板膜不能重复使用。

（6）配制的底物液若显淡黄色，不得使用。

（7）洗涤液如果出现结晶，可置37℃使之溶解。

（8）结果判断须在反应终止后20分钟内完成。

（9）孵育反应板温度和时间应严格控制。

# 附录Ⅸ 人类免疫缺陷病毒1+2型抗体(HIV1+2型抗体) 检测（酶联法）

原理

将合成肽或基因重组的艾滋病病毒抗原吸附在固相载体(酶标板孔)的表面上，加入被检样品，当被检样品中有相应抗体时，产生特异性结合，再与酶结合物（酶标记的抗原）结合，形成抗原-抗体-酶标抗原复合物，加入底物后，酶催化底物显色，颜色深浅与被检样品中抗-HIV(1+2型)含量呈正比，通过酶标仪读取OD值进行样品判定。

试剂

人类免疫缺陷病毒抗体(1+2型)检测试剂盒应为有正式批准文号、且经国家药品生物制品检定机构检定合格的体外诊断试剂，并贴有防伪标签，在有效期内使用。

仪器设备

洗板机、酶标仪、恒温孵育箱。

测定法

操作步骤参照检测试剂盒说明书进行。以下为某公司生产的《人类免疫缺陷病毒（HIV）1＋2型抗体酶联免疫法诊断试剂盒》的测定步骤。

（1）每次实验均需设立空白对照孔1孔，不加供试品和酶结合物，只加底物和终止液；抗-HIV阳性对照孔2孔，每孔100μl；抗-HIV阴性对照2孔，每孔100μl，剩余各孔加供试品100μl，覆盖粘胶纸，置37℃孵育60分钟。取出已孵育完毕的反应板，撕去粘胶纸，吸干板内液体，将洗涤液（用实验用水稀释25倍）注满每孔（约300μl/孔），静置5秒钟，吸干，反复洗涤5次(如有需要可适当增加洗涤次数)，拍干。

（2）每孔加酶结合物100μl，取新粘胶纸覆盖反应板，置37℃孵育30分钟。取出已孵育完毕的反应板，撕去粘胶纸，吸干板内液体，将洗涤液（用实验用水稀释25倍）注满每孔（约300μl/孔），静置5秒钟，吸干，反复洗涤5次(如有需要可适当增加洗涤次数)，拍干。每孔加入底物缓冲液（A液）50μl，TMB（B液）50μl，混匀，置37℃显色10分钟。加终止液50μl，振荡反应板5秒钟，使之充分混匀。

（3）在酶标仪上，取波长450nm，参考波长630nm比色，以空白对照孔校零，读取每孔OD值（加终止液后，务必在15分钟内读数完毕），打印检测结果

结果判断

（1）阳性对照OD值＞0.8，阴性对照OD值＜0.08。

（2）Cutoff  Value = 阳性对照值×10％（若阳性对照OD值＞2.5按2.5计算）

（3）供试品OD值＜Cutoff  Value为阴性

（4）供试品OD值≥Cutoff  Value为阳性

复检

对初检呈阳性反应的样品采用初检用相同厂家及相同批号的检测试剂进行双孔复检。双孔呈阳性反应或一阴一阳，则判为阳性，双孔呈阳性反应的结果以阳性孔的平均OD值计算，一阴一阳的结果以阳性孔计算，并将样品送艾滋病确认实验室确认。

双孔呈阴性反应，则须采用与初检用试剂不同原理或不同厂家的检测试剂进行再次检定。如再次检定双孔呈阴性反应，则报告HIV抗体阴性；如双孔呈阳性反应或一阴一阳，则判为阳性，双孔呈阳性反应的结果以阳性孔的平均OD值计算，一阴一阳的结果以阳性孔计算，并将样品送艾滋病确认实验室确认。

【附注】

（1）试剂盒应置2～8℃中避光保存，在有效期内使用。不同批号的试剂不可混用。

（2）试剂盒和供试品在使用前应置室温平衡30分钟。

（3）样品稀释液为绿色，加入血清或血浆时变成蓝紫色；当加入非血清或血浆样品时不变色或变为其他颜色，不影响检测结果。样品稀释液不宜长时间暴露于空气中，每次使用样品稀释液后，应尽快盖好瓶盖。

（4）使用前试剂应摇匀，显色剂在加底物缓冲液后应充分混匀。显色剂启封后一次用完。

（5）封板膜不能重复使用。

（6）配制的底物液若显淡黄色，不得使用。

（7）洗涤液如果出现结晶，可置37℃使之溶解。

（8）结果判断须在反应终止后15分钟内完成。

（9）孵育反应板温度和时间应严格控制。

（10）HIV抗体检测应严格防止交叉污染。操作时必须戴手套、穿工作服，严格健全和执行消毒隔离制度。所有样品、洗涤液和各种废弃物都应严格消毒处理。

# 附录Ⅹ  pH值测定法

除另有规定外，水溶液的pH值应以玻璃电极为指示电极，饱和甘贡电极为参比电极的酸度计进行测定。酸度计应定期检定，并符合国家有关规定。测定前，应采用下列标准缓冲液校正仪器，也可用国家标准物质管理部门发放的标示pH值准确至0.01pH单位的各种标准缓冲液校正仪器。

1．仪器校正用的标准缓冲液

(1)草酸盐标准缓冲液  精密称取在54℃±3℃干燥4～5小时的草酸三氢钾12.71g，加实验用水使溶解并稀释至1000ml。

(2)邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液 精密称取在115℃±5℃干燥2～3小时的邻苯二甲酸氢钾10.21g，加实验用水使溶解并稀释至1000ml。

(3)磷酸盐标准缓冲液  精密称取在115℃±5℃干燥2～3小时的无水磷酸氢二钠3.55g与磷酸二氢钾3.40g，加实验用水使溶解并稀释至1000ml。

(4)硼砂标准缓冲液  精密称取硼砂3.81g(注意避免风化)，加实验用水使溶解并稀释至1000ml，置聚乙烯塑料瓶中，密塞，避免与空气中二氧化碳进入。

（5）氢氧化钙标准缓冲液   于25℃，用无二氧化碳的水制备氢氧化钙的饱和溶液，取上清液使用。存放时应防止空气中二氧化碳进入。一旦出现浑浊，应弃去重配。

上述标准缓冲液必须用pH值基准试剂配制。不同温度时标准缓冲液的pH值如下表。

| 温度（℃） | 草酸盐 标准缓冲液 | 苯二甲酸盐 标准缓冲液 | 磷酸盐 标准缓冲液 | 硼砂 标准缓冲液 | 氢氧化钙 标准缓冲液（25℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 1.67 1.67 1.67 1.67 1.68 1.68 1.68 1.69 1.69 1.70 1.7l 1.72 1.72 | 4.0l 4.00 4.00 4.00 4.00 4.01 4.02 4.02 4.04 4.05 4.06 4.08 4.09 | 6.98 6.95 6.92 6.90 6.88 6.86 6.85 6.84 6.84 6.83 6.83 6.83 6.84 | 9.64 9.40 9.33 9.28 9.23 9.18 9.14 9.10 9.07 9.04 9.01 8.99 8.96 | 13.43 13.21 13.00 12.81 12.63 12.45 12.29 12.13 11.98 11.84 11.71 11.57 11.45 |

2．注意事项

测定pH值时，应严格按仪器的使用说明书操作，并注意下列事项。

(1)测定前，按各品种项下的规定，选择二种pH值约相差3个单位的标准缓冲液，使供试液的pH值处于二者之间。

(2)取与供试液pH值较接近的第一种标准缓冲液对仪器进行校正(定位)，使仪器示值与表列数值一致。

(3)仪器定位时，再用第二种标准缓冲液核对仪器示值，误差应不大于±0.02pH值单位。若大于此偏差，则应小心调节斜率，使示值与第二种标准缓冲液的表列数值相符。重复上述定位与斜率调节操作，至仪器示值与标准缓冲液的规定数值相差不大于0.02pH单位。否则，须检查仪器或更换电极后，再行校正至符合要求。

(4)每次更换标准缓冲液或供试液前，应用实验用水充分洗涤电极，然后将水吸尽，也可用所换的标准缓冲液或供试液洗涤。

(5)在测定高pH值的供试品和标准缓冲液时，应注意碱误差的问题，必要时选用适当的玻璃电极测定。

(6)对弱缓冲液（如水）的pH值测定，先用邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液校正仪器后测定供试液，并重取供试液再测，直至pH值的读数在1分钟内改变不超过±0.05为止；然后再用硼砂标准缓冲液校正仪器，再如上法测定；二次pH值的读数相差应不超过0.1，取二次读数的平均值为其pH值。

(7)配制标准缓冲液与溶解供试品的水，应是新沸过并放冷的实验用水，其pH值应为5.5～7.0。

(8)标准缓冲液一般可保存2～3个月，但发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时，不能继续使用。

# 附录Ⅺ 不溶性微粒检查法

本法系在可见异物检查符合规定后，用以检查溶液型静脉滴注用注射剂中的不溶性微粒的大小及数量。

本法包括光阻法和显微计数法。除另有规定外，测定方法一般先采用光阻法；当光阻法测定结果不符合规定或供试品不适用于用光阻法测定时，应采用显微计数法进行测定，应符合规定，并以显微计数法的测定结果作为判定依据。

光阻法不适用于黏度过高和易析出结晶的制剂，也不适用于进入传感器时容易产生气泡的注射剂。对于黏度过高，采用两种方法都无法测定的注射液，可用适宜的溶剂经适量稀释后测定。

试验环境及检测   试验操作环境应不得于引入微粒，测定前的操作应在层流净化台中进行。玻璃仪器和其他所需的用品应洁净、无微粒。本法所用微粒检查用水（或其他适宜溶剂），使用前须经不大于1.0µm 的微孔滤膜滤过。

取微粒检查用水（或其他适宜溶剂）50ml，按相应检查法项下规定的方法测定。光阻法要求每10 ml中含10 µm以上 的不溶性微粒应在10粒以下，含25 µm以上的不溶性微粒应在2粒以下。显微计数法要求每50ml中含10µm 以上的不溶性微粒应在20粒以下，含25µm以上的不溶性微粒应在5粒以下。否则表明微粒检查用水（或其他适宜溶剂）、玻璃仪器或试验环境不适于进行微粒检查，应重新处理，检测符合规定后方可进行供试品检查。

一、光阻法

当液体中的微粒通过一窄小的检测区时，与流体流向垂直的入射光，由于被微粒阻挡而减弱，因此由传感器输出的信号降低，这种信号变化与微粒的截面积成正比，光阻法检查注射剂中不溶性微粒即依据此原理。

对仪器一般要求   仪器通常应包括取样器、传感器和数据处理三部分。

测量范围应包括2～50μm，检测微粒浓度为0～5000个/ml。

仪器的校正与检定   所使用的仪器应每6个月校正一次。

(1)取样体积   待仪器稳定后，取多于取样体积的微粒检查用水置于取样杯中，称定重量，通过取样器由取样杯中量取一定体积的微粒检查用水后，再次称定重量。以两次称定的重量之差计算取样体积。连续测定3次，每次测得体积与量取体积的差应在±5%以内。测定体积的平均值与量取体积的差应在±3%

以内。也可采用其他适宜的方法校正，结果应符合  上述规定。

(2)微粒计数   取相对标准偏差不大于5%，平均粒径为10μm或25μm的标准粒子，制成每1ml中含1000～5000微粒数的悬浮液，超声处理（80～120W）30秒脱气或静置适当时间脱气，开启搅拌器，缓慢搅拌使其均匀，依法测定3次，第一次数据不计，后两次测定结果的平均值与已知粒子数之差应在±20%以内。

(3)传感器的分辨率   取相对标准偏差不大于5%，平均粒径为10μm的标准粒子（均值粒径的标准

差应不大于1μm），制成每1ml中含1000~5000微粒数的悬浮液，超声处理（80～120W）30秒脱气或静置适当时间脱气，开启搅拌器，缓慢搅拌使其均匀（避免气泡产生），依法测定10μm和12μm两个通道的粒子数，使得两个通道的差值计数与10μm通道累计计数之比应不小于68%。若校正结果不符合规定，应重新调试仪器后再次进行校正，符合规定后方可使用。

注：如所使用仪器附有自检软件，可进行自检。

检查法

（1）标示装量为25ml或25ml以上的静脉用注射液，除另有规定外，取供试品，用水将容器外壁洗净，小心翻转20次，使溶液混合均匀，立即小心开启容器，先倒出部分供试品溶液冲洗开启口及取样杯，再将供试品溶液倒入取样杯中，超声处理（80~120W）30秒脱气或静置适当时间脱气，置于取样器上，不加搅拌），开启搅拌或手动缓缓转动，使溶液均匀（避免气泡产生），依法测定至少3次，每次取样应不少于5ml，记录数据；另取至少2个供试品，同法测定。每个供试品第一次数据不计，取后续测定结果的平均值计算。

（2）标示装量为25ml以下的静脉用注射液     除另有规定外，取供试品，用水将容器外壁洗净，小心翻转20次，使溶液混合均匀，超声处理（80～120W）30秒脱气或静置适当时间脱气，小心开启容器，直接将供试品容器置于取样器上，不加搅拌，由仪器直接抽取适量溶液（以不吸入气泡为限），记录数据；另取至少2个供试品，同法测定。第一个供试品的数据不计，取后续测定结果的平均值计算。

也可采用适宜的方法，在层流净化台上小心合并至少3个供试品的内容物（使总体积不少于20ml），置于取样杯中，超声处理（80～120W）30秒脱气或静置适当时间脱气后，置于取样器上，开启搅拌或手动缓缓转动，使溶液均匀（避免气泡产生），依法测定至少3次，每次 取样应不少于5ml，第一次数据不

计，取后续测定结果的平均值，计算每个容器所含的微粒数。

（3）静脉注射用无菌粉末或注射用浓溶液     除另有规定外，取供试品，用水将容器外壁洗净，小心开启瓶盖，精密加入适量微粒检查用水（或适宜的溶剂），小心盖上瓶盖，缓缓振摇使内容物溶解（注射用浓溶液直接操作），超声处理（80～120W）30秒脱气或静置适当时间脱气或静置适当时间脱气，小心开启容器，直接将供试品容器置于取样器上，不加搅拌，由仪器直接抽取适量溶液（以不吸入气泡为限），测定并记录数据；另取至少2个供试品，同法测定。第一次数据不计，取后续测定结果的平均值计算。

也可采用适宜的方法，取至少3个供试品，在净化台上用水将容器外壁洗净，小心开启瓶盖，分别精密加入适量微粒检查用水（或适宜的溶剂），缓缓振摇使内容物溶解（注射用浓溶液直接操作），小心合并容器中的溶液（使总体积不少于20ml），置于取样杯中，超声处理（80～120W）30秒脱气或静置适当时

间脱气后，置于取样器上。开启搅拌或手动缓缓转动，使溶液均匀（避免气泡产生），依法测定至少3次，每次取样应不少于5ml。第一次数据不计，取后续测定结果的平均值，计算每个容器所含的微粒数。

结果判定

(1）标示装量为100ml或100ml以上的静脉用注射液   除另有规定外，每1ml中含10µm以上的微粒不得过25粒，含25µm以上的微粒不得过3粒。

（2）标示装量为100ml以下的静脉用注射液、静脉注射用无菌粉末及注射用浓溶液，除另有规定外，每个供试品容器中含10µm以上的微粒不得过6000粒，含25µm以上的微粒不得过600粒。

二、显微计数法

对仪器的一般要求    仪器通常包括层流净化台、显微镜、微孔滤膜及其滤器、平皿等。

层流净化台    高效空气过滤器孔径0.45µm，气流方向由里向外，应定期检查风速及净化台上空气中的微粒数。

显微镜    双筒大视野显微镜，目镜内附标定的测微尺（每格 0.05～0.1mm）。坐标轴前后、左右移动范围均应大于30mm，显微镜装置内附有光线投射角度、光强度均可调节的照明装置。检测时放大100倍。

微孔滤膜  白色，孔径0.45µm 、直径25mm或13mm，一面印有间隔3mm的格栅；膜上如有10µm以上的不溶性微粒，应在5粒以下，并不得有25µm以上的微粒，必要时，可用微粒检查用水冲洗使符合要求。

检查前的准备    试验环境检测符合规定后，在层流净化 台上将滤器用微粒检查用水（或其他适宜溶剂）冲洗至洁净，用平头无齿镊子夹取测定用滤膜，用微粒检查用水（或其他适宜溶剂）冲洗后，置滤器托架上；固定滤器，倒置，反复用微粒检查用水（或其他适宜溶剂）冲洗滤器内壁，沥干后安装在抽滤瓶上，备用。

检查法

（1）标示装量为25ml或25ml以上的静脉用注射液    除另有规定外，取供试品，用水将容器外壁洗净，在层流净化台上小心翻转20次，使溶液混合均匀，立即小心开启容器，用适宜的方法抽取或量取供试品溶液25ml，沿滤器内壁缓缓注入经预处理的滤器（滤膜直径25mm）中，静置1分钟，缓缓抽滤至滤膜近干，再用微粒检查用水25ml，沿滤器内壁缓缓注入，洗涤并抽滤至滤膜近干，然后用平头镊子将滤膜移置平皿上（必要时，可涂抹极薄层的甘油使滤膜平整），微启盖子使滤膜适当干燥后，将平皿闭合，置显微镜载物台上。调好入射光，放大100倍进行显微测量，调节显微镜至滤膜格栅清晰，移动坐标轴，分别测定有效滤过面积上最长粒径大于10µm和25µm的微粒数。

（2）标示装量为25ml以下的静脉用注射液   除另有规定外，取供试品，用水将容器外壁洗净，在层流净化台上小心翻转20次，使混合均匀，立即小心开启容器，用适宜的方法直接抽取每个容器中的全部溶液，沿滤器内壁缓缓注入经预处理的滤器（滤膜直径13mm)中，照上述（1）同法测定。

（3）静脉注射用无菌粉末及注射用浓溶液    除另有规定外，照光阻法中检查法的（3）制备供试品溶液，同上述（1）操作测定。

结果判定

（1）标示装量为100ml或100ml 以上的静脉用注射液除另有规定外，每1 ml 中含10µm以上的微粒不得过12粒，含25µm以上的微粒不得过2粒。

（2）标示装量为100ml 以下的静脉用注射液、静脉注射用无菌粉末及注射用浓溶液除另有规定外，每个供试品容器中含10µm以上的微粒不得过3000粒，含25µm以上的微粒不得过300粒。

# 附录Ⅻ 环氧乙烷残留量检查法

1．试液制备

将采血器、血浆分离杯、血浆管路、血浆袋分别截为5mm长碎块，分别称取2.0g置于四个具塞比色管中，并加入0.1mol/L盐酸10ml，室温放置1小时，取上清液作为试液。

2．方法

2.1纳氏比色管，分别精确加入0.1mol/L盐酸2ml，再精确加入0.5ml、1.0ml、1.5ml、2.0ml、2.5ml乙二醇标准溶液。另取一支纳氏比色管，精确加入0.1mol/L盐酸2ml作为空白对照。

2.2于上述各管中分别加入0.5%高碘酸0.4ml，放置1小时。然后，分别滴加硫代硫酸钠溶液至出现的黄色恰好消失。再分别加入品红-亚硫酸试液0.2ml，用实验用水稀释至10ml，室温放置1小时，于560nm波长处以空白液作参比，测定吸光度。绘制吸光度-体积标准曲线。

2.3精确移取试液2.0ml于纳氏比色管中，按上述步骤操作，以测得的吸光度从标准曲线上查得试液相应的体积。

2.4结果计算

环氧乙烷残留量用绝对含量或相对含量表示。

绝对含量：WEO=1.775V1·C1·m

相对含量：WEO=1.775V1·C1×1000

式中：WEO——单位产品中环氧乙烷绝对含量，mg；

V1——标准曲线上找出的试液相应的体积，ml；

C1——乙二醇标准溶液浓度，g/L；

m——单位产品的质量，g。

3．试剂配制

3.1 0.1mol/L盐酸：量取9ml盐酸用实验用水稀释至1000ml。

3.2 0.5%高碘酸溶液:称取高碘酸0.5g，用实验用水稀释至100ml。

3.3 硫代硫酸钠溶液：称取硫代硫酸钠1g，用实验用水稀释至100ml。

3.4 10%亚硫酸钠溶液：称取10.0g无水亚硫酸钠，用实验用水溶解后稀释至100ml。

3.5 品红-亚硫酸试液：称取0.1g品红，加入120ml热实验用水溶解，冷却后加入10%亚硫酸钠溶液20ml，盐酸2ml置于暗处。试液应无色，若发现有微红色，应重新配制。

3.6乙二醇标准贮备液：取一外部干燥、清洁的50ml容量瓶，加实验用水约30ml，精确称重。移取0.5ml乙二醇，迅速加入瓶中，摇匀，精确称重。两次称重之差即为溶液中所含的重量，加实验用水至刻度，混匀，按下式计算浓度：

C=W×1000÷50

式中：C——乙二醇标准贮备液浓度，g/L；

Ｗ——溶液中乙二醇重量，g。

3.7乙二醇标准溶液（浓度C1=C×10-3）：精确移取贮备液1.0ml，用实验用水稀释至1000ml，临用新配。

# 附录ⅩⅢ 钠盐与氯化物的鉴别反应检查法

钠盐鉴别

(1) 取铂丝，用盐酸湿润后，蘸取供试品，在无色火焰中燃烧，火焰即显鲜黄色。

(2) 取供试品的中性溶液，加醋酸氧铀锌试液，即生成黄色沉淀。

氯化物鉴别

(1) 取供试品溶液，加硝酸使成酸性后，加硝酸银试液，即生成白色凝乳状沉淀；分离，沉淀加氨试液即溶解，再加硝酸，沉淀复生成。如供试品为生物碱或其他有机碱的盐酸盐，须先加氨试液使成碱性，将析出的沉淀滤过除去，取滤液进行试验。

(2) 取供试品少量，置试管中，加等量的二氧化锰，混匀，加硫酸湿润，缓缓加热，即发生氯气，能使湿润的碘化钾淀粉试纸显蓝色。

# 附录ⅩⅣ 重金属检查法

重金属系指在实验条件下能与硫代乙酰胺或硫化钠作用显色的金属杂质。

标准铅溶液的制备  称取硝酸铅0.160g，置1000ml量瓶中，加硝酸5ml与实验用水50ml溶解后，用实验用水稀释至刻度，摇匀，作为贮备液。

临用前，精密量取贮备液10ml，置100ml量瓶中，加实验用水稀释至刻度，摇匀，即得（每1ml相当于10μg的Pb）。

配制与贮存用的玻璃容器均不得含铅。

第一法

除另有规定外，取25ml纳氏比色管两支，甲管中加标准铅溶液一定量与醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml后，加实验用水或各药品项下规定的溶剂稀释成25ml，乙管中加入各药品项下规定的方法制成的供试液25ml；若供试液带颜色，可在甲管中滴加少量的稀焦糖溶液或其他无干扰的有色溶液，使之与乙管一致；再在甲乙两管中分别加硫代乙酰胺试液各2ml，摇匀，放置2分钟，同置白纸上，自上向下透视，乙管中显出的颜色与甲管比较，不得更深。

如在甲管中滴加稀焦糖溶液仍不能使颜色一致时，可取该药品项下规定的二倍量的供试品和试液，加实验用水或该药品项下规定的溶剂使成30ml，将溶液分成甲乙二等分，乙管中加实验用水或该药品项下规定的溶剂稀释成25ml；甲管中加入硫代乙酰胺试液2ml，摇匀，放置2分钟，经滤膜(孔径3μm)滤过，然后甲管中加入标准铅溶液一定量，加实验用水或该药品项下规定的溶剂使成25ml；再分别在乙管中加硫代乙酰胺试液2ml，甲管中加实验用水2ml，照上述方法比较，即得。

供试品如含高铁盐影响重金属检查时，可取该药品项下规定方法制成的供试品溶液，加抗坏血酸0.5～1.0g，并在对照液中加入相同量的抗坏血酸，再照上述方法检查。

配制供试品溶液时，如使用的盐酸超过1.0ml（或与盐酸1.0ml相当的稀盐酸），氨试液超过2ml，或加入其他试剂进行处理者，除另有规定外，对照液中应取同样同量的试剂置瓷皿中蒸干后，加醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml与实验用水15ml，微热溶解后，移置纳氏比色管中，加标准铅溶液一定量，再用实验用水稀释成25ml。

第二法

除另有规定外，取该品种炽灼残渣项下遗留的残渣，加硝酸0.5ml，蒸干，至氧化氮蒸气除尽后（或取供试品一定量，缓缓炽灼至完全炭化，放冷，加硫酸0.5～1.0ml，使恰湿润，用低温加热至硫酸除尽后，加硝酸0.5ml，蒸干，至氧化氮蒸气除尽后，放冷，在500～600℃炽灼使完全灰化），放冷，加盐酸2ml，置水浴上蒸干后加实验用水15ml，滴加氨试液至对酚酞指示液显中性，再加醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml，微热溶解后，移置纳氏比色管中，加实验用水稀释成25ml；另取配制供试品溶液的试剂，置瓷皿中蒸干后，加醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml与实验用水15ml，微热溶解后，移置纳氏比色管中，加标准铅溶液一定量，再用实验用水稀释成25ml；照上述第一法检查，即得。

第三法

除另有规定外，取供试品适量，加氢氧化钠试液5ml与实验用水20ml溶解后，置纳氏比色管中，加硫化钠试液5滴，摇匀，与一定量的标准铅溶液同样处理后的颜色比较，不得更深。

第四法

仪器装置  滤器由具有螺纹丝扣并能密封的上下二部，以及垫圈、滤膜和尼龙垫网所组成。

标准铅斑的制备  精密量取标准铅溶液一定量，置小烧杯中，用实验用水或各药品项下规定的溶剂稀释成10ml，加入醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml与硫代乙酰胺试液1.0ml，摇匀，放置10分钟，用50ml注射器转移至上述滤器中进行压滤（滤速约为每分钟1ml），滤毕，取下滤膜，放在滤纸上干燥，即得。

检查法  取按各药品项下规定方法制成的供试溶液10ml，照标准铅斑的制备，自“加入醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml”起，依法操作，将生成的斑点与标准铅斑比较，不得更深。

若供试溶液有颜色或浑浊，应用滤膜进行预滤，如滤膜上有污染，应换滤膜再滤，直至滤膜不再染色；然后取滤液10ml，照标准铅斑的制备，自“加入醋酸盐缓冲液(pH3.5)2ml”起，依法操作，并照上述检查法中所述比较，即得。

# 附录ⅩⅤ 可见异物检查法

可见异物是存在于注射剂、滴眼剂中，在规定条件下目视可以观测到的不溶性物质，其粒径或长度通常大于50μm。

注射剂、滴眼剂应在符合药品生产质量管理规范（GMP）的条件下生产，产品在出厂前应采用适宜的方法逐一检查并同时剔除不合格产品。

可见异物检查法有灯检法和光散射法。一般常用灯检法，也可采用光散射法。

灯检法不适用的品种（如用有色透明容器包装或液体色泽较深的品种）应选用光散射法。

实验室检测时应避免引入可见异物。当供试品溶液的容器（如不透明、不规则形状容器等）不适于检测，需转移至专用玻璃容器中时，均应在100级的洁净环境（如层流净化台）中进行。

一、灯检法

灯检法应在暗室中进行。

检查人员条件   远距离和近距离视力测验，均应为4.9或4.9以上（矫正后视力应为5.0或5.0以上），应无色盲。

检查法   除另有规定外，取供试品20支（瓶），除去容器标签，擦净容器外壁，轻轻旋转和翻转容器使药液中存在的可见异物悬浮（注意不使药液产生气泡），必要时将药液转移至洁净透明的专用玻璃容器内；置供试品于遮光板边缘处，在明视距离（指供试品至人眼的距离，通常为25cm），分别在黑色和白色背景下，手持供试品颈部使药液轻轻翻转，用目检视。

无色注射液或滴眼剂的检查，光照度应为1000~1500lx，透明塑料容器或有色溶液注射液或滴眼剂的检查。光照度应为2000~3000lx；混悬型注射液和混悬液滴眼剂，光照度为4000lx，仅检查色块、纤毛等可见异物。

结果判定

溶液型静脉用注射液、注射用浓溶液和滴眼剂 20支（瓶）供试品中，均不得检出可见异物。如检出可见异物的供试品超过1支（瓶），应另取20支（瓶）同法检查，均不得检出。

混悬型注射液和混悬型滴眼剂   20支（瓶）供试品中，均不得检出色块、纤毛等可见异物。

溶液型非静脉用注射液、注射用无菌粉末和供注射用无菌原料药  按国务院药品监督管理部门的有关规定执行。

二、光散射法

当一束单色激光照射溶液时，溶液中存在的不溶性物质使入射光发生散射，散射的能量与不溶性物质的大小有关。本方法通过对溶液中不溶性物质引起的光散射能量的测量，并与规定的阈值比较，以检查可见异物。

不溶性物质的光散射能量可通过被采集的图像进行分析。设不溶性物质的光散射能量为E，通过光电信号转换，即可用摄像机采集到一个锥体高度为H、直径为D的相应立体图像。散射能量E为D和H的一个单词函数，即E=f(D，H)。同时，假设不溶性物质的光散射强度为q，摄像曝光时间为T，则又有E=g(q，T)，由此可以得出图象中的D与q、T之间的关系为D=w(q，T)，也为一个单调函数关系。在测定图象中的D值后，即可根据函数曲线计算出不溶性物质的光散射能量。

仪器装置和检测原理   仪器由旋瓶装置、激光光源、图像采集器、数据处理系统和终端显示系统组成，并配有自动上瓶和下瓶装置。

供试品通过上瓶装置被送至旋瓶装置，旋瓶装置应能使供试品沿垂直中轴线高速旋转一定时间后迅速停止，同时激光光源发出的均匀激光束照射在供试品上；当药液涡流基本消失，瓶内药液因惯性继续旋转，图像采集器在特定角度对旋转药液中悬浮的不溶性物质引起的散射光能量进行连续摄像，采集图像不少于75幅，数据处理系统对采集的序列图像进行处理，然后根据预先设定的阈值自动判定超过一定大小的不溶性物质的有无，或在终端显示器上显示图像供人工判定，同时记录检测结果，指令下瓶装置自动分检合格与不合格供试品。

仪器校准  仪器应具备自动校准功能，在检测供试品前可采用标准粒子进行校准。

除另有规定外，分别用粒径为40μm和60μm的标准粒子对仪器进行标定。根据标定结果得到曲线方程并计算出与粒径50μm相对应的检测像素值。

当把检测像素参数设定为与粒径50μm相对应的数值时，对60μm的标准粒子溶液测定3次，应均能检出。

检查法   除另有规定外，从仪器提供的菜单中选择与供试品规格相应的测定参数，并根据供试品瓶体大小对参数进行适当调整后，将供试品检测3次。凡仪器判定有1次不合格者，用灯检法确认。用有色透明容器包装或液体色泽较深等灯检法检查困难的品种不用灯检法确认。

一般情况下，取样视窗的左右边线和底线应与瓶体重合，上边线与液面的弯月面成切线；旋转时间的设置应能使液面漩涡到底，以能带动固体物质悬浮并消除气泡；静默时间的设置应可能短，但不能短于液面漩涡平复的时间，以避免气泡干扰，同时也保证摄像启动时固体物质仍在转动；嵌瓶松紧度参数与瓶底直径（mm）基本相同，可根据安瓿质量调整，如瓶体不平正，转动时瓶体摇匀幅度较大，气泡易产生，则应将嵌瓶松紧度调大以减少摇动，但同时应延长旋转时间，使漩涡仍能到底。

注射液   除另有规定外，取供试品20支（瓶），除去不透明标签，擦净污渍，置仪器上瓶装置上，启动仪器并记录检测结果，应不得检出可见异物。如经确认检出可见异物的不超过1支（瓶），另取20支（瓶）同法复试，均不得检出。

滴眼剂   除另有规定外，取供试品20支（瓶），将药液转移至洁净透明的专用玻璃容器内，置仪器的上瓶装置上，启动仪器并记录检测结果，应不得检出可见异物。如经确认检出可见异物的不超过1支（瓶），另取20支（瓶）同法复试，均不得检出。

# 附录ⅩⅥ 最低装量检查法

本法适用于固体、半固体和液体制剂。按下述方法检查，应符合表中规定。

检查法

重量法（适用于标示装量以重量计者）。除另有规定外，取供试品5个(50g以上者3个)，除去外盖和标签，容器外壁用适宜的方法清洁并干燥，分别精密称定重量，除去内容物，容器用适宜的溶剂洗净并干燥，再分别精密称定空容器的重量，求出每个容器内容物的装量与平均装量，均应符合下表的有关规定。如有1个容器装量不符合规定，则另取5个(或3个)复试，应全部符合规定。

容量法（适用于标示装量以容量计者）。除另有规定外，取供试品5个(50ml以上者3个)，开启时注意避免损失，将内容物分别用干燥并预经标化的注射器(包括注射针头)抽尽（50ml以上者可倾入预经标化的干燥量筒中），黏稠液体倾出后，将容器倒置15分钟，尽量倾净。读出每个容器内容物的装量，并求其平均装量，均应符合规定。如有1个容器装量不符合规定，则另取5个（或3个）复试，应全部符合规定。

| 标示装量 | 固体、半固体、液体 |  | 黏 稠 液 体 (容量法) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均装量 | 每个容器装量 | 平均装量 | 每个容器装量 |
| 20g(ml)以下 | 不少于标示装量 | 不少于标示装量的93％ | 不少于 标示装量的90％ | 不少于 标示装量的85％ |
| 20g(ml)至50g(ml) | 不少于标示装量 | 不少于标示装量的95％ | 不少于 标示装量的95％ | 不少于 标示装量的90％ |
| 50g(ml) | 不少于标示装量 | 不少于标示装量的97％ | 不少于 标示装量的95％ | 不少于 标示装量的93％ |

# 附录ⅩⅦ 细菌内毒素检查法

本法是利用鲎试剂来检测或量化由革兰氏阴性菌产生的细菌内毒素，以判定供试品中细菌内毒素的限量是否符合规定的一种方法。

细菌内毒素检查包括两种方法，即凝胶法和光度检查法，后者包括浊度法和显色基质法。供试品检测时，可使用其中任何一种方法进行试验。本附录只收载了凝胶法。当测定结果有争议时，除另有规定外，以凝胶法结果为准。

细菌内毒素的量用内毒素单位（EU）表示。

细菌内毒素国家标准品系自大肠埃希菌提取精制而成，用于标定、复核、仲裁鲎试剂灵敏度和标定细菌内毒素工作标准品的效价。

细菌内毒素工作标准品系以细菌内毒素国家标准品为基准标定其效价，用于试验中的鲎试剂灵敏度复核、干扰试验及各种阳性对照。

凝胶法细菌内毒素检查用水系指内毒素含量小于0.015EU/ml的灭菌注射用水。光度测定法用的细菌内毒素检查用水，其内毒素的含量应小于0.005EU/ml 。

试验所用器皿需经处理，以除去可能存在的外源性内毒素。常用的方法是在250℃干烤至少1小时，也可用其他确证不干扰细菌内毒素检查的适宜方法。若使用塑料器械，如微孔板和与微量加样器配套的吸头等，应选用标明无内毒素并且对试验无干扰的器械。试验操作过程应防止微生物的污染。

供试品溶液的制备  某些供试品需进行复溶、稀释或在水性溶液中浸提制成供试品溶液。一般要求供试品溶液的pH值在6.0～8.0的范围内。对于过酸、过碱或本身有缓冲能力的供试品，需调节被测溶液（或其稀释液）的pH值，可使用酸、碱溶液或鲎试剂生产厂家推荐的适宜的缓冲液调节pH值。酸或碱溶液须用细菌内毒素检查用水在已去除内毒素的容器中配制。缓冲液必须经过验证不含内毒素和干扰因子。

内毒素限值的确定  药品、生物制品的细菌内毒素限值（L）一般按以下公式确定：

L=K/M

式中   L为供试品的细菌内毒素限值，以EU/ml、EU/mg 或EU/U（活性单位）表示；

K为人每公斤体重每小时最大可接受的内毒素剂量，以EU/(kg·h)表示，注射剂

K=5EU/(kg·h)，放射性药品注射剂K=2.5EU/(kg·h)，鞘内用注射剂K=0.2EU/(kg·h)；

M为人用每公斤体重每小时的最大供试品剂量，以ml/(kg·h)、mg/(kg·h)或U/(kg·h)

表示，人均体重按60kg计算，注射时间若不足1小时，按1小时计算。

按人用剂量计算限值时，如遇特殊情况，可根据生产和临床用药实际情况做必要调整，但需说明理由。

确定最大有效稀释倍数（MVD） 最大有效稀释倍数是指在试验中供试品溶液被允许稀释的最大倍数，在不超过此稀释倍数的浓度下进行内毒素限值的检测。用以下公式来确定MVD：

MVD=cL/λ

式中    L为供试品的细菌内毒素限值；

c为供试品溶液的浓度，当L以EU/ml表示时，则c等于1.0ml/ml，当L以EU/mg

或EU/U 表示时，c的单位需为mg/ml或U/ml。如供试品为注射用无菌粉末或原料药，则MVD取1，可计算供试品的最小有效稀释浓度C =λ/L；

λ 为在凝胶法中鲎试剂的标示灵敏度（EU/ml），或是在光度测定法中所使用的标准曲线上最低的内毒素浓度。

第一法  凝胶法

凝胶法系通过鲎试剂与内毒素产生凝集反应的原理来检测或半定量内毒素的方法。

鲎试剂灵敏度复核试验  在本检查法规定的条件下，使鲎试剂产生凝集的内毒素的最低浓度即为鲎试剂的标示灵敏度，用EU/ml表示。当使用新批号的鲎试剂或试验条件发生了任何可能影响检验结果的改变时，应进行鲎试剂灵敏度复核试验。

根据鲎试剂灵敏度的标示值(λ)，将细菌内毒素国家标准品或细菌内毒素工作标准品用细菌内毒素检查用水溶解，在旋涡混合器上混匀15分钟，然后制成2.0λ、λ、0.5λ和0.25λ四个浓度的内毒素标准溶液，每稀释一步均应在旋涡混合器上混匀30秒钟。取分装有0.1ml 鲎试剂溶液的10mm ×75mm试管或复溶后的0.1ml/支规格的鲎试剂原安瓿18支，其中16管分别加入0.l ml不同浓度的内毒素标准溶液，每一个内毒素浓度平行做4管；另外2管加入0.1ml细菌内毒素检查用水作为阴性对照。将试管中溶液轻轻混匀后，封闭管口，垂直放入37℃±1℃的恒温器中，保温60分钟± 2分钟。

将试管从恒温器中轻轻取出，缓缓倒转180°，若管内形成凝胶，并且凝胶不变形、不从管壁滑脱者为阳性；未形成凝胶或形成的凝胶不坚实、变形并从管壁滑脱者为阴性。保温和拿取试管过程应避免受到振动造成假阴性结果。

当最大浓度2λ管均为阳性，最低浓度0.25λ管均为阴性，阴性对照管为阴性，试验方为有效。按下式计算反应终点浓度的几何平均值，即为鲎试剂灵敏度的测定值（λc）。

| λc＝lg-1 | ΣX |
| --- | --- |
|  | 4 |

式中  X为反应终点浓度的对数值(lg)。反应终点浓度是指系列递减的内毒素浓度中最后一个呈阳性结果的浓度。

当λc在0.5λ～2.0λ(包括0.5λ和2.0λ)时，方可用于细菌内毒素检查，并以标示灵敏度λ 为该批鲎试剂的灵敏度。

干扰试验  按表1制备溶液A、B、C和D，使用的供试品溶液应为未检验出内毒素且不超过最大有效稀释倍数（MVD）的溶液，按鲎试剂灵敏度复核试验项下操作。

只有当溶液A和阴性对照溶液D的所有平行管都为阴性，并且系列溶液C的结果在鲎试剂灵敏度复核范围内时，试验方为有效。按下列计算系列溶液C和B的反应终点浓度的几何平均值（Es和Et）。

Es=1/lg（ΣXs/4)

Et=1/lg（ΣXt/4)

式中   Xs、Xt分别为系列溶液C和溶液B的反应终点浓度的对数值(lg)。

当Es在0.5λ～2λ（包括0.5λ 和2λ）及0.5Es～2Es（包括0.5Es和2Es）时，认为供试品在该浓度下无干扰作用。若供试品溶液在小于MVD的稀释倍数下对试验有干扰，应将供试品溶液进行不超过MVD的进一步稀释，再重复干扰试验。

可通过对供试品进行更大倍数的稀释或通过其他适宜的方法（如滤过、中和、透析或加热处理等）排除干扰。为确保所选择的处理方法能有效地排除干扰且不会使内毒素失去活性，要使用预先添加了标准内毒素再经过处理的供试品溶液进行干扰实验。

当进行新药的内毒素检查试验前，或无内毒素检查项的品种建立内毒素检查法时，须进行干扰试验。

当鲎试剂、供试品的配方、生产工艺改变或试验环境中发生了任何有可能影响试验结果的变化时，须重新进行干扰试验。

表1      凝胶法干扰试验溶液的制备

| 编号 | 内毒素浓度/配制内毒素的溶液 | 稀释用液 | 稀释倍数 | 所含内毒素的浓度 | 平行管数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 无/供试品溶液 | － | － | － | 2 |
| B | 2λ/供试品溶液 | 供试品溶液 | 1 | 2λ | 4 |
|  |  |  | 2 | 1λ | 4 |
|  |  |  | 4 | 0.5λ | 4 |
|  |  |  | 8 | 0.25λ | 4 |
| C | 2λ/检查用水 | 检查用水 | 1 | 2λ | 4 |
|  |  |  | 2 | 1λ | 4 |
|  |  |  | 4 | 0.5λ | 4 |
|  |  |  | 8 | 0.25λ | 4 |
| D | 无/检查用水 | － | － | － | 2 |

注：A为供试品溶液；B为干扰试验系列；C为鲎试剂标示灵敏度的对照系列；D为阴性对照。

检查法

（1）凝胶限量试验

按表2制备溶液A、B、C和D。使用稀释倍数为MVD并且已经排除干扰的供试品溶液来制备溶液A和B。按鲎试剂灵敏度复核试验项下操作。

表2    凝胶限量试验溶液的制备

| 编号 | 内毒素浓度/配制内毒素的溶液 | 平行管数 |
| --- | --- | --- |
| A | 无/供试品溶液 | 2 |
| B | 2λ/供试品溶液 | 2 |
| C | 2λ/检查用水 | 2 |
| D | 无/检查用水 | 2 |

注：A为供试品溶液；B为供试品阳性对照；C为阳性对照；D为阴性对照。

结果判断  保温60分钟±2分钟后观察结果。若阴性对照溶液D的平行管均为阴性，供试品阳性对照溶液B的平行管均为阳性，阳性对照溶液C的平行管均为阳性，试验有效。

若溶液A的两个平行管均为阴性，判供试品符合规定；若溶液A的两个平行管均为阳性，判供试品不符合规定。若溶液A的两个平行管中的一管为阳性，另一管为阴性，需进行复试。复试时，溶液A需做4支平行管，若所有平行管均为阴性，判供试品符合规定；否则判供试品不符合规定。

（2）凝胶半定量试验

本方法系通过确定反应终点浓度来量化供试品中内毒素的含量。按表3制备溶液A、B、C、和D。按鲎试剂灵敏度复核试验项下操作。

结果判断  若阴性对照溶液D的平行管均为阴性，供试品阳性对照溶液B的平行管均为阳性，系列溶液C的反应终点浓度的几何平均值在0.5λ~2λ之间，试验有效。

系列溶液A中每一系列平行管的终点稀释倍数乘以λ，为每个系列的反应终点浓度，所有平行管反应终点浓度的几何平均值即为供试品溶液的内毒素浓度［按公式CE=lg-1(ΣX/2)］。如果检验时采用的是供试品的稀释数，则计算原始溶液内毒素浓度时要将结果乘以稀释倍数。

如试验中供试品溶液的所有平行管均为阴性，应记为内毒素浓度小于λ（如果检验的是稀释过的供试品，则记为小于λ乘以供试品进行半定量试验的初始稀释倍数）。如果供试品溶液的所有平行管均为阳性，应记为内毒素的浓度大于或等于最大的稀释倍数乘以λ。

表3   凝胶半定量试验溶液的制备

| 编号 | 内毒素浓度/配制内毒素的溶液 | 稀释用液 | 稀释倍数 | 所含内毒素的浓度 | 平行管数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 无/供试品溶液 | 检查用水 | 1 | － | 2 |
|  |  |  | 2 | － | 2 |
|  |  |  | 4 | － | 2 |
|  |  |  | 8 | － | 2 |
| B | 2λ/供试品溶液 |  | 1 | 2λ | 2 |
| C | 2λ/检查用水 | 检查用水 | 1 | 2λ | 2 |
|  |  |  | 2 | 1λ | 2 |
|  |  |  | 4 | 0.5λ | 2 |
|  |  |  | 8 | 0.25λ | 2 |
| D | 无/检查用水 | － | － | － | 2 |

注：A为不超过MVD并且通过干扰试验的供试品溶液。从通过干扰试验的稀释倍数开始用检查用水稀释至1倍、2倍、4倍和8倍，最后的稀释倍数不得超过MVD。

B为2λ浓度标准内毒素的溶液A（供试品阳性对照）。

C为鲎试剂标示灵敏度的对照系列。

D为阴性对照。

若内毒素浓度小于规定的限度，判供试品符合规定。若内毒素浓度大于或等于规定的限值，判供试品不符合规定。

第二法  光度测定法

光度测定法分为浊度法和显色基质法。

浊度法系利用检测鲎试剂与内毒素反应过程中的浊度变化而测定内毒素含量的方法。根据检测原理，可分为终点浊度法和动态浊度法。终点浊度法是依据反应混合物中的内毒素浓度和其在孵育终止时的浊度(吸光度或透光率)之间存在着量化关系来测定内毒素含量的方法。动态浊度法是检测反应混合物的浊度到达某一预先设定的吸光度所需要的反应时间，或是检测浊度增加速度的方法。

显色基质法系利用检测鲎试剂与内毒素反应过程中产生的凝固酶使特定底物释放出呈色团的多少而测定内毒素含量的方法。根据检测原理，分为终点显色法和动态显色法。终点显色法是依据反应混合物中内毒素浓度和其在孵育终止时释放出的呈色团的量之间存在的量化关系来测定内毒素含量的方法。动态显色法是检测反应混合物的色度达到某一预先设定的吸光度所需要的反应时间，或检测色度增长速度的方法。

光度测定试验需在特定的仪器中进行，温度一般为37℃±1℃。

供试品和鲎试剂的加样量、供试品和鲎试剂的比例以及保温时间等，参照所用仪器和试剂的有关说明进行。

为保证浊度和显色试验的有效性，应预先进行标准曲线的可靠性试验以及供试品的干扰试验。

标准曲线的可靠性试验  当使用新批号的鲎试剂或试验条件发生了任何可能会影响检验结果的改变时，需进行标准曲线的可靠性试验。

用标准内毒素配成溶液，制成至少3个浓度的稀释液(相邻浓度间稀释倍数不得大于10)，最低浓度不得低于所用鲎试剂的标示检测限。每一稀释步骤的混匀时间同凝胶法，每一浓度至少做3支平行管。同时要求做2支阴性对照。当阴性对照的反应时间大于标准曲线最低浓度的反应时间，将全部数据进行线性回归分析。

根据线性回归分析，标准曲线的相关系数(r)的绝对值应大于或等于0.980，试验方为有效。否则须重新试验。

干扰试验  选择标准曲线中点或一个靠近中点的内毒素浓度(设为λm)，作为供试品干扰试验中添加的内毒素浓度。按表4制备溶液A、B、C和D。

表4  光度测定法干扰试验溶液的制备

| 编号 | 内毒素浓度 | 配制内毒素的溶液 | 平行管数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 无 | 供试品溶液 | 不少于2个 |
| B | 标号曲线的中点（或附近点）的浓度（设为λm） | 供试品溶液 | 不少于2个 |
| C | 至少3个浓度（最低一点设定为λ） | 检查用水 | 每一浓度不少于2个 |
| D | 无 | 检查用水 | 不少于2个 |

注：A为稀释倍数不超过MVD的供试品溶液；

B为加入了标准曲线中点或靠近中点的一个已知浓度内毒素的，且与溶液A有相同稀释倍数的供试品溶液；

C为如“标准曲线的可靠性试验”项下描述的，用于制备标准曲线的标准内毒　　素溶液；

D为阴性对照。

按所得线性回归方程分别计算出供试品溶液和含标准内毒素的供试品溶液的内毒素含量c〈〔t〕〉和c〈〔s〕〉，再按下式计算该试验条件下的回收率(R)。

R=(c〈〔s〕〉－c〈〔t〕〉)/λm×100%

当内毒素的回收率在50%～200%之间，则认为在此试验条件下供试品溶液不存在干扰作用。

当内毒素的回收率不在指定的范围内，须按“凝胶法干扰试验”中的方法去除干扰因素。并重复干扰试验来验证处理的有效性。

当鲎试剂、供试品的来源、配方、生产工艺改变或试验环境中发生了任何有可能影响试验结果的变化时，须重新进行干扰试验。

检查法

按“光度测定法的干扰试验”中的操作步骤进行检测。

使用系列溶液C生成的标准曲线来计算溶液A的每一个平行管的内毒素浓度。

试验必须符合以下三个条件方为有效：

(1)  系列溶液C的结果要符合“标准曲线的可靠性试验”中的要求；

(2)  用溶液B中的内毒素浓度减去溶液A中的内毒素浓度后，计算出的内毒素的回收率要在50%～200%的范围内；

(3)  溶液D的反应时间应大于标准曲线最低浓度的反应时间。

结果判断  若供试品溶液所有平行管的平均内毒素浓度乘以稀释倍数后，小于规定的内毒素限值，判供试品符合规定。若大于或等于规定的内毒素限值，判供试品不符合规定。

注：本检查法中，“管”的意思包括其他任何反应容器，如微孔板中的孔。

# 附录ⅩⅧ  无菌检查法

无菌检查法系用于检查药典要求无菌的药品、医疗器具、原料、辅料及其他品种是否无菌的一种方法。若供试品符合无菌检查法的规定，仅表明了供试品在该检验条件下未发现微生物污染。

无菌检查应在环境洁净度10000级下的局部洁净度100级的单向流空气区域内或隔离系统中进行，其全过程中必须严格遵守无菌操作，防止微生物污染。单向流空气区、工作台面及环境应定期按《医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》的现行国家标准进行洁净度验证。隔离系统按相关的要求进行验证，其内部环境的洁净度须符合无菌检查的要求。

培养基

培养基的制备

培养基可按以下处方制备，也可使用按该处方生产的符合规定的脱水培养基。配制后应采用验证合格的灭菌程序灭菌。制备好的培养基应保存在2～25℃、避光的环境。培养基若保存于非密闭容器中，一般在三周内使用；若保存于密闭容器中，一般可在一年内使用。

1．硫乙醇酸盐流体培养基(用于培养好氧菌、厌气菌)

| 酪胨（胰酶水解） | 15.0g | 氯化钠 | 2.5g |
| --- | --- | --- | --- |
| 葡萄糖 | 5.0g | 新配制的0.1％刃天青溶液 | 1.0ml |
| L-胱氨酸 | 0.5g | 青溶液 | 1.0ml |
| 硫乙醇酸钠 或硫乙醇酸 | 0.5g (0.3ml) | 琼脂 实验用水 | 0.75g 1000ml |
| 酵母浸出粉 | 5.0g |  |  |

除葡萄糖和刃天青溶液外，取上述成分混合，微温溶解后，调节pH为弱碱性，煮沸，滤清，加入葡萄糖和刃天青溶液，摇匀，调节pH值使灭菌后为7.1±0.2，分装至适宜的容器中，其装量与容器高度的比例应符合培养结束后培养基氧化层（粉红色）不超过培养基深度的1/2。灭菌。 在供试品接种前， 培养基氧化层的高度不得超过培养基深度的1/5，否则，须经100℃水浴加热至粉红色消失（不超过20分钟）迅速冷却， 只限加热一次，并应防止被污染。

硫乙醇酸盐流体培养基置30~35℃培养。

2．改良马丁培养基（用于培养真菌）

| 胨 | 5.0g | 磷酸氢二钾 | 1.0g |
| --- | --- | --- | --- |
| 酵母浸出粉 | 2.0g | 硫酸镁 | 0.5g |
| 葡萄糖 | 20.0g | 实验用水 | 1000ml |

除葡萄糖外，取上述成分混合，微温溶解，调节pH值约为6.8，煮沸，加入葡萄糖溶解后，摇匀，滤清，调节pH值使灭菌后为6.4±0.2，分装，灭菌。

改良马丁培养基置23~28℃培养。

3．选择性培养基

按上述硫乙醇酸盐流体培养基或改良马丁培养基的处方及制法，在培养基灭菌或使用前加入适量的中和剂或表面活性剂，如对氨基苯甲酸（用于磺胺类供试品）、聚山梨酯80（用于非水溶性供试品）或β-内酰胺酶（用于β-内酰胺类供试品）等。中和剂或表面活性剂的用量应通过验证。

4．营养肉汤培养基

| 胨 | 10.0g | 氯化钠 | 5.0g |
| --- | --- | --- | --- |
| 牛肉浸出粉 | 3.0g | 实验用水 | 1000ml |

取上述成分混合，微温溶解，调节pH为弱碱性，煮沸，滤清，调节pH值使灭菌后为7.2±0.2，分装，灭菌。

5．营养琼脂培养基

按上述营养肉汤培养基处方及制法，加入14.0g琼脂，调节pH值使灭菌后为7.2±0.2，分装，灭菌。

6．0.5％葡萄糖肉汤培养基（用于硫酸链霉素 等抗生素的无菌检查）

| 胨 | 10.0g | 氯化钠 | 5.0g |
| --- | --- | --- | --- |
| 葡萄糖 | 5.0g | 实验用水 | 1000ml |
| 牛肉浸出粉 | 3.0g |  |  |

除葡萄糖外取上述成分混合，微温溶解后，调节pH为弱碱性，煮沸，加葡萄糖溶解后，摇匀 ，滤清，调节pH值使灭菌后为7.2±0.2，分装，灭菌。

7．改良马丁琼脂培养基

按改良马丁培养基的处方及制法，加入14.0g琼脂，调节pH值使灭菌后为6.4±0.2，分装，灭菌。

培养基的适用性检查

无菌检查用的硫乙醇酸盐流体培养基及改良马丁培养基等应符合培养基的无菌性检查及灵敏度检查的要求。本检查可在供试品的无菌检查前或与供试品的无菌检查同时进行。

无菌性检查  每批培养基随机不少于5支（瓶），培养14天，应无菌生长。

灵敏度检查

菌种  培养基灵敏度检查所用的菌株传代次数不得超过5代（从菌种保存中心获得的冷冻干燥菌种为第0代），并采用适宜的菌种保藏技术，以保证试验菌株的生物学特性。

金黄色葡萄球菌（Staphylococcus   aureus)［CMCC（B） 26  003］

铜绿假单胞菌    (Pseudomonas  aeruginosa)  ［CMCC（B） 10  104］

枯草芽孢杆菌    (Bacillus  subtilis  )［CMCC（B） 63  501］

生孢梭菌          (Clostridiµm sporogenes) [CMCC(B)  64  941]

白色念珠菌       (Candida albicans)  [CMCC(F)  98   001]

黑曲霉            (Aspergillus   niger  )  [CMCC(F)98   003]

菌液制备    接种金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌的新鲜培养物至营养肉汤获营养琼脂培养基中，接种生孢梭菌的新鲜培养物至硫乙醇酸盐流体培养基中，30～35℃培养18～24小时；接种白色念株菌的新鲜培养物至改良马丁培养基或改良马丁培养基中，23～28 ℃培养24～48小时，上述培养物用0.9%无菌氯化钠溶液制成每1ml 含菌数小于100cfu （菌落形成单位）的菌悬液。接种黑曲霉的新鲜培养物至改良马丁琼脂斜面培养基上，23～28℃培养5～7天，加入3～5ml0.9%无菌氯化钠溶液，将孢子洗脱。然后，吸出孢子悬液（用管口带有薄的无菌棉花或纱布能过滤菌丝的无菌毛细吸管）至无菌试管内，用0.9%无菌氯化钠溶液制成每1ml 含孢子数小于100cfu 的孢子悬液。

培养基接种   取每管装量为12ml的硫乙醇酸盐流体培养基9支，分别接种小于100cfu 的金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌、生孢梭菌各2支，另1支不接种作为空白对照，培养3天；取每管装量为9ml 的改良马丁培养基5支，分别接种小于100cfu 的白色念株菌、黑曲霉各2支，另1支不接种 作为 空白对照，培养5天。逐日观察结果。

结果判断    空白对照管应无菌生长，若加菌的培养基管菌生长良好，判该培养基的灵敏度检查符合规定。

稀释液、冲洗液及其制备方法

稀释液、冲洗液配制后应采用验证合格的灭菌程序灭菌。

1．0.1%蛋白胨水溶液    取蛋白胨1.0g，加实验用水1000 ml ，微温溶解，滤清，调节pH值至7.1±0.2，分装，灭菌。

2．pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液    取磷酸二氢钾3.56g、磷酸氢二钠7.23 g 、氯化钠4.30g 、蛋白胨1.0g，加实验用水1000ml，微温溶解，滤清，分装，灭菌。

如需要，可在上述稀释液或冲洗液的灭菌前或灭菌后加入表面活性剂或中和剂等。

方法验证试验

当建立药品的无菌检查法时，应进行方法的验证，以证明所采用的方法适合于该药品的无菌检查。若药品的组分或原检验条件发生改变时，检查方法应重新验证。

验证时，按“供试品的无菌检查”的规定及下列要求进行操作。对每一对试验菌应逐一进行验证。

菌种及菌液制备  同培养基灵敏度检查。

薄膜过滤法   将规定量的供试品薄膜过滤法过滤，冲洗，在最后 一次 的冲洗液中加入小于100cfu的试验菌，过滤。取出滤膜接种至硫乙醇酸盐流体培养基或改良马丁培养基中，或将培养基加至滤筒内。另取一装有同体积培养基的容器，加入等量试验菌，作为对照。按规定温度培养3~5天 。各试验菌同法操作。

直接接种法   取符合直接接种法培养基用量要求的硫乙醇酸盐流体培养基8管，分别接入小于100cfu 的金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌、生孢梭菌各2管；取符合直接接种法培养基用量要求的改良马丁培养基4管，分别接入小于100cfu的白色念株菌、黑曲霉各2管。其中1管接入规定量的供试品，另1管作为对照品，按规定的温度培养3～5天。

结果判断    与对照管比较，如含供试品各容器中的试验菌均生长良好，则供试品的该检验条件下无抑菌作用或其抑菌作用可以忽略不计，照此检查法和检查条件进行供试品的无菌检查。如含供试品的任一容器中微生物生长微弱、缓慢或不生长，则供试品的该检验量在该检验条件下有抑菌作用，可采用增加冲洗量，或增加培养基的用量，或使用中和剂或灭活剂如β-内酰胺酶、对氨基苯甲酸，或更换滤膜品种等方法，消除供试品的抑菌作用，并重新进行方法验证。

方法验证试验夜可与供试品的无菌检查同时进行。

供试品的无菌检查

检验数量     检验数量是指一次试验所用供试品最小包装容器的数量。除另有规定外，检查按表1、表2规定抽验。表1、表2中最少检验数量不包括阳性对照试验的供试品用量。一般情况下，供试品无菌检查若采用薄膜过滤法，应增加1/2的最小检验数量作阳性对照用；若采用直接接种法，应增加供试品1支（或瓶）作阳性对照用。

检验量    使指一次试验所用的供试品总量（g或ml）。除另有规定外 ，每份培养基接种供试品的量按表1、表2规定。采用直接接种 法时，若每支（瓶）供试品的装量按规定足够接种两份培养基，则应分别接种硫乙醇酸盐流体培养基和改良马丁培养基。采用薄膜过滤法时，检验量应不少于直接接种法的供试品总接种量，只要供试品特性允许，应将所有容器内的全部内容物过滤。

阳性对照   应根据供试品特性选择阳性对照菌：无抑菌作用及抗革兰阴性菌为主的供试品以大肠埃希菌为对照菌；抗厌氧菌的供试品，以生孢梭菌为对照菌；抗真菌的供试品，以白色念株菌为对照菌。阳性对照试验的菌液制备同培养基灵敏度检查（大肠埃希菌的菌液制备同培养基的灵敏度检查中的金黄色葡萄球菌），加菌量小于100cfu，供试品用量同供试品无菌检查每份培养基接种的样品量。阳性对照管培养48～72小时应生长良好。

阴性对照    供试品无菌检查时，应取相应溶剂和稀释液同法操作，作为阴性对照。阴性对照不得有菌生长。

无菌试验过程中，若需使用表面活性剂、灭活剂、中和剂等试剂，应证明其有效性，且对微生物生长及存活无影响。

无菌检查法包括薄膜过滤法和直接接种法。只要供试品性状允许，应采用薄膜过滤法。进行供试品无菌检查时，所采用的检查方法和检验条件应与验证的方法相同。

操作时，用适宜的消毒液对供试品容器表面进行彻底消毒。如果容器内有一定的真空度，可用适宜的无菌器材（如带有除菌过滤器的针头），向供试品容器内导入无菌空气，再按无菌操作开启容器取出内容物。

供试品处理及接种培养基

除另有规定外，按下列方法进行。

1．薄膜过滤法

薄膜过滤法应优先采用封闭式薄膜过滤器，也可使用 一般薄膜过滤器。无菌检查用的滤膜孔径应不大于0.45µm，直径约为50mm 。根据供试品及其溶剂的特性选择滤膜材质。滤器及滤膜使用前应采用适宜的方法灭菌。使用时，应保证滤膜在过滤前后的完整性。

水溶性供试液过滤前先将少量的冲洗液过滤以润湿滤膜。油类供试品，其滤膜和过滤器在使用前应充分干燥。为发挥滤膜的最大过滤效率，应注意保持供试品溶液及冲洗液覆盖整个滤膜表面。供试液经薄膜过滤后，若需要用冲洗液冲洗滤膜，每张滤膜每次冲洗量为100ml，且总冲洗量不宜过大，以避免滤膜上的微生物受损伤。

水溶液供试品   取规定量，直接过滤，或混合至含适量稀释液的无菌容器内，混匀，立即过滤。如供试品具有抑菌作用或含防腐剂，须用适量的冲洗液冲洗滤膜，冲洗次数不得少于三次。冲洗后，如用封闭式薄膜过滤器，分别将100ml 硫乙醇酸盐流体培养基及改良马丁培养基加入相应的滤筒内。如采用一般薄膜过滤器，取出滤膜，将其剪成3等份，分别置于含50ml硫乙醇酸盐流体培养基及改良马丁培养基的容器中，其中一份做阳性对照用。

可溶于水的固体制剂供试品    取规定量，加适宜的稀释液溶解或按标签说明复溶，然后照水溶液供试品项下的方法操作。

β-内酰胺类抗生素供试品     取规定量，按水溶液或 固体制剂供试品的处理法处理，立即过滤，用适宜的冲洗液冲洗滤膜。再用含适量的 β-内酰胺酶的冲洗液清除残留在滤筒、滤膜上的抗生素后接种培养基，必要时培养基中可加少量的 β-内酰胺酶；或将滤膜直接接种至含适量 β-内酰胺酶的培养基中。接种培养基的方法照水溶液供试品项下的方法操作。

非水溶性制剂供试品    取规定量，直接过滤；或混合溶于含聚山梨酯80或其他适宜乳化剂的稀释液中，充分混合，立即过滤。用含0.1%~1%聚山梨酯80的冲洗液冲洗滤膜至少三次。滤膜于含或不含聚山梨酯80的培养基中培养。培养基接种照水溶液供试品项下的方法操作。

可溶于十四烷酸异丙酯的膏剂和黏性油剂供试品   取规定量，混合至适量的无菌十四烷酸异丙酯中，剧烈振摇，使供试品充分溶解，如果需要可适当加热，但温度不得超过44 ℃，趁热迅速过滤。若无法过滤，应加 入不少于 1000ml的稀释液，充分振摇萃取，静置，取下层水相作为供试液过滤。过滤后滤膜冲洗及培养基接种照非水溶性制剂供试品项下的方法操作。

无菌气（喷）雾剂供试品   取规定量，将各容器置 冰室冷冻约1小时。以无菌操作迅速在容器上端钻一小孔，释放抛射剂后再无菌开启容器，然后照水溶液或非水溶性制剂供试品项下的方法操作。

装有药物的注射器供试品    取规定量，装上无菌针头 （非包装中所佩带的），若需要可吸入稀释液或用标签所示的溶剂溶解，然后照水溶液或非水溶性制剂供试品项下的方法操作。同时应采用直接接种法 进行包装中所配带的无菌针头的无菌检查。

具有导管的医疗器具（输血、输液袋等）供试品   取规定量，每个最小包装用50～100ml冲洗液分别冲洗内壁，收集冲洗液于无菌容器中，然后照水溶液供试品项下的方法操作。同时应采用直接接种法进行包装中所配 带的针头的无菌检查。

2．直接接种法

直接接种法即每支（或瓶）供试品按规定量分别接种至各 含硫乙醇酸盐流体培养基和改良马丁培养基的容器中。除另有规定外，每个容器中的培养基的用量应符合接种的供试品体积不得大于培养基体积的10%，同时，硫乙醇酸盐流体培养基每管装量不少于15ml，改良马丁培养基每管装量不少于10ml。培养基的用量和高度同方法验证试验；每种培养基接种的管数同供试品的检验数量。

混悬液等非澄清水溶液供试品   取规定量接种至各管培养基中。

固体制剂供试品   取规定量直接接种至各管培养基中，或加入适宜的稀释液溶解，或按标签说明复溶后，取规定量接种至各管培养基中。

β-内酰胺类或磺胺类供试品    取规定量，混合，加入适量的无菌β-内酰胺酶溶液或对氨基苯甲酸溶液使中和，接种至各管培养基中。或直接接入含β-内酰胺酶或对氨基苯甲酸的各管培养基中。

非水溶性制剂供试品    取规定量，混合，加入适量的聚山梨酯80或其他适宜的乳化剂及稀释剂使其乳化，接种至各管培养基中。或直接接种至含聚山梨酯80或其他适宜乳化剂的各管培养基中。

敷料供试品   取规定数量，每个包装以无菌操作拆开，于不同部位剪取约100mg或1cm*3cm 的供试品，接种于各管足以浸没供试品的适量培养基中。

肠线、缝合线等供试品   肠线、缝合线及其他一次性的医用材料按规定量取最小包装，无菌拆开包装，接种于各管足以浸没供试品的适量培养基中。

灭菌医用器具供试品   取规定量，必要时应将其拆散或切成小碎段，接种于各管足以浸没供试品的适量培养基中。

放射性药品    取供试品1瓶（支 ），接种于装量 为7.5ml的硫乙醇酸盐流体培养基和改良培养基中。每管接种量为0.2ml。

培养及观察

上述含培养基的容器按规定的温度培养14天 。培养期间应逐日观察并记录是否有菌生长。如在加入供试品后、或在培养过程中，培养基出现浑浊，培养14天后，不能从外观上判断有无微生物生长，可取该培养基液适量转种至同种新鲜培养基中或划线接种于斜面培养基上，细菌培养2天、真菌培养3天，观察接种的同种新鲜培养基是否再出现浑浊或斜面是否有菌生长；或取培养液涂片，染色，镜检，判断是否有菌。

结果判断

若供试品均澄清，或虽显浑浊但经确证无菌生长，判供试品符合规定；若供试品管中任何一管显浑浊并确证有菌生长，判供试品不符合规定，除非能充分证明试验结果无效，即生长的微生物非供试品所含。当符合下列至少一个条件时，方可判试验结果无效：

（1）无菌检查试验所用的设备及环境的微生物监控结果不符合无菌检查法的要求；

（2）回顾无菌试验过程，发现有可能引起微生物污染的因素。

（3）阴性对照管有菌生长；

（4）供试品管中生长的微生物经鉴定后，确证是因无菌 试验中所使用的物品和（或）无菌操作技术不当引起的。

试验若经确认无效，应重试。重试时，重新取同量供试品，依法重试，若无菌生长，判供试品符合规定；若有菌生长，判供试品不符合规定。

表1   入厂抽验样品（液体制剂）的最少检验量

| 供试品装量V（ml） | 每支样品接入每管培养基的最少样品量 | 最少检验数量（瓶或支） |
| --- | --- | --- |
| ≤1 | 全量 | 20 ① |
| 1 ＜V＜5 | 半量 | 10 |
| 5≤V＜20 | 2ml | 10 |
| 20≤V＜50 | 5ml | 10 |
| 50≤V＜100 | 10ml | 10 |
| 50≤V＜100（静脉给药） | 半量 | 10 |
| 100≤V＜500 | 半量 | 6 |
| V≥500 | 500ml | 6 |

①每种培养基各接种10支供试品。

表2    入厂抽验样品（固体制剂）的最少检验量

| 供试品装量M/支、瓶或个 | 每支样品接入 每管培养基的最少样品量 | 最少检验数量（瓶或支） |
| --- | --- | --- |
| M＜50mg | 全量 | 20① |
| 50mg≤V＜300mg | 半量 | 10 |
| 300mg≤V＜5g | 150mg | 10 |
| M≥5g | 500mg | 10② |
| 外科用敷料棉花及纱布 | 取100mg或1cm×3cm | 10 |
| 缝合线、一次性医用材料 | 整个材料③ | 20① |
| 带导管的一次性医疗器具（如输液袋） |  | 10 |
| 其他医疗器具 | 整个器具③（切碎拆散开） | 20① |

①每种培养基各接种10支供试品。

②抗生素粉针剂（≥5g）及抗生素原料药（≥5g）的最少检验 数量为6瓶（或支），桶装固体原料的最少检验数量为4个包装。

③如果医用器械体积过大，培养基用量可在2000ml以上，将其完全浸没。

# 附录ⅩⅨ  沉降菌测试法

本测试方法采用沉降法，即通过自然沉降原理收集在空气中的生物粒子于培养基平皿，经若干时间，在适宜的条件下让其繁殖到可见的菌落进行计数，以平板培养皿中的菌落数来判定洁净环境内的活微生物数，并以此来评定洁净室（区）的洁净度。

仪器和设备

高压消毒锅、恒温培养箱、Æ90mm×15mm的硼硅酸玻璃培养皿、培养基

培养基的准备

培养基可以外购或自行配制。其他符合药典灵敏度要求的培养基亦可以自行配制。

培养基平皿的制备

1将Æ90mm的培养皿置于121℃湿热灭菌20min或180℃干热灭菌2h。

2将培养基加热溶化，冷至45℃时，在无菌操作要求下降培养基注入培养皿，每皿约15mL。

3待琼脂凝固后，将培养基平皿倒置于30℃～35℃恒温培养箱中培养48h，若培养基平皿上确无菌落生长，即可供采样用。

4制备好的培养基平皿宜在2～8℃的环境中存放。

布点方法

室内面积≤30m2，设内、中、外对角线3点，内、外布点部位距墙壁1m处；室内面积>30m2设4角及中央5点，4角的布点部位距墙壁1m处。

测试法

1采样方法

将已制备好的培养皿放在室内个采样点处，采样高度为距地面1.5m，打开培养皿盖，扣放于培养皿旁，使培养基表面暴露5分钟，再将培养皿盖盖上后倒置。

2培养

2.1全部采样结束后，将培养倒置于恒温培养箱中培养。

2.2在30℃～35℃培养箱中培养，时间不少于48h。

2.3每批培养基应有对照试验，检验培养基本身是否污染。可每批选定3只培养皿作对照培养。

3菌落计数

3.1用肉眼直接计数，标记或在菌落计数器上点计，然后用5～10倍放大镜检查，不否遗漏。

3.2若培养皿上有2个或2个以上的菌落重叠，可分辨时仍以2 个或2个以上菌落计数。

4注意事项

4.1测试用具要作灭菌处理，以确保测试的可靠性、正确性。

4.2采取一切措施防止人为对样本的污染。

4.3对培养基、培养条件及其他参数作详细的记录。

4.4由于细菌种类繁多，差别甚大，计数时一般用透射光于培养皿背面或正面仔细观察，不要漏计培养皿边缘生长的菌落，并须注意细菌菌落与培养基沉定物的区别，必要时用显微镜鉴别。

4.5采样前应仔细检查每个培养皿的质量，如发现变质、破损或污染的应剔除。

4.6若菌落总数超过标准，则必须对此区域先进行消毒，然后重新采样两次，测试结果均须合格。

测试规则

1采样时间：在消毒处理后、操作前进行采样。

2测试人员必须穿戴符合环境要求的工作服。

3结果计算

3.1用计数方法得出各个培养皿的菌落数。

3.2平均菌落数的计算，见下式 M1+M2+•••Mn

平均菌落数M＝ ……………（1） n

式中：M——平均菌落数；

M1——1号培养皿菌落数；

M2——2号培养皿菌落数；

Mn——n号培养皿菌落数；

n——培养皿总数。

3.3菌落总数的计算，见下式

菌落总数（cfu/cm3）＝50000M / (A×T)

式中：M——平均菌落数；

A——培养皿面积（cm2）；

T——培养皿暴露时间（分钟）；

4结果判定

细菌总数≤500cfu/cm²，且未检出金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌为消毒合格。

# 专业术语与名词解释

1单采血浆站：是指根据地区血源资源，按照有关标准和要求并经严格审批设立，采集供应血液制品生产用原料血浆的单位。

2原料血浆：是指由单采血浆站采集的专用于血液制品生产原料的血浆。

3供血浆者：是指提供血液制品生产用原料血浆的人员。

4供血浆者的管理：包括供血浆者的招募、动员、资格审核、体检、检验、采浆以及《供血浆者档案》的管理，同时还包括供血浆者队伍的宣传、教育、管理、采集及稳定工作。

5工作人员：指取得采供血机构岗位培训合格证的卫生专业技术人员或相关专业的技术人员。

6 室内质量控制（internal quality control，IQC）：由实验室工作人员采取一定的方法和步骤，连续评价本实验室工作的可靠程度，旨在监测和控制本室常规工作的精密度，提高本室常规工作中批内、批间样本检验的一致性，以确定测定结果是否可靠、可否发出报告的一项工作。

7 室间质量评价（external quality assessment，EQA）：为客观比较一实验室的测定结果与靶值的差异，由外单位机构，采取一定的方法，连续、客观地评价实验室的结果，发现误差并校正结果，使各实验室之间的结果具有可比性。这是对实验室操作和实验方法的回顾性评价，不是用来决定实时的测定结果的可接受性。

8生物因子biological agents：一切微生物和生物活性物质。

9病原体pathogens：可使人、动物或植物致病的生物因子.

10危险废弃物hazardous waste：有潜在生物危险、可燃、易燃、腐蚀、有毒、放射和起破坏作用的对人、环境有害的一切废弃物。

11危害 risk：伤害发生的概率及其严重性的综合。

12气溶胶 aerosols：悬浮于气体介质中的粒径一般为0.001μm~100μm的固态或液态微小粒子形成的相对稳定的分散体系。

13生物安全bio-safety：避免危险生物因子造成实验室人员暴露、向实验室外扩散并导致危害的综合措施。

14生物安全柜biological safety cabinet(BSC)：负压过滤排风柜。防止操作者和环境暴露于实验过程中产生的生物气溶胶。

15个人防护装备personal protective equipment(PPE)：用于防止人员受到化学和生物等有害因子伤害的器材和用品。

16防护屏障

16.1 一级防护屏障：实验室的生物安全柜和个人防护装备等构成的防护屏障。

16.2 二级防护屏障：实验室的设施结构和通风系统等构成的防护屏障。

17 生物危害评估：当实验室活动涉及传染或潜在传染性生物因子时，应进行危害程度评估。危害程度评估应至少包括下列内容:生物因子的种类(已知的、未知的、基因修饰的或未知传染性的生物材料)、来源、传染性、致病性、传播途径、在环境中的稳定性、感染剂量、浓度、动物实验数据、预防和治疗。危害程度评估应由适当的有经验的专业人员进行。

18不合格血浆（或血液标本）：是指经乙型肝炎病毒表面抗原、丙型肝炎病毒抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒、丙氨酸氨基转移酶检测后，任何一项指标判定为不合格的血浆（或血液标本）。

19废弃物：是指单采血浆站在从事血液标本采集、原料血浆采集、检验及其他相关活动中产生的废弃物。

20消毒：指用化学、物理、生物的方法杀灭或者消除环境中的病原微生物。

21菌落  colony forming unist：细菌培养后，由一个或几个细菌繁殖而形成的一细菌集落，简称CFU。通常用个数表示。

22沉降菌  settling microbe：用本规程提及的方法收集到的活微生物粒子，通过专用的培养基，在适宜的生长条件下繁殖到可见的菌落数。

23甲类传染病：鼠疫、霍乱。

24乙类传染病：传染性非典型肺炎、甲型H1N1流感、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。

25丙类传染病：流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病，除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。